Содержание

5.	Конфигурация анализатора	5-2

5.1.	Меню Результаты	5-4

5.1.1.	Повторная печать результатов	5-4

5.1.2.	Печать гистограмм	5-5

5.1.3.	Единицы измерения	5-5

5.1.4.	Выбор принтера	5-6

5.1.5.	Распечатка температуры	5-7

5.1.6.	Печать пределов	5-8

5.1.7.	Печать результатов дифференциального подсчета лейкоцитов	5-8

5.2.	Изменение лабораторных пределов	5-9

5.2.1.	Установка нижних пределов	5-9

5.2.2.	Установка верхних пределов	5-10

5.2.3.	Печать пределов	5-10

5.2.4.	Пределы морфологических флагов	5-12

5.3.	Специальные функции	5-14

5.3.1.	Изменение идентификационного номера оператора	5-15

5.3.2.	Изменение пароля	5-15

5.3.3.	Установка цикла запуск	5-16

5.3.4.	Частота проведения автоматической промывки	5-17

5.3.5.	Печать внутренних установок	5-18

5.3.6.	Звуковой сигнал после окончания измерения	5-19

5.3.7.	Режим идентификации проб	5-19

5.4.	Дата и время	5-20

5.4.1.	Изменение времени	5-20

5.4.2.	Изменение форматы даты	5-21

5.4.3.	Изменение даты	5-21

5.5.	Связь с внешним компьютером	5-22

5.5.1.	Связь с внешним компьютером	5-22

5.5.2.	Скорость передачи данных	5-22

5.5.3.	Передача данных на внешний компьютер	5-23

5.6.	Установка Штрих-кода	5-23

# Конфигурация анализатора

Меню «Установки»

| 5-УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  | 1-С гистограммами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-Печать анализа |  |  |  | 2-Без гистограммы |
|  |  | 2-Отчет |  |  |  | 3- Без RBC гистограммы |
| 1- Результаты |  | 3-Единицы |  | 1-Стандартные |  |  |
|  |  | 4-Принтер |  | 2-СИ |  |  |
|  |  | 5-Температура |  | 3-Тип 1 |  |  |
|  |  | 6-Пределы |  | 4-Тип 2 |  |  |
|  |  | 7-Формула |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-Тип 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2-Тип 2 |  |  |
|  |  |  |  | 3-Тип 3 |  |  |
|  |  |  |  | 4-Стандартный |  |  |
|  |  | 1-Нижние пределы |  | 5-Нет |  |  |
| 2-Изм.лаб.норм |  | 2-Верхние пределы |  |  |  |  |
|  |  | 3-Распечатать |  |  |  |  |
|  |  | 4-Флаги |  |  |  | 1-SCL |
|  |  |  |  |  |  | 2-SCH |
|  |  |  |  |  |  | 3-MIC |
|  |  |  |  |  |  | 4-L1 |
|  |  | 1-Изм.оператора |  |  |  | 5-M2 |
|  |  | 2-Изм.пароль |  | 1-Автоматический |  | 6-G1 |
| 3-Прочее |  | 3-Запуск |  | 2-Ручной |  | 7-G3 |
|  |  | 4-Частота промывки |  |  |  |  |
|  |  | 5-Конфигурация |  |  |  |  |
|  |  | 6-Звук |  | 1- Стандартный |  |  |
|  |  | 7-Нумерация |  | 2-US |  |  |
|  |  | 1-Изменить время |  |  |  |  |
| 4-Дата Время |  | 2-Вид даты |  |  |  |  |
|  |  | 3-Изменить дату |  | 1-ARGOS |  |  |
|  |  |  |  | 2-R&D |  |  |
|  |  |  |  | 3-ABX |  |  |
| 5-Связь |  | 1-Формат |  | 4-Выключено |  |  |
|  |  | 2-Скорость |  |  |  |  |
|  |  | 3-Передать данные |  | 1-300 |  |  |
|  |  |  |  | 2-1200 |  |  |
| 6-Баркод |  | Четность |  | 3-2400 |  |  |
|  |  |  |  | 4-4800 |  |  |
|  |  |  |  | 5-9600 |  |  |

| 5-SETUP |  |  |  |  |  | 1-WITH HISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-REPRINT RESULTS |  |  |  | 2-WITHOUT HISTO |
|  |  | 2-PRINTOUT |  |  |  | 3- HISTO W/O RBC |
| 1- RESULTS |  | 3-UNITS |  | 1-STANDARD |  |  |
|  |  | 4-PRINTER |  | 2-SI |  |  |
|  |  | 5-PRINT TEMP Y/N |  | 3-INTER 1 |  |  |
|  |  | 6-PRINT LIMITS Y/N |  | 4-INTER 2 |  |  |
|  |  | 7-PRINT LMG Y/N |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-RESERVED 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2- RESERVED 2 |  |  |
|  |  |  |  | 3- RESERVED 3 |  |  |
|  |  |  |  | 4- STANDARD |  |  |
|  |  | 1-LOW LIMITS |  | 5-NONE |  |  |
| 2-CHG LAB LIMITS |  | 2-HIGH LIMITS |  |  |  |  |
|  |  | 3-PRINT LIMITS |  |  |  |  |
|  |  | 4-FLAGS LIMITS |  |  |  | 1-SCL |
|  |  |  |  |  |  | 2-SCH |
|  |  |  |  |  |  | 3-MIC |
|  |  |  |  |  |  | 4-L1 |
|  |  | 1-CHG. OP. |  |  |  | 5-M2 |
|  |  | 2-CHG. PASSWORD |  | 1-AUTO |  | 6-G1 |
| 3-SPECIAL |  | 3-STARTUP CYCLE |  | 2-MANUAL |  | 7-G3 |
|  |  | 4- CLEAN FREQ. |  |  |  |  |
|  |  | 5- PRINT CONFIG. |  |  |  |  |
|  |  | 6-BUZZER Y/N |  | 1- STD |  |  |
|  |  | 7-ID MODE |  | 2-US |  |  |
|  |  | 1-CHG. TIME |  |  |  |  |
| 4-DATE TIME |  | 2-DATE FORMAT |  |  |  |  |
|  |  | 3-CHG/ TIME |  | 1-ARGOS |  |  |
|  |  |  |  | 2-R&D |  |  |
|  |  |  |  | 3-ABX |  |  |
| 5-HOST OPTIONS |  | 1-HOST COMM. |  | 4-TR OFF |  |  |
|  |  | 2-BAUD RATE |  |  |  |  |
|  |  | 3-TRANSMISSION |  | 1-300 |  |  |
|  |  |  |  | 2-1200 |  |  |
| 6-BARCODE |  | CHECKSUM Y/N |  | 3-2400 |  |  |
|  |  |  |  | 4-4800 |  |  |
|  |  |  |  | 5-9600 |  |  |

ABX MICROS 60-OT имеет несколько установок, которые выбираются оператором:

- лабораторные пределы

- формат вывода даты и времени

- формат вывода результатов

- возможность использования RS 232 интерфейса

- специальные функции

Эти функции могут быть сконфигурированы в соответствиями с требованиями оператора, используя меню установок.

- Доступ к меню установок

Войти в Меню установок можно из Основного меню. Используя клавишу «» (стрелка вниз), выберите 5 SETUP (Установки), нажмите клавишу «ENTER».

## Меню Результаты

В меню «Результаты» (RESULTS) оператор может выбрать и добавить некоторые из следующих функций:

- распечатка последнего результата последней пробы из памяти прибора

- выбрать, распечатывать ли гистограмму при печати результатов

- выбор единиц измерения

- выбор типа принтера

- выбрать, распечатывать ли значение температуры при печати результатов

- выбрать, распечатывать ли значения пределов

- выбрать, распечатывать ли лейкоформулу (только для ABX MICROS 60-OT16&OT18) при печати результатов

Чтобы выполнить одну из перечисленных функций, выберите в меню «Установки» (SETUP) функцию 1-Результаты (RESULTS) и нажмите «ENTER». Появится меню

| SETUP > 1 RESULT 10:20 2 CHG LAB LIMITS |  | Установка > 1 Результат 10:20 2 Изм. Лаб. пределов |
| --- | --- | --- |

### Повторная печать результатов

Из меню «Результаты» (RESULTS) оператор может распечатать копию результата последней измеренной пробы.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Анализатор хранит в кратковременной памяти только один результат, который обычно является последним измеренным. Это может быть или проба, или контроль. Значения калибратора сразу сохраняются анализатором в другом формате. |  |

- Для распечатки последнего результата в меню Результатов выберите 1-Reprint results (Печать анализа)

| RESULT > 1 REPRINT RESULTS 10:20 2 – PRINTOUT < >  |  | Результат > 1 – Повторная печать 10:20 2 – Печать < >  |
| --- | --- | --- |

- Последний результат из памяти будет автоматически распечатан со следующей информацией:

  - Дата и Время

  - Идентификационная информация

  - Порядковый номер пробы и номер измерения

  - Возможные флаги, если они были

  - Гистограммы (если их печать активирована в меню)

### Печать гистограмм

Это меню позволяет оператору выбрать или отменить выбор печати гистограмм WBC, RBC и PLT при печати результатов проб.

- В меню Результаты (RESULTS)  выберите 2 – PRINTOUT (Отчет), используя для этого клавишу «»

| RESULT > 1 REPRINT RESULTS 10:26 2 – PRINTOUT < >  |  | Результат > 1 – Повторная печать 10:26 2 – Печать < >  |
| --- | --- | --- |

Существует 3 варианта печати бланка с результатами :

- Результаты печатаются  с гистограммами (WITH HISTO)

- Результаты печатаются  без гистограмм (WITHOUT HISTO)

- Результаты печатаются  без гистограммы RBC (HISTO w/o RBC)

  - Используя клавиши «» и «» выберите нужную функцию

| RESULT > *1 WITH HISTO  10:35 2 – WITHOUT HISTO.  |  | Результат > *1 – C гистограммой  10:35 2 – Без гистограммы  |
| --- | --- | --- |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Печать результатов без гистограммы RBC настоятельно рекомендуется при использовании принтера модели CITIZEN. При этой функции на печать результата отводится меньшее время. |  |

  - Нажмите клавишу «ENTER», после того как был сделан выбор.

### Единицы измерения

Это меню позволяет выбрать нужные единицы измерения (4 варианта). В таблице, приведенной ниже, перечислены возможные варианты единиц измерения:

| Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стандарт | СИ | Тип 1 | Тип 2 |
| WBC | 103 /mm3 | 109 /l | 103 /mm3 | 109 /l |
| RBC | 106 /mm3 | 1012 /l | 106 /mm3 | 1012 /l |
| HGB | g/dl | mmol/l | g/dl | g/l |
| HCT | % | l/l | % | l/l |
| PLT | 103 /mm3 | 109 /l | 103 /mm3 | 109 /l |
| MCV | m3 | fl | fl | fl |
| MCH | pg | fmol | pg | pg |
| MCHC | g/dl | mmol/l | g/dl | g/l |
| MPV | m3 | fl | fl | fl |
| LYM % | % | % | % | % |
| LYM # | # | # | # | # |
| MON % | % | % | % | % |
| MON # | # | # | # | # |
| GRA % | % | % | % | % |
| GRA # | # | # | # | # |

В меню «Результаты» (RESULTS), используя клавиши «» и «» выберите 3-UNITS (Единицы).

- Используя клавишу «», перемещайте курсор до тех пор, пока он не установится на нужных единицах измерения:

| UNITS > *1 STANDARD 10:35 2 – SI  |  | Единицы > *1 – Стандарт 10:35 2 – СИ  |
| --- | --- | --- |

Список, используемых единиц измерения:

- STANDARD – Стандарт, используется в США и большинстве европейских стран

- SI – СИ, используется  в некоторых европейских странах и в исследовательских лабораториях.

- INTER 1 – Тип 1, международное использование, но только не в США

- INTER 2 – Тип 2, международное использование, но только не в США

  - После того как будет сделан выбор, нажмите клавишу «Enter», для подтверждения выбора.

### Выбор принтера

Это меню позволяет выбрать тип принтера, используемый для анализатора ABX MICROS 60-ОТ. Предлагаются 4 основных модели принтеров, предназначенных специально для работы с ABX MICROS 60-ОТ.

Войдя в меню Результаты (RESULTS), с помощью клавиш «» и «», выберите 4 - RRINTER (Принтер) и нажмите «Enter».

| PRINTER > *1 RESERVED 1  10:42 2 RESERVED 1  |  | Принтер > *1 – Тип 1  10:42 2 – Тип 2  |
| --- | --- | --- |

- Используя клавишу «», перемещайте курсор до тех пор, пока он не установится на нужном типе принтера:

Список, используемых типов принтера:

- RESERVED 1 – Тип 1, для серий принтеров Epson LX

- RESERVED 2 – Тип 2, для серий принтеров Star

- RESERVED 3 – Тип 2, для серий принтеров Seiko Thermal

- STANDARD – Стандарт, для серий принтеров Citizen Dot Matrix

- None – Нет, при использовании внешнего компьютера

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Вариант 5 обычно предназначается для внешнего компьютера, который часто используется для хранения результатов КК или для соединения с основным компьютером. Этот вариант также часто используется, если принтер не предполагается использовать в связи с анализатором ABX MICROS 60-ОТ. |  |

- После того как будет сделан выбор, проверьте печать результатов на выбранном принтере.

- В меню установок выберите 1 – RESULTS (Результаты), затем 1 – REPRINT RESULTS (Печать анализа). Теперь проверьте, что последний результат передан на печать и распечатался на принтере.

### Распечатка температуры

Это меню позволяет оператору добавить в распечатку бланка результатов измерения текущую температуру дилюента.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Рабочая температура дилюента во время проведения анализа должна находится в пределах 18оС-25оС. Результат измерения, полученный при температуре, не соответствующей этим значениям, следует рассматривать как недостоверный. |  |

Выберите 5-PRINT TEMP.Y/N (Температура) и нажмите Enter. На дисплее появится следующая информация:

| RESULTS 4- PRINTER <RESERVED 1>  10:45 > 5- PRT.TEMP. < NO  |  | Результаты 4 – Принтер <Тип 1 >  10:45 > 5 – Печать темп. < нет >  |
| --- | --- | --- |

Используя клавиши «» и «», выберите один из следующих вариантов:

1 – YES (Да), печать со значением температуры

2 – NO (Нет) – без температуры

После выбора нужного варианта, нажмите Enter:

| PRT.TEMP. > 1 YES  10:46 * 2 NO  |  | Печать темп. > 1 Да  10:46 * 2 Нет  |
| --- | --- | --- |

Значок (*) указывает на текущее состояние

### Печать пределов

Это меню позволяет оператору распечатывать вместе с результатами измерения значения диапазона нормальных величин для каждого параметра.

Для того чтобы войти в меню PRINT LIMITS (Пределы), используя клавишу «», выберите 6 - PRINT LIMITS Y/N (Пределы), нажмите Enter:

| PRT.LIMITS > *1 YES  10:46 2 NO  |  | Печать пределов. >* 1 Да  10:46 2 Нет  |
| --- | --- | --- |

Значок (*) указывает на текущее состояние

Используя клавиши «» и «», выберите один из следующих вариантов:

1 – YES (Да), печать со значениями пределов

2 – NO (Нет) – без значений температуры

После выбора нужного варианта, нажмите Enter.

### Печать результатов дифференциального подсчета лейкоцитов

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Эта функция возможна только на анализаторах ABX MICROS 60-ОТ 18. |  |

Это меню позволяет оператору распечатывать результаты, так называемой частичной формулы лейкоцитов (лимфоциты, гранулоциты и моноциты).

Для того чтобы войти в меню PRINT LMG (Формула), используя клавишу «», выберите 7 - PRINT LMG Y/N (Формула), нажмите Enter:

| PRT.LMG > *1 YES  10:46 2 NO  |  | Печать формулы >* 1 Да  10:46 2 Нет  |
| --- | --- | --- |

Значок (*) указывает на текущее состояние

Используя клавиши «» и «», выберите один из следующих вариантов:

1 – YES (Да), печать с результатами LMG

2 – NO (Нет) – без результатов LMG

После выбора нужного варианта, нажмите Enter:

## Изменение лабораторных пределов

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Под понятием «лабораторные пределы» обычно понимают Диапазон нормальных значений. Эти значения зависят от популяции и/или от географического расположения. Значения, установленные производителем на анализаторе ABX MICROS 60-ОТ, получены при изучении нормальных, здоровых и не принимающих лекарств индивидуумов. Пределы, принятые в лаборатории, могут отличаться от установленных в анализаторе. |  |

Пункт 2 – CHG LAB LIMITS (Изм. лаб.норм) дает оператору доступ к следующим функциям:

- Изменение нижнего предела параметра

- Изменение верхнего предела параметра

- Печать, установленных лабораторных пределов

- Изменение пределов всех морфологических флагов

В основном меню выберите 2 – CHG LAB LIMITS (Изм.лаб.норм), нажмите Enter, для входа в это меню:

| SETUP 1 - RESULTS  10:20 > 2 CHG LAB LIMITS  |  | Установки 1 - Результаты  10:20 > 2 – Изм.лаб.норм  |
| --- | --- | --- |

- Используя клавиши «» и «», выберите 1 - LOW LIMITS  (Низ.нормы)

### Установка нижних пределов

| CHG LAB LIMITS > 1 – LOW LIMITS  10:25 2 - HIGH LIMITS  |  | Изм.лаб.норм > 1 – Нижние пределы  10:25 2 – Верхние пределы  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите Enter, для того чтобы войти в это под-меню

| LOW LIMITS > 1 – WBC LOW < 3.50 >  10:25 2 - RBC LOW < 3.80 >  |  | Нижние пред >1 – Ниж пред WBC <3.50 >  10:25 2 – Ниж пред RBC <3.80 >  |
| --- | --- | --- |

- Выберите 1 – WBC LOW (Ниж пред WBC) и нажмите Enter, для того чтобы изменить существующее значение

| WBC LOW ?: _ EXIT : ESC CURRENT : 3.50 SAVE : ENTER |  | Ниж пред WBC ?: _ Выход : ESC Текущее : 3.50 Сохранить : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Введите новое значение, используя цифровую клавиатуру и клавишу (.), для ввода десятичных значений.

- После ввода числового значения, нажмите Enter, для того чтобы зафиксировать это новое значение. На дисплее появится предыдущее меню:

| LOW LIMITS > 1 – WBC LOW < 3.50 >  10:25 2 - RBC LOW < 3.80 >  |  | Нижние пред >1 – Ниж пред WBC <3.50 >  10:25 2 – Ниж пред RBC <3.80 >  |
| --- | --- | --- |

- Используя клавиши «» и «», выберите следующий параметр

- Повторите процедуры с пункта 4 до 6

- При внесении изменений для всех нужных параметров, нажмите ESC, для того чтобы вернуться в меню CHG LAB LIMITS (Изм.лаб.норм).

| CHG LAB LIMITS > 1 – LOW LIMITS  10:25 2 - HIGH LIMITS  |  | Изм.лаб.норм > 1 – Нижние пределы  10:25 2 – Верхние пределы  |
| --- | --- | --- |

### Установка верхних пределов

- Используя клавиши «» и «», выберите 2 - HIGH LIMITS (Выс.нормы)

| CHG LAB LIMITS 1 – LOW LIMITS  10:25 > 2 - HIGH LIMITS  |  | Изм.лаб.норм 1 – Нижние пределы  10:25 > 2 – Верхние пределы  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите Enter, для того чтобы войти в это под-меню

| HIGH LIMITS > 1 – WBC HIGH < 10.00 >  10:25 2 - RBC HIGH < 5.80 >  |  | Верхние пред >1 – Верх пред WBC <10.00 >  10:25 2 – Верх пред RBC <5.80 > |
| --- | --- | --- |

- Выберите 1 – WBC HIGH (WBC) и нажмите Enter, для того чтобы изменить существующее значение

| WBC HIGH ?: _ EXIT : ESC CURRENT : 10.00 SAVE : ENTER |  | Верх пред WBC ?: _ Выход : ESC Текущее : 10.00 Сохранить : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Введите новое значение, используя цифровую клавиатуру и клавишу (.), для ввода десятичных значений.

- После ввода числового значения, нажмите Enter, для того чтобы зафиксировать это новое значение. На дисплее появится предыдущее меню:

| HIGH LIMITS > 1 – WBC HIGH < 3.50 >  10:25 2 - RBC HIGH < 3.80 >  |  | Нижние пред >1 – Верх пред WBC <3.50 >  10:25 2 – Верх пред RBC <3.80 >  |
| --- | --- | --- |

- Используя клавиши «» и «», выберите следующий параметр

- Повторите процедуры с пункта 4 до 6

- При внесении изменений для всех нужных параметров, нажмите ESC, для того чтобы вернуться в меню CHG LAB LIMITS (Изм.лаб.норм)

| CHG LAB LIMITS > 1 – LOW LIMITS  10:25 2 - HIGH LIMITS  |  | Изм.лаб.норм > 1 – Нижние пределы  10:25 2 – Верхние пределы  |
| --- | --- | --- |

### Печать пределов

Это меню позволяет оператору распечатывать текущие лабораторные пределы, измеряемых параметров и морфологических флагов.

- В меню CHG LAB LIMITS (Изм.лаб.норм) выберите, используя клавиши «» и «», 3 - PRINT LIMITS (Печать пределов)

| CHG LAB LIMITS 2 - HIGH LIMITS  10:25 > 3 – PRT. LIMITS  |  | Изм.лаб.норм 2 – Верхние пределы  10:25 > 3 – Печать пределов  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите Enter. Установленные лабораторные пределы будут автоматически распечатаны:

- После распечатки, проверьте значения для всех параметров.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Параметры PCT и PDW в США не используются. Значения этих параметров рекомендуется использовать только для исследовательских целей. |  |

### Пределы морфологических флагов

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Значения пределов морфологических флагов установлены производителем на основании изучения нормальной клеточной популяции. Эти значения могут быть откорректированы для определенной популяции и/или географической местности. Настоятельно рекомендуется не изменять пределы морфологических флагов, если эти пределы для данной популяции и/или географической местности не установлены или не изучены. |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Многочисленные факторы могут быть причиной постоянного появления морфологических флагов. Если при работе на анализаторе флаги появляются постоянно, см. Раздел 6 – Обслуживание и устранение неисправностей (Морфологические флаги). См. также Раздел 1 – Спецификации, 4 – Ограничения (4.3 Известные факторы, влияющие на результаты измерения, PLT). |  |

Это меню позволяет оператору провести настройку морфологических факторов, в зависимости от популяционных или географических особенностей.

Значения  для всех морфологических флагов можно изменять от 0.01% до 25.00%.

- При выборе пункта «Lower» будет выставляться критерий флага «More Sensitive» (Более чувствительный), т.е. будет повышаться чувствительность флага и увеличиваться количество сообщений по данному признаку при измерении пробы!

- При выборе пункта «Raise» будет выставляться критерий флага «Less Sensitive» (Менее чувствительный), т.е. будет понижаться чувствительность флага и уменьшаться количество сообщений по данному признаку при измерении пробы!

  - Флаги тромбоцитов

Производителем устанавливаются следующие значения:

SCL : 8.00

SCH : 8.00

MIC : 8.00

Для того чтобы войти в меню пределов для флагов, используя клавишу «»,в CHG LAB LIMITS (Изм.лаб.норм) меню выберите 4 – FLAG LIMITS (Флаги).

- Нажмите клавишу Enter, для того чтобы войти в меню FLAG LIMITS (Флаги):

| FLAG LIMITS > 1 – SCL < 8.00 >  10:56 2 - SCH < 8.00 >  |  | Пределы флагов > 1 – SCL < 8.00 >  10:56 2 - SCH < 8.00 >  |
| --- | --- | --- |

- Используя клавишу «», выберите морфологический флаг, пределы которого будете менять.

- После проведенного выбора, нажмите клавишу Enter:

| SCL ?: _ EXIT : ESC  CURRENT : 8.00 SAVE : ENTER  |  | SCL ?: _ Выход : ESC  Текущее : 8.00 Сохранить : ENTER  |
| --- | --- | --- |

- Используя числовую клавиатуру и «.» для вводя десятичных значений, установите нужное значение, после чего нажмите Enter, для сохранения нового значения. Дисплей вернется к предыдущему меню.

| FLAG LIMITS > 1 – SCL < 8.00 >  10:56 2 - SCH < 8.00 >  |  | Пределы флагов > 1 – SCL < 8.00 >  10:56 2 - SCH < 8.00 >  |
| --- | --- | --- |

- С помощью клавиш «» и «», выберите следующий предел флага.

- Повторите пункты 3-5.

- После завершения необходимых изменений, нажмите Esc для выхода из данного меню.

| CHG LAB LIMITS 3 – PRT. LIMITS  11:03 > 4 – FLAG LIMITS  |  | Изм.лаб.норм 3 – Печать пределов  11:03 > 4 – Пределы флагов  |
| --- | --- | --- |

  - Флаги лейкоцитов

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Оператор может отрегулировать морфологические флаги лейкоцитов на основании анализа популяционных проб. Клиники, референсные лаборатории и поликлиники ориентируются на разные критерии флагов в зависимости от своей специализации. Перед внесением изменений отметьте область специализации данного лечебного учреждения. |  |

Производителем устанавливаются следующие значения:

L 1 : 8.00

М 2 : 8.00

G 1 : 15.00

G 3 : 8.00

- Из меню FLAG LIMITS, используя клавишу «», выберите 4 – L 1, нажмите Enter, для того чтобы войти в меню.

| FLAG LIMITS 3 – SCL < 8.00 >  10:56 > 4 - L 1 < 8.00 >  |  | Пределы флагов 3 – SCL < 8.00 >  10:56 > 4 - L 1 < 8.00 >  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу Enter, для того чтобы изменить пределы L 1

| L 1 ?: _ EXIT : ESC  CURRENT : 8.00 SAVE : ENTER  |  | L 1 ?: _ Выход : ESC  Текущее : 8.00 Сохранить : ENTER  |
| --- | --- | --- |

- Используя числовую клавиатуру и «.» для вводя десятичных значений, установите нужное значение, после чего нажмите Enter, для сохранения нового значения. Дисплей вернется к предыдущему меню.

| FLAG LIMITS > 4 - L 1 < 8.00 >  10:57 5 - M 2 < 8.00 >  |  | Пределы флагов > 4 - L 1 < 8.00 >  10:57 5 - M 2 < 8.00 >  |
| --- | --- | --- |

- С помощью клавиш «» и «», выберите следующий предел флага.

- Повторите пункты 2-4.

- После завершения необходимых изменений, нажмите Esc для выхода из данного меню.

| CHG LAB LIMITS 3 – PRT. LIMITS  11:03 > 4 – FLAG LIMITS  |  | Изм.лаб.норм 3 – Печать пределов  11:03 > 4 – Пределы флагов  |
| --- | --- | --- |

## Специальные функции

Пункт 3 – SPESIAL  (Прочее) дает оператору доступ к следующим функциям:

- Изменение (4) идентификатора оператора

- Изменение пароля пользователя, при необходимости

- Выбор режимов включения

- Изменение частоты проведения автоматической промывки

- Печать установок анализатора

- Включение/Выключение звукового сигнала

- Выбор идентификационного режима

- Выбор режима измерения проб

Для того чтобы войти в меню специальных функций, в основном меню выберите 5 – SETUP (Установки), используя клавишу «», а затем 3 – SPECIAL (Прочее)

| SETUP 2 CHG LAB LIMITS  11:06 > 3 SPECIAL  |  | Установки 2 – Изм.лаб.норм  10:20 > 3 - Спец функции  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу Enter, для того чтобы войти в меню специальных функций. На дисплее появится запрос пароля:

| PASSWORD ? : _ |  | Пароль ? : _ |
| --- | --- | --- |

- Введите пароль «123», а затем нажмите клавишу Enter. Помните, что при введении значения пароля не будут высвечиваться на дисплее.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Значение пароля по умолчанию, установленное производителем, «123». Если после его правильного ввода на дисплее остается : «3 – SPECIAL» (Прочее), вызывайте аккредитированного сервисного инженера. |  |

### Изменение идентификационного номера оператора

При входе в меню специальных функций, в первом под-меню оператор может изменить идентификационные номера различных (4) пользователей.

При выполнении некоторых операций (калибровка), анализатор запрашивает  идентификационный номер оператора. Эти номера можно изменить в любое время.

- В меню специальных функций выберите 1 – CHG.OP. (Изм.оператора) и нажмите клавишу Enter.

| SPECIAL > 1 – CHG. OP. 11:10 2 - CHG. PASS  |  | Спец функции > 1 - Изм.оператора 11:10 3 - Изм.пароля  |
| --- | --- | --- |

- Выберите один из 4-х индивидуальных номеров оператора

| CHG. OP. > *1 – OP. 1 < O.P. 1 > 11:12 2 – OP.2 < O.P. 2 >  |  | Изм.пароля > 1 - OP. 1 < O.P. 1 > 11:12 2 – OP.2 < O.P. 2 >  |
| --- | --- | --- |

При вводе идентификационного номера можно использовать до 4-х буквенно-числовых знаков. Используя числовую клавиатуру, можно ввести 4-значное число, или, используя клавиши «» и «», ввести буквенное обозначение. Нажимайте клавишу Enter после каждого введения буквы.

- После окончания ввода, нажмите клавишу Enter.

| О.Р. 1 ?: _ EXIT : ESC CURRENT : О.Р. 1 SAVE : ENTER |  | О.Р. 1 ?: _ Выход : ESC Текущее: О.Р. 1 Сохранить : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Если есть необходимость изменить еще один идентификационный номер оператора, нажмите клавишу Enter.

- Используя клавиши «» и «», выберите ID следующего оператора.

- Повторите действия пунктов 3 – 5

### Изменение пароля

Пароль обязателен для доступа к некоторым важным функциям, таким как:

- Изменение коэффициентов калибровки

- Доступ к техническим функциям

- Изменение пароля

- В меню специальных функций 3 SPECIAL (Прочее) выберите 2 – CHG.PASSWORD. (Изм.пароля) и нажмите клавишу Enter.

| SPECIAL 1 – CHG. OP. 11:10 > 2 - CHG. PASS <123>  |  | Спец функции 1 - Изм.оператора 11:10 > 2 - Изм.пароля <123>  |
| --- | --- | --- |

- Используя числовую клавиатуру, введите комбинацию из 3-х цифр

| CHG. PASS. ?: _ EXIT : ESC CURRENT :231 SAVE : ENTER |  | Изм.пароля ?: _ Выход : ESC Текущее: 123 Сохранить : ENTER |
| --- | --- | --- |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Если будет заменен установленный пароль (123) на любую другую комбинацию цифр, его значение следует довести до всех других операторов, работающих на анализаторе, чтобы они имели доступ к меню, где требуется ввод пароля. Это будет специальный пароль пользователей для входа в эти меню. |  |

- Клавиша Enter служит для запоминания нового пароля. Клавиша Esc используется для сохранения старого пароля.

### Установка цикла запуск (START UP)

Цикл Запуск проводится ежедневно перед началом работы для гарантированного удаления детергента из анализатора после цикла Standby.

Этот ежедневный цикл Запуска очень важен для корректной работы анализатора. В него входит и фоновый подсчет, без которого не проводится аналитическое измерение любой пробы, т.к. необходимо быть уверенным, что система чиста от посторонних частиц, способных повлиять на результаты счета клеток.

Более подробная информация изложена в разделе 5 – Цикл Запуска и измерение проб, 1 – Проверка цикла Запуска (1.4 Запуск анализатора).

В этом подменю, пользователь может выбрать автоматический или ручной режим проведения цикла Запуска.

Войдите в меню Установки (SETUP) из 3-Специального меню (SPECIAL), используя клавишу «», и выберите 3-Цикл Запуска (START UP)

| SPECIAL 2 - CHG. PASS <123>  11:13 > 3 - STARTUP <AUTO>  |  | Спец функции 2 - Изм.пароля <123>  11:13 > 3 - Цикл Запуск <АВТО>  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу Enter.

- Выберите или 1 – АВТО (AUTO), или 2 – Ручное (MAMUAL) проведение цикла

| SPECIAL >*1 - AUTO  11:20 2 - MANUAL  |  | Спец функции >*1 - АВТО  11:20 2 - Ручное  |
| --- | --- | --- |

Значок (*) указывает на текущее состояние

1 – АВТО (AUTO) – Анализатор автоматически запустит цикл Запуска после того как прибор прогреется после включения.

2 – Ручное (MAMUAL) – В этом режиме оператор должен сам нажать клавишу «STARTUP» (Запуск) после прогрева анализатора, для того чтобы начался цикл Запуска.

- Нажмите клавишу Enter для того чтобы внести в память произведенный выбор проведения процедуры Запуска.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Если на дисплее появится сообщение «STARTUP NOT INITIATED» (Пропущен цикл запуска) после выбора проведения цикла Запуска, нажимайте клавишу ESC до тех пор пока не вернетесь в Основное меню. Затем нажмите клавишу STARTUP (Запуск) для проведения этого цикла. Это предотвратит появление сообщения «STARTUP NOT INITIATED» (Пропущен цикл запуска) при распечатке результатов всех проб, измеренных до проведения цикла Запуска. |  |

### Частота проведения автоматической промывки

Это меню позволяет оператору устанавливать частоту проведения циклов автоматической промывки, которые устанавливаются после определенного числа измеренных проб.

Производитель по умолчанию устанавливает проведение автоматической промывки после каждой 50-той измеренной пробы. Пользователь может изменить это значение, используя любое число от 1 до 99999.

При автоматической промывке используется раствор ABX CLEANER, содержащий энзиматические компоненты, разрушающие белковое загрязнение в счетных камерах и апертурах.

Для того чтобы войти в это меню, в 3-SPECIAL (Прочее), используя клавишу «», и выберите 4-CLEAN FREQ. (Частота Промыв.).

| SPECIAL 3 - STARTUP <AUTO>  11:13 > 4 – CLEAN FREQ. < 50 >  |  | Спец функции 3 - Цикл Запуск <АВТО>  11:13 > 4 - Частота Очист. <50>  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу Enter для того чтобы установить новое значение частоты проведения промывки.

| CLEAN FREQ. ?: _ EXIT : ESC CURRENT :50 SAVE : ENTER |  | Частота очист. ?: _ Выход : ESC Текущее: 50 Сохранить : ENTER |
| --- | --- | --- |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Настоятельно рекомендуется устанавливать значения, зависящие от количества ежедневно измеряемых проб. Если оператору известно среднее число анализируемых за день проб, то процедура установки значения частоты проведения автоматической промывки будет такая же, как описана ниже. Если у оператора есть какие-либо вопросы, касающиеся частоты проведения этой процедуры, ему следует обратиться в сервисную службу АВХ, для того, чтобы получить квалифицированную помощь при решении возможных проблем. |  |

- Введите нужное значение для автоматического проведения процедуры промывки:

| CLEAN FREQ. ?: _ EXIT : ESC CURRENT :50 SAVE : ENTER |  | Частота очист. ?: _ Выход : ESC Текущее: 50 Сохранить : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу для того, чтобы принять новое значение, или клавишу ESC для того, чтобы сохранить предыдущее значение.

### Печать внутренних установок

Это меню позволяет распечатать внутренние установки из всех меню, доступных оператору.

Для того чтобы войти в это меню, в 3- SPECIAL (Прочее), используя клавишу «», и выберите 5-PRT.CONFIG. (Конфигурация).

| SPECIAL 4 – CLEAN FREQ. < 50 >  11:13 > 5 – PRT.CONFIG.  |  | Спец функции 4 - Частота Очист. <50>  11:13 > 5 - Конфигурация  |
| --- | --- | --- |

Нажмите клавишу Enter для того, чтобы распечатать меню внутренних установок:

| PRT.CONFIG. 11:32 PLEASE WAIT… |  | Конфигурация 11:32 Подождите, пожалуйста…. |
| --- | --- | --- |

На принтер будет выведена следующая информация:

  - Дата и время затребованной печати

  - Значения лабораторных пределов и флагов

  - Заглавие конфигурации анализатора

  - Дата и время затребованной печати

  - Данные оператора, проводившего последнее измерение КК

  - Номер партии последнего калибратора

  - Используемые коэффициенты калибровки основных параметров и среднее значение последнего калибратора

  - Используемый коэффициент калибровки по RDW

  - Используемая версия программного обеспечения

  - Тип анализатора

  - Режим работы с открытыми или закрытыми пробирками

  - Упаковка реагентов, Да/Нет  Да-для упаковки реагентов, Нет-для отдельных реагентов

  - Режим Запуска

  - Количество параметров, сообщаемых анализатором

  - Предостерегающие сообщения Вкл/Выкл (звуковой сигнал)

  - Тип единиц измерения

  - Тип установленного принтера

  - Распечатка результатов с/без гистограмм

  - Печать результатов лейкоцитарной дифференцировки (LMG) да/нет

  - Печать лабораторных пределов с результатами  да/нет

  - Тип связи с основным компьютером

  - Считыватель штрихкодов

  - Четность да/нет

  - Формат даты  MM-ДД-ГГ или ДД-ММ-ГГ

  - Режим идентификации пробы

  - Режим запуска анализатора установлен для Пользователя и «только» для Пользователя

  - Режим Запуска, автоматический или ручной

  - Температура дилюента

  - Последние 5 знаков серийного номера анализатора

  - Число проведенных циклов Запуска

  - Число проведенных циклов выключения

  - Число проведенных циклов СВС

  - Число циклов, проведенных перед началом цикла промывки

  - Пароль пользователя

  - Количество проб, измеряемых в процессе калибровки

  - Шаги шагового привода

  - Идентификационные номера 4-х операторов

### Звуковой сигнал после окончания измерения

Это меню позволяет активировать звуковой сигнал после окончания измерительного процесса.

Для того чтобы войти в это меню, в 3- SPECIAL (Прочее), используя клавишу «», и выберите 6-BUZZER Y/N (Звук).

| SPECIAL 5 – PRT.CONFIG.  11:30 > 6 – BUZZER Y/N <YES> |  | Спец функции 5 - Конфигурация  11:30 > 6 - Звук.сигнал <Да>  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу Enter для того, чтобы войти в это меню

- Используя клавиши «» и «», выберите и затем подтвердите выбор, нажав клавишу Enter.

### Режим идентификации проб

Прибор поддерживает два режима идентификации проб:

- 1-US  – режим, широко распространенный в лабораториях США, где для идентификации используется 13 буквенночисловых знаков

- 2-Стандартный – данный режим используется в лабораториях России. Этот режим позволяет оператору вводить значения только от 1 до 99999. Подробно эта процедура описана в разделе 4 – Установки и измерение проб, 2- Выбор и идентификация проб

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Результаты цикла запуска будут распечатаны только в режиме US. Если для идентификации проб выбран стандартный режим, результаты цикла запуска не будут распечатаны. |  |

Для того чтобы войти в режим выбора способа идентификации проб, из 3- SPECIAL (Прочее), используя клавишу «»,  выберите 7- ID MODE (Нумерация).

| SPECIAL 6 – BUZZER Y/N <YES> 11:30 > 7 – ID MODE < US >  |  | Спец функции 6 - Звук.сигнал <Да>  11:30 > 7 - Режим ID < US >  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу Enter для того, чтобы войти в это меню

- Используя клавиши «» и «», выберите и затем подтвердите выбор, нажав клавишу Enter.

## Дата и время

Это меню позволяет пользователю изменять время, формат даты и дату, согласно временным поясам и изменениям местного времени.

Для того чтобы войти в это меню, выберите в меню установок 4 – DATE TIME (Дата/Время)

| SETUP 3 SPECIAL  11:36 > 4 DATE TIME  |  | Установки 3 - Спец функции  11:36 > 4 - Дата Время  |
| --- | --- | --- |

Нажмите клавишу Enter

| DATE TIME >1 – CHG.TIME 11:30 2 – DATE FMT.<MM-DD-YY> |  | Дата/Время >1 - Изменение времени 11:30 2 – Формат даты <ММ-ДД-ГГ> |
| --- | --- | --- |

### Изменение времени

- Выберите 1 - Изм.Время (CHG.TIME)

| NEW TIME (HH.MM) ?: _ EXIT : ESC CURRENT : 11:40 SAVE : ENTER |  | Новое время (ЧЧ.ММ) ?: _ Выход : ESC Текущее: 11:40 Сохранить : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Введите новое значение (установки для 24 часов), затем нажмите клавишу «.», а теперь значения минут.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Ошибка «BAD TIME! TRY AGAIN» (Ошибка. Неверное время) появится, если при вводе была допущена ошибка. Проверьте действительно ли использовалась «.» между значениями часа и минут. |  |

- Нажмите клавишу Enter, для того чтобы принять новое значение.

### Изменение форматы даты

В меню Дата Время (DATE/TIME) передвиньте курсор на функцию 2-Вид даты (DATE FMT) и нажмите Enter. Появляется меню формата даты.

| DATE TIME 1 – CHG.TIME 11:40 > 2 – DATE FMT.<MM-DD-YY> |  | Дата/Время 1 - Изменение времени 11:40 > 2 – Формат даты <ММ-ДД-ГГ> |
| --- | --- | --- |

- Нажмите Enter, чтобы войти в это меню

В приборе могут использоваться 4 различных формата:

- (месяц-день-год) ММ-ДД-ГГ (MM-DD-YY)

- (день-месяц-год) ДД-ММ-ГГ (DD-MM-YY)

- (год-месяц-день) ГГ-ММ-ДД (YY-MM-DD)

- (год-день-месяц) ГГ-ДД-ММ (YY-DD-MM)

- Используя клавиши «» и «», выберите нужный формат

| DATE FMT. > 1 – MM-DD-YY 11:40 2 – DD-MM-YY |  | Формат Даты > 1 – MM-DD-YY 11:40 2 – DD-MM-YY |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу Enter, для того чтобы принять новое значение.

### Изменение даты

Это меню позволяет оператору изменить текущую дату.

Для этого, в меню даты, используя клавишу «»,  выберите 3- CHG.DATE (Изм.Даты).

| DATE TIME 2–DATE FMT.<MM-DD-YY> 11:40 > 3 – CHG.DATE  |  | Дата/Время 2 – Формат даты <ММ-ДД-ГГ> 11:40 > 3 – Изм.даты  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите Enter, чтобы войти в это меню

- Введите первые два числа, затем нажмите клавишу «.». Теперь введите следующие два числа и опять клавишу «.». И введите последние два числа, после чего нажмите клавишу Enter.

| NEW DATE (MM.DD.YY) ?: _ EXIT : ESC CURRENT : 01.20.02 SAVE : ENTER |  | Новая дата (ММ.ДД.ГГ) ?: _ Выход : ESC Текущее: 01.20.02 Сохранить : ENTER |
| --- | --- | --- |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Ошибка «BAD DATE! TRY AGAIN» (Ошибка. Неверная дата) появится, если при вводе была допущена ошибка. Проверьте действительно ли использовалась «.» между значениями дня, месяца и года. |  |

- Нажмите клавишу Enter, для того чтобы принять новое значение.

## Связь с внешним компьютером

ABX MICROS 60-OT имеет возможность передачи данных на внешний компьютер через интерфейс RS232.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Формат внешней связи с компьютером должен соответствовать вендорским спецификациям. Формат передаваемых с анализатора данных также должен соответствовать этим спецификациям! При появлении каких-либо вопросов, касающихся формата пересылаемых данных, свяжитесь с сервисной службой АВХ. |  |

Для того чтобы войти в меню функций внешнего компьютера, выберите в меню установок 5- HOST OPTIONS (Связь)

| SETUP 4 DATE TIME  11:36 > 5 HOST OPTIONS  |  | Установки 4 - Дата Время  11:36 > 5 - Функции внеш.ком-ра  |
| --- | --- | --- |

Нажмите Enter, чтобы войти в это меню.

### Связь с внешним компьютером

Это меню позволяет оператору выбрать один из 4 форматов для внешнего компьютера

- Формат ARGOS

- Формат R&D

- Формат АВХ

- TR OFF, передача отключена

- Используя клавишу «», выберите 1 – HOST COMM (Формат). Нажмите Enter.

| HOST OPTIONS >1–HOSTCOMM<FORMAT> 11:52 2 – BAUD RATE < 9600 > |  | Внешний комп. > 1-Связь <формат> 11:52 2 –скорость <9600> |
| --- | --- | --- |

- Выберите один из 4-х вариантов и нажмите Enter.

### Скорость передачи данных

Это меню позволяет оператору выбрать скорость передачи данных на внешний компьютер. Можно выбрать один из 5-ти вариантов

- 300

- 1200

- 2400

- 4800

- 9600

- Используя клавишу «», выберите 2 – BAUD RATE (Скорость). Нажмите Enter.

| BAUD RATE 1 - 300 11:36 2 – 1200  |  | Скорость передачи 1 - 300 11:36 2 – 1200  |
| --- | --- | --- |

- Используя клавишу «», выберите один из пяти вариантов скорости передачи, согласно вашим условиям. Затем нажмите Enter.

### Передача данных на внешний компьютер

Это меню позволяет оператору переслать результат последнего измерения на внешний компьютер в качестве проверки процесса передачи данных.

И это обычно используется при проверке передачи данных с ABX MICROS 60-OT на внешний компьютер.

Для проведения этой операции в меню функций внешнего компьютера выберите 3 – TRANSMISSION (передача)

| HOST OPTIONS 2 – BAUD RATE < 9600 > 11:52 > 3 - TRANSMISSION |  | Внешний комп. 2 –скорость <9600>  11:52 > 3 - передача |
| --- | --- | --- |

Нажмите Enter для того, чтобы послать информацию на внешний компьютер. Процедура будет проведена без проблем в том случае, если был правильно установлен формат передаваемых данных.

## Установка Штрих-кода

Это меню позволяет пользователю выбрать тип штрих-кодовых наклеек. При корректной установке считывателя штрихкодов, оператор в любое время может включать или выключать его использование.

В меню установок с помощью клавиши «», выберите 6 – BARCODE (штрих-код)

| SETUP 5 HOST OPTIONS  11:36 > 6 BARCODE  |  | Установки 5 - Функции внеш.комп.  11:36 > 6 - Штрих-код  |
| --- | --- | --- |

- Нажмите Enter для того, чтобы войти в меню для включен/выключен считывателя штрихкодов.

- Нажмите Enter для подтверждения сделанного выбора.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Считыватель штрихкодов является специальной установкой в системной конфигурации анализатора. Перед установкой считыватель должен быть активирован на материнской плате анализатора. Если для идентификации проб при работе на анализаторе ABX MICROS 60-OT требуется считыватель штрихкодов, пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой ABX для того, чтобы осуществить его установку. |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Считыватель штрихкодов будет работать только при выборе «US MODE» (режим US) в меню специальных установок. |  |