# Спецификации

## Технические характеристики

- Гистограммы WBC, RBC и PLT

- Флаги, сигнализирующие об ошибках

- Выбор определенного списка параметров

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Анализатор ABX MICROS 60-CT/OT автоматически выполняет подсчет клеток крови и не требует какого-либо ручного вмешательства оператора в процесс взятия пробы, разведения, измерения, расчета, печати результатов и их передачи. Измерение параметров происходит в соответствии с установленными параметрами. |  |

### Параметры

| MICROS 60 СТ/OT-5 |  |
| --- | --- |
| 5 параметров |  |
| WBC | Лейкоциты |
| RBC | Эритроциты |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| Гистограмма RBC |  |

| MICROS 60 СТ/OT-8 |  |
| --- | --- |
| 8 параметров |  |
| WBC | Лейкоциты |
| RBC | Эритроциты |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| PLT | Тромбоциты |
| Гистограммы RBC и PLT |  |

| MICROS 60 СТ/OT-16 |  |
| --- | --- |
| 16 параметров |  |
| WBC | Лейкоциты |
| LYM % | % лимфоцитов |
| LYM # | Общее число лимфоцитов |
| MON % | % моноцитов |
| MON # | Общее число моноцитов |
| GRA % | % гранулоцитов |
| GRA # | Общее число гранулоцитов |
| RBC | Эритроциты |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| RDW | Ширина распределения эритроцитов |
| PLT | Тромбоциты |
| MPV | Средний объем тромбоцитов |
| Гистограммы RBC, WBC и PLT |  |

| MICROS 60 СТ/OT-18 |  |
| --- | --- |
| 18 параметров |  |
| WBC | Лейкоциты |
| LYM % | % лимфоцитов |
| LYM # | Общее число лимфоцитов |
| MON % | % моноцитов |
| MON # | Общее число моноцитов |
| GRA % | % гранулоцитов |
| GRA # | Общее число гранулоцитов |
| RBC | Эритроциты |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| RDW | Ширина распределения эритроцитов |
| PLT | Тромбоциты |
| MPV | Средний объем тромбоцитов |
| PDW | Ширина распределения тромбоцитов |
| PCT | Тромбокрит |
| Гистограммы RBC, WBC и PLT |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Параметры PCT и PDW используются только для исследовательских целей. |  |

### Производительность

- Около 60 проб в час

### Калибровка

- Автоматическая калибровка

- Возможность ввода калибровочных коэффициентов

### Измерение и расчет

- WBC, RBC, PLT – кондуктометрический метод

- Спектрофотометрическое измерение HGB

- Кондуктометрическое измерение LYM%, MON%, GRA%

- На основании данных прямого измерения проводится расчет показателей MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM#, MON#, GRA#

### Дисплей

Жидкокристаллический экран:   	- 2 строки по 40 символов, с подсветкой

## Физические характеристики

### Требования к электропитанию

|  | - Электропитание: | 100V, 110V 220V, 240V 50/60 Hz |
| --- | --- | --- |
|  | - Потребляемая мощность: | Максимальная: 150 Вт (-30%, +10%) |
|  |  | Во время работы: 110 Вт (-30%, +10%) |
|  |  | В режиме Standby: 35 Вт (-30%, +10%) |

### Рабочая температура и влажность

|  | - 18 - 32°C комнатная температура |
| --- | --- |
|  | - Максимальная относительная влажность 80% для температур до 31°C с линейным уменьшением относительной влажности до 50% при температуре 40°C. |
|  | - Линейное снижение относительной влажности до 50% при 40С |
|  | - Не допускайте прямого солнечного освещения - Не располагайте на пути воздушных потоков кондиционеров или обогревательных приборов |

### Размеры и вес

|  | - Высота: | приблизительно 440 мм |
| --- | --- | --- |
|  | - Ширина: | приблизительно 360 мм |
|  | - Глубина | приблизительно 330 мм |
|  | - Вес анализатора: | приблизительно 14 кг |

### Отходы

|  | - Автоматический слив отходов |
| --- | --- |
|  | - Отходы должны быть утилизированы согласно правилам, принятым в лаборатории |

### Минимальный объем образца

|  | - Минимальный объем крови для проведения анализа: 50 мкл |
| --- | --- |
|  | - Объем пробы для проведения измерения 10 мкл |

### Разведения

|  | - WBC | 1/250 |
| --- | --- | --- |
|  | - RBC/PLT | 1/15 000 |

### Диаметры измерительных апертур

|  | - WBC | 80 мкл |
| --- | --- | --- |
|  | - RBC | 50 мкл |

### Измерение гемоглобина

|  | - Измерение в камере WBC/HGB |
| --- | --- |
|  | - Источник света: Светодиод, длина волны 550nm |

## Точность измерения

### Воспроизводимость

Устанавливается на основании результатов 20 последовательных измерений из одной и той же пробы свежей цельной крови без сообщений об отклонении от нормы.

| Таблица воспроизводимости N=20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | % CV | Уровень измерения |
| WBC | <2.5 % | при 10.10³/мкл |
| RBC | <2.0 % | при 5.106/мкл |
| HGB | <1.5 % | при 15 г/дл |
| HCT | <2.0 % | при 45 % |
| MCV | <1.0 % | при 90 мкл |
| PLT | <5.0 % | при 300.10³/мкл |
| LYM | <5.0 % | при 40 % (ОТ 16/ОТ 18) |
| MON | <10 % | при 10 % (ОТ 16/ОТ 18) |
| GRA | <5.0 % | при 50 % (ОТ 16/ОТ 18) |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: При определении линейности тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме (БТП), использовались пробирки с ЭДТА. Анализ БТП является специализированной формой анализа, включающую процедуру получения БТП, которую обычно проводят лаборатории по специальной методике. Перед проведением анализа на анализаторе ABX MICROS 60-CT/OT проконсультируйтесь у представителей сервисной службы о возможности таких измерений. |  |

### Линейность

| Параметр | Точность | Линейный диапазон |
| --- | --- | --- |
| WBC | <2 % при 10.10³/мкл | 0.5 до 80.10³/мкл |
| RBC | <2 % при 5.106/мкл | 0.2 до 7.5.106/мкл |
| HGB | <1 % при 15 г/дл | 2 до 23 г/дл |
| HCT | <5 % при 80% | 11.6 до 60% |
| PLT | <5 % при 330.10³ /мкл | 10 до 1000. 10³ /мкл |
| PLT в БТП | <10 % при 1094.10³ /мкл | 25 до 5000. 10³ /мкл |

### Взаимовлияние

Взаимовлияние определяется при измерении проб с высокой концентрацией WBC, RBC, HGB и PLT. Каждая проба измеряется трижды с последующим измерением фона (пробы бланка) после каждой пробы. Взаимовлияние в % в этом случае определяется по формуле:

Взаимовлияние = (Бланк1 – Бланк3) / (Проба3 – Бланк3) х 100

| Параметры | WBC | RBC | HGB | PLT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | 10³/мкл | 106/мкл | г/дл | 10³/мкл |
| Уровень | 63.0 | 7.58 | 23.4 | 988 |
| % взаимовлияния (измеренный) | 0.3 | 0.00 | 0.0 | 0,09 |
| % взаимовлияния (допустимый) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |

### Диапазон нормальных значений

Приводимые ниже "стандартные" нормативные показатели,  утвержденные  Минздравом РФ. В число этих нормативных показателей, однако, не входят параметры, получаемые современными автоматическими методами исследования. Для таких показателей, в качестве стандартных, выбраны нормативные значения, приведенные в «Руководстве по клинической лабораторной диагностике» - Меньшиков В.В., М., 1982, в «Диагностическом справочнике терапевта» - Чиркин А.А., Мн., Беларусь, 1993, и др., а также предлагаемые фирмой ABX Diagnostics- изготовителем гематологических анализаторов.

| Параметры | Единицы измерения | Интервал значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC | 10³/мкл | 4.0 - 9.0 |  |  |
| Лимфоциты | % | 19 - 37 |  |  |
|  | 10³/мкл | 1.2 - 3.0 |  |  |
| Моноциты | % | 3.0 - 11.0 |  |  |
|  | 10³/мкл | 0.1 - 0.6 |  |  |
| Гранулоциты | % | 47 - 72 |  |  |
|  | 10³/мкл | 2.0 - 5.5 |  |  |
| RBC | 106/мкл | 3.9 - 5.0 |  |  |
| HGB | г/дл | 11.0 - 16.0 |  |  |
| HCT | % | 36 - 48 |  |  |
| MCV | фемтолитр(10-15л) | 75 - 95 |  |  |
| MCH | пикограмм (10-12г) | 24 - 34 |  |  |
| MCHC | г/дл | 30 - 38 |  |  |
| RDW | % | 11.5 - 14.5 |  |  |
| PLT | 10³/мкл | 150 - 400 |  |  |
| MPV | фемтолитр(10-15л) | 7.4 - 10.4 |  |  |
| PCT | % | 0.15 - 0.40 |  |  |
| PDW | % | 10 - 20 |  |  |
|  |  |  |  | MICROS 60 СТ/OT |
|  | Важно: Нормативные значения различных клинико-диагностических показателей, как известно, характеризуются большим разбросом и, как правило, зависят от множества факторов: пола, возраста, контингента обследуемых, географических и социальных условий. С другой стороны, значения параметров одного и того же образца могут отличаться в разных лабораториях, из-за особенностей метода, свойств реагентов и т.д. Поэтому наиболее целесообразно получать нормативные показатели в пределах собственных лабораторных стандартов в каждой лаборатории для конкретного региона и определенных категорий обследуемых. |  |  |  |

## Спецификации реагентов

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание: ABX Diagnostics поставляет к анализаторам ABX MICROS 60-CT/OT реагенты, калибраторы и контроль качества. Использование продуктов, не рекомендованные ABX Diagnostics, может привести к получению ошибочных результатов. Всю необходимую для работы информацию можно получить у представителей сервисной службы. |  |

### Описание реагентов

- ABX Minoton и Minoton LMG

Этот реагент необходим для процесса стабилизации, подсчета и дифференциации клеток крови.

- ABX Minolyse и/или Alphalyse

Реагент используется для лизирования эритроцитов, стабилизации, подсчета и дифференциации лейкоцитов вместе с определением концентрации гемоглобина.

- ABX Cleaner

Этот реагент, представляющий из себя раствор детергента,  необходим для промывки апертур и камер разведения для удаления из них белковых загрязнений.

- ABX Minоclair

Этот реагент необходим для концентрированной промывки.

## Потребление реактивов

В таблице, приведенной ниже, расход реактивов указан в мл. Значения рассчитаны на основании проведения 100 циклов для определенной программной версии.

Программная версия: V1.4

| Потребление | (мл на цикл) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цикл | Minoton | Minolyse | Cleaner | Minoclair |
| Включение (Start up) | 21.0 | 0.6 | 1.4 | /// |
| Выключение(Standby) | /// | /// | 13.6 | /// |
| Анализ | 17.5 | 0.6 | 0.85 | /// |
| Заполнение всеми реагентами | 40.0 | 11.6 | 5.2 | /// |
| Заполнение дилюентом | 27.0 | /// | /// | /// |
| Заполнение лизирующим раствором | /// | 11.6 | /// | /// |
| Заполнение промывочным раствором | /// | /// | 6.3 | /// |
| Автоматическая промывка | 16.4 | 0.6 | 15.2 | /// |
| Концентрированная очистка | 16.4 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |
| Калибровка фотометра | 6.0 | 1.3 | /// | /// |
| Очистка апертур | /// | /// | /// | /// |