Содержание

1	Условия работы	2

1.1	Окружающая среда	2

1.2	Расположение анализатора	2

1.3	Заземление	2

1.4	Влажность/Температурные условия	2

1.5	Электромагнитная совместимость	2

1.6	Защита окружающей среды	2

1.7	Обслуживание	3

2	Основные требования	3

3	Ярлыки	4

3.1	Ярлыки потребляемой мощности	4

3.2	Вход/Выход Ярлыки	4

4	Назначение анализатора	5

5	Параметры	6

6	Описание прибора	7

6.1	Модели анализатора ABX MICROS 60	7

# Условия работы

## Окружающая среда

Анализатор ABX MICROS 60  предназначен только для работы в помещении. Не рекомендуется проводить измерения на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Если место расположения прибора не соответствует рекомендуемым требованиям, необходимо проконсультироваться с представителями сервисной службы.

## Расположение анализатора

Анализатор ABX MICROS 60  должен быть установлен на чистой и ровной поверхности. Пожалуйста, не забывайте, что ABX MICROS 60  , принтер и реагенты весят около 30 килограмм. Не допускайте попадания прямого солнечного света на анализатор. Для хорошей вентиляции анализатора его необходимо располагать на  расстоянии не ближе 20 см от стены.

## Заземление

Необходимо заземление анализатора. Убедитесь, что контакт заземления розетки подключен к контуру заземления лаборатории.

При отсутствии контакта в розетке, используйте внешнее заземление.

## Влажность/Температурные условия

- Анализатор ABX MICROS 60  работает при температуре от + 18 до + 32ºС.

- Максимальная относительная влажность воздуха должна составлять 95% без конденсации.

## Электромагнитная совместимость

- Анализатор ABX MICROS 60  был разработан таким образом, чтобы отвечать уровню электромагнитной совместимости. Электромагнитные помехи от ABX MICROS 60  незначительны, что не мешает точной работе других приборов в лаборатории.

- При возникновении проблем убедитесь, что прибор не находится вблизи электромагнитных полей или источников коротких волн (радаров, рентгеновских лучей,  сканеров и т.д.).

## Защита окружающей среды

Сбор использованных аксессуаров и расходного материала следует проводить согласно правилам, установленным в лаборатории.

## Обслуживание

|  | Внимание: Пользователь не должен прикасаться к следующим частям анализатора: - Электрическим разъемам (внизу прибора) - Электронным платам |
| --- | --- |

# Основные требования

Анализатор ABX MICROS 60  отвечает стандартам и директивам Декларации Соответствия производителя. Безопасность и надежность работы прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- сервис и ремонт анализатора осуществляется специалистами, уполномоченных компанией-производителем ABX Diagnostics

- электропитание в лаборатории соответствует установленным нормам

- работа на анализаторе проводится, согласно данной инструкции пользователя

- Обозначение символов

|  | Заземление |
| --- | --- |
|  | Предупреждение: Прочитайте приложенные документы |
|  | Положение ВЫКЛ |
|  | Положение ВКЛ |
|  | Переменный ток |
|  | Данный продукт соответствует стандартам Декларации Соответствия |
|  | Анализатор типа В, гарантирует полную защиту от поражения электрическим током при: - возможной протечке - замыкании на корпус |
|  | Биологическая опасность: Используйте средства личной защиты при работе с пробами. Соблюдайте правила защиты, принятые в лаборатории. |

# Ярлыки

## Ярлыки потребляемой мощности

Для замены 1А предохранителей (2), расположенных под силовым разъемом на задней панели анализатора, следует выполнить следующее:

- Не снимайте защитную крышку анализатора

- Выключите анализатор

- Отсоедините кабель питания от анализатора

- Потяните на себя держатель предохранителей

- Удалите предохранители из держателя

- Проверьте, соответствуют ли данные новых предохранителей, указанным ниже

- Можно использовать только плавкие предохранители с задержкой срабатывания

- Используйте следующие предохранители:

- Для 100/120 V     1A 250V SB

- Для 220/240 V     1A 250V SB

## Вход/Выход Ярлыки

| Waste | Подсоединение предназначено для трубки к емкости для слива. |
| --- | --- |
| Diluent | Подсоединение предназначено для трубки от емкости с дилюентом. |
| Alphalyse/Minilyse | Прозрачная трубка, с ярлыком «Minilyse», предназначена для подачи Alphalyse/Minilyse из контейнера с реактивами. |
| Miniclean | Голубая трубка, с ярлыком «Miniclean», предназначена для подачи Miniclean из контейнера с реактивами. |
| RS-232 output connection | Этот разъем используется только представителями сервисной службы |
| Printer connection | Не подсоединяйте принтер, не рекомендованный уполномоченным инженером ABX Diagnostics. |

# Назначение анализатора

Анализатор ABX MICROS 60-CT/OT является полностью автоматизированным гематологическим анализатором, используемом для диагностике in vitro, с использованием образцов цельной крови, тромбоцитарной массы и концентратов компонентов цельной крови.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: При исследовании концентратов компонентов цельной крови, следует принимать во внимание линейный диапазон измерения каждого компонента. При исследовании эти клетки могут засорить измерительную апертуру. Следует провести, по крайней мере 3 процедуры обратной промывки и/или концентрированной мойки! |  |

На анализаторе ABX MICROS 60-CT/OT можно проводить измерение 8 или 18 параметров, в зависимости от модели анализатора.

| Параметры |  |
| --- | --- |
| WBC | Лейкоциты |
| RBC | Эритроциты |
| Hgb | Гемоглобин |
| Hct | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| RDW | Ширина распределения эритроцитов |
| Plt | Тромбоциты |
| MPV | Средний объем тромбоцитов |
| LYM % | % лимфоцитов |
| LYM # | Общее число лимфоцитов |
| MON % | % моноцитов |
| MON # | Общее число моноцитов |
| GRA % | % гранулоцитов |
| GRA # | Общее число гранулоцитов |
| PDW | * Ширина распределения тромбоцитов |
| PCT | * Тромбокрит |
| * : Эти параметры используются только для исследовательских целей. |  |

При оптимальной конфигурации производительность анализатора составляет приблизительно 60 проб в час. Анализатор полностью автоматизирован, включая разведение образца крови внутри прибора и печать результатов по всем параметрам вместе с флагами и гистограммами.

# Параметры

При установке параметров возможны следующие варианты:

| MICROS 60 Параметры | CT/OT-5 | CT/OT-8 | CT/OT-16 | CT/OT-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC | х | х | х | х |
| RBC | х | х | х | х |
| HGB | х | х | х | х |
| HCT | х | х | х | х |
| MCV | х | х | х | х |
| MCH |  | х | х | х |
| MCHC |  | х | х | х |
| RDW |  |  | х | х |
| PLT |  | х | х | х |
| MPV |  |  | х | х |
| LYM % |  |  | х | х |
| LYM # |  |  | х | х |
| MON % |  |  | х | х |
| MON # |  |  | х | х |
| GRA % |  |  | х | х |
| GRA # |  |  | х | х |
| * PCT |  |  |  | х |
| * PDW |  |  |  | х |
| Гистограмма WBC х х |  |  |  |  |
| ГистограммаRBC х х х х |  |  |  |  |
| Гистограмма PLT х х х |  |  |  |  |
| * : Эти параметры используются только для исследовательских целей. |  |  |  |  |

# Описание прибора

Анализатор ABX MICROS 60, имея небольшой размер, состоит из следующих частей:

- Блок питания

- Электронная плата

- Гидравлическая система

- Панель управления, включая клавиатуру и жидкокристаллический экран

- Контейнер для реагентов

- Принтер, печатающий все результаты и гистограммы

## Модели анализатора ABX MICROS 60

ABX MICROS 60 – OT использует для взятия пробы открытые пробирки, из которых оператор предварительно удаляет пробки.

ABX MICROS 60 – CT берет пробы из закрытой пробирки через пробку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер модели ОТ или СТ указывается в серийном номере анализатора.