Содержание

1	Спецификации	1-2

1.1	Технические характеристики	1-2

1.1.1	Параметры	1-2

1.1.2	Производительность	1-4

1.1.3	Калибровка	1-4

1.1.4	Измерение и расчет	1-4

1.1.5	Дисплей	1-4

1.2	Физические характеристики	1-4

1.2.1	Требования к электропитанию	1-4

1.2.2	Рабочая температура и влажность	1-4

1.2.3	Размеры и вес	1-4

1.2.4	Отходы	1-5

1.2.5	Минимальный объем образца	1-5

1.2.6	Разведения	1-5

1.2.7	Диаметры измерительных апертур	1-5

1.2.8	Измерение гемоглобина	1-5

1.3	Точность измерения	1-6

	Воспроизводимость	1-6

1.3.1	Линейность	1-6

1.3.2	Взаимовлияние	1-7

1.3.3	Диапазон нормальных значений	1-7

1.4	Ограничения	1-8

1.4.1	Обслуживание	1-8

1.4.2	Образцы крови	1-8

1.4.3	Известные факторы, влияющие на результаты измерения	1-10

1.5	Спецификации реагентов	1-15

1.5.1	Общие рекомендации	1-15

1.5.2	Описание реагентов	1-15

1.6	Утилизация отходов	1-16

1.7	Потребление реактивов	1-16

# Спецификации

## Технические характеристики

- Гистограммы WBC, RBC и PLT

- Флаги, сигнализирующие об ошибках

- Выбор определенного списка параметров

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Анализатор ABX MICROS 60-CT/OT автоматически выполняет подсчет клеток крови и не требует какого-либо ручного вмешательства оператора в процесс взятия пробы, разведения, измерения, расчета, печати результатов и их передачи. Измерение параметров происходит в соответствии с установленными параметрами. |  |

### Параметры

| MICROS 60 СТ/OT-5 |  |
| --- | --- |
| 5 параметров |  |
| WBC | Лейкоциты |
| RBC | Эритроциты |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| Гистограмма RBC |  |

| MICROS 60 СТ/OT-8 |  |
| --- | --- |
| 8 параметров |  |
| WBC | Лейкоциты |
| RBC | Эритроциты |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| PLT | Тромбоциты |
| Гистограммы RBC и PLT |  |

| MICROS 60 СТ/OT-16 |  |
| --- | --- |
| 16 параметров |  |
| WBC | Лейкоциты |
| LYM % | % лимфоцитов |
| LYM # | Общее число лимфоцитов |
| MON % | % моноцитов |
| MON # | Общее число моноцитов |
| GRA % | % гранулоцитов |
| GRA # | Общее число гранулоцитов |
| RBC | Эритроциты |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| RDW | Ширина распределения эритроцитов |
| PLT | Тромбоциты |
| MPV | Средний объем тромбоцитов |
| Гистограммы RBC, WBC и PLT |  |

| MICROS 60 СТ/OT-18 |  |
| --- | --- |
| 18 параметров |  |
| WBC | Лейкоциты |
| LYM % | % лимфоцитов |
| LYM # | Общее число лимфоцитов |
| MON % | % моноцитов |
| MON # | Общее число моноцитов |
| GRA % | % гранулоцитов |
| GRA # | Общее число гранулоцитов |
| RBC | Эритроциты |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| RDW | Ширина распределения эритроцитов |
| PLT | Тромбоциты |
| MPV | Средний объем тромбоцитов |
| PDW | Ширина распределения тромбоцитов |
| PCT | Тромбокрит |
| Гистограммы RBC, WBC и PLT |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Параметры PCT и PDW используются только для исследовательских целей. |  |

### Производительность

- Около 60 проб в час

### Калибровка

- Автоматическая калибровка

- Возможность ввода калибровочных коэффициентов

### Измерение и расчет

- WBC, RBC, PLT – кондуктометрический метод

- Спектрофотометрическое измерение HGB

- Кондуктометрическое измерение LYM%, MON%, GRA%

- На основании данных прямого измерения проводится расчет показателей MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM#, MON#, GRA#

### Дисплей

Жидкокристаллический экран:   	- 2 строки по 40 символов, с подсветкой

## Физические характеристики

### Требования к электропитанию

|  | - Электропитание: | 100V, 110V 220V, 240V 50/60 Hz |
| --- | --- | --- |
|  | - Потребляемая мощность: | Максимальная: 150 Вт (-30%, +10%) |
|  |  | Во время работы: 110 Вт (-30%, +10%) |
|  |  | В режиме Standby: 35 Вт (-30%, +10%) |

### Рабочая температура и влажность

|  | - 18 - 32°C комнатная температура |
| --- | --- |
|  | - Максимальная относительная влажность 80% для температур до 31°C с линейным уменьшением относительной влажности до 50% при температуре 40°C. |
|  | - Линейное снижение относительной влажности до 50% при 40С |
|  | - Не допускайте прямого солнечного освещения - Не располагайте на пути воздушных потоков кондиционеров или обогревательных приборов |

### Размеры и вес

|  | - Высота: | приблизительно 440 мм |
| --- | --- | --- |
|  | - Ширина: | приблизительно 360 мм |
|  | - Глубина | приблизительно 330 мм |
|  | - Вес анализатора: | приблизительно 14 кг |

### Отходы

|  | - Автоматический слив отходов |
| --- | --- |
|  | - Отходы должны быть утилизированы согласно правилам, принятым в лаборатории |

### Минимальный объем образца

|  | - Минимальный объем крови для проведения анализа: 50 мкл |
| --- | --- |
|  | - Объем пробы для проведения измерения 10 мкл |

### Разведения

|  | - WBC | 1/250 |
| --- | --- | --- |
|  | - RBC/PLT | 1/15 000 |

### Диаметры измерительных апертур

|  | - WBC | 80 мкл |
| --- | --- | --- |
|  | - RBC | 50 мкл |

### Измерение гемоглобина

|  | - Измерение в камере WBC/HGB |
| --- | --- |
|  | - Источник света: Светодиод, длина волны 550nm |

## Точность измерения

### Воспроизводимость

Устанавливается на основании результатов 20 последовательных измерений из одной и той же пробы свежей цельной крови без сообщений об отклонении от нормы.

| Таблица воспроизводимости N=20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | % CV | Уровень измерения |
| WBC | <2.5 % | при 10.10³/мкл |
| RBC | <2.0 % | при 5.106/мкл |
| HGB | <1.5 % | при 15 г/дл |
| HCT | <2.0 % | при 45 % |
| MCV | <1.0 % | при 90 мкл |
| PLT | <5.0 % | при 300.10³/мкл |
| LYM | <5.0 % | при 40 % (ОТ 16/ОТ 18) |
| MON | <10 % | при 10 % (ОТ 16/ОТ 18) |
| GRA | <5.0 % | при 50 % (ОТ 16/ОТ 18) |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: При определении линейности тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме (БТП), использовались пробирки с ЭДТА. Анализ БТП является специализированной формой анализа, включающую процедуру получения БТП, которую обычно проводят лаборатории по специальной методике. Перед проведением анализа на анализаторе ABX MICROS 60-CT/OT проконсультируйтесь у представителей сервисной службы о возможности таких измерений. |  |

### Линейность

| Параметр | Точность | Линейный диапазон |
| --- | --- | --- |
| WBC | <2 % при 10.10³/мкл | 0.5 до 80.10³/мкл |
| RBC | <2 % при 5.106/мкл | 0.2 до 7.5.106/мкл |
| HGB | <1 % при 15 г/дл | 2 до 23 г/дл |
| HCT | <5 % при 80% | 11.6 до 60% |
| PLT | <5 % при 330.10³ /мкл | 10 до 1000. 10³ /мкл |
| PLT в БТП | <10 % при 1094.10³ /мкл | 25 до 5000. 10³ /мкл |

### Взаимовлияние

Взаимовлияние определяется при измерении проб с высокой концентрацией WBC, RBC, HGB и PLT. Каждая проба измеряется трижды с последующим измерением фона (пробы бланка) после каждой пробы. Взаимовлияние в % в этом случае определяется по формуле:

Взаимовлияние = (Бланк1 – Бланк3) / (Проба3 – Бланк3) х 100

| Параметры | WBC | RBC | HGB | PLT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | 10³/мкл | 106/мкл | г/дл | 10³/мкл |
| Уровень | 63.0 | 7.58 | 23.4 | 988 |
| % взаимовлияния (измеренный) | 0.3 | 0.00 | 0.0 | 0,09 |
| % взаимовлияния (допустимый) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |

### Диапазон нормальных значений

Приводимые ниже "стандартные" нормативные показатели,  утвержденные  Минздравом РФ. В число этих нормативных показателей, однако, не входят параметры, получаемые современными автоматическими методами исследования. Для таких показателей, в качестве стандартных, выбраны нормативные значения, приведенные в «Руководстве по клинической лабораторной диагностике» - Меньшиков В.В., М., 1982, в «Диагностическом справочнике терапевта» - Чиркин А.А., Мн., Беларусь, 1993, и др., а также предлагаемые фирмой ABX Diagnostics- изготовителем гематологических анализаторов.

| Параметры | Единицы измерения | Интервал значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC | 10³/мкл | 4.0 - 9.0 |  |  |
| Лимфоциты | % | 19 - 37 |  |  |
|  | 10³/мкл | 1.2 - 3.0 |  |  |
| Моноциты | % | 3.0 - 11.0 |  |  |
|  | 10³/мкл | 0.1 - 0.6 |  |  |
| Гранулоциты | % | 47 - 72 |  |  |
|  | 10³/мкл | 2.0 - 5.5 |  |  |
| RBC | 106/мкл | 3.9 - 5.0 |  |  |
| HGB | г/дл | 11.0 - 16.0 |  |  |
| HCT | % | 36 - 48 |  |  |
| MCV | фемтолитр(10-15л) | 75 - 95 |  |  |
| MCH | пикограмм (10-12г) | 24 - 34 |  |  |
| MCHC | г/дл | 30 - 38 |  |  |
| RDW | % | 11.5 - 14.5 |  |  |
| PLT | 10³/мкл | 150 - 400 |  |  |
| MPV | фемтолитр(10-15л) | 7.4 - 10.4 |  |  |
| PCT | % | 0.15 - 0.40 |  |  |
| PDW | % | 10 - 20 |  |  |
|  |  |  |  | MICROS 60 СТ/OT |
|  | Важно: Нормативные значения различных клинико-диагностических показателей, как известно, характеризуются большим разбросом и, как правило, зависят от множества факторов: пола, возраста, контингента обследуемых, географических и социальных условий. С другой стороны, значения параметров одного и того же образца могут отличаться в разных лабораториях, из-за особенностей метода, свойств реагентов и т.д. Поэтому наиболее целесообразно получать нормативные показатели в пределах собственных лабораторных стандартов в каждой лаборатории для конкретного региона и определенных категорий обследуемых. |  |  |  |

## Ограничения

### Обслуживание

В настоящей инструкции приведено описание процедур обслуживания. Для обеспечения точной и безотказной работы анализатора ABX MICROS 60-CT/OT, техническое обслуживание должно выполняться обученным персоналом в положенные сроки.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание: Нарушение сроков выполнения процедур обслуживания или обслуживание не в полном объеме может привести к нестабильности и искажению результатов измерения. |  |

### Образцы крови

- Взятие крови и ее перемешивание

Все пробы крови должны браться в соответствии с установленными правилами

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание: Опасность биологического заражения! Со всеми пробами, реагентами, калибраторами, контролями и др., содержащими кровь человека или сыворотку, следует обращаться как с потенциально инфекционными образцами! Для утилизации используйте методы принятые в лаборатории. При работе используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, халаты, маски и др.) |  |

Для работы рекомендуется использовать венозную кровь, но в экстремальных случаях может быть использована и артериальная. Кровь следует брать в вакуутейнеры или открытые пробирки.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: В пробирку следует набирать кровь точно до указанной метки. Неверно взятый объем крови является основной причиной ошибочного результата. |  |

- Стабильность проб

Для измерения следует использовать свежую цельную кровь. По определению Международного комитета по стандартизации в гематологии (ICSH) образцом свежей крови является проба, «исследованная в течение 4-х часов после взятия».

Достоверные результаты по всем параметрам обеспечиваются в пробах цельной крови, взятой с ЭДТА в качестве антикоагулянта и измеренной в течение 8-ми часов после взятия.

Распределение лейкоцитов может быть изменено, при измерении пробы в интервале от 5 до 20 минут после 8-ми часов от момента взятия крови.

- Антикоагулянты

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание: Используемые антикоагулянты могут в разной степени изменять характеристики компонентов крови. Будьте внимательны при выборе антикоагулянта для проб, измеряемых на анализаторе ABX MICROS 60-CT/OT. |  |

В качестве антикоагулянтов для сбора цельной крови используются:

- Гепарин: повышает агрегацию клеток (лейкоцитов и тромбоцитов), изменяет цитоплазматическую окраску по Романовскому (голубой фон). Повышает значение HCT и MCV при концентрации гепарина выше 7.5 UL на капиллярную пробирку

- Цитрат натрия: Используется в виде раствора, поэтому при расчете результатов следует учитывать разведение 10/11. Обычно цитрат натрия используется для коагулогических исследований. При псевдотромбоцитопении, обусловленной использованием ЭДТА, его применяют в качестве антикоагулянта.

- Кислая цитратная декстроза (ACD) и цитрат фосфат декстрозы с аденином (CPDA): Часто используемый антикоагулянт для выделения клеток (в частности для получения концентрата тромбоцитов) обычно не используется для подсчета клеточных элементов крови. Не выявлены факты влияния на клетки крови.

- ЭДТА: Из солей ЭДТА обычно используются ЭДТА К3, ЭДТА К2 и, иногда, ЭДТА Na2. Первые две соли наиболее широко применяются в разных странах мира, может быть из-за того, что они рекомендованы ICSH в качестве антикоагулянтов еще в 1993 году. Применение других солей ЭДТА так же допустимо. Следует помнить, что ЭДТА может быть причиной псевдотромбоцитопении (частота случаев 1/800), вследствие слипания тромбоцитов.

- Флюорид: Использовался до применения ЭДТА. За продолжительный период использования противопоказаний к применению не выявлено.

- Пробирки для взятия крови.

Некоторые пробирки с крышками для сбора крови адаптированы к анализаторам, способным брать пробу из закрытой пробирки. В таких случаях пластиковые крышки использовать нельзя. Резиновые крышки могут изготовляться из материалов различного качества. Настоятельно рекомендуется использовать крышки, изготовленные из качественного материала, чтобы не допустить возможности попадания резиновых частиц в пробирку, при прокалывании ее пробоотборным шприцом. Рекомендуется так же применять специальные крышки для того, чтобы не допускать какого-либо удерживания крови в верхней части крышки!

### Известные факторы, влияющие на результаты измерения

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Проверка любых патологических результатов измерения (включая результаты, отмеченные флагами, или результаты, вне интервала допустимых значений) следует повторно измерить с использованием референсных методов или других стандартных методов, принятых в лаборатории, для заключительной проверки таких результатов. В разделе, прилагаемом ниже, приводится перечень фактов, которые могут влиять на результаты автоматического подсчета клеток крови, основанном на кондуктометрическом методе. |  |

- WBC лейкоциты

При получении высоких результатов измерения WBC, выходящих за пределы линейности измерения (например, при лейкемии), необходимо предварительное разведение пробы крови. Повторное измерение разведенной пробы, поможет получить достоверный результат.

NRBC (Nucleated Red Blood Cells) – ядерные эритроциты, которые будут подсчитаны как WBC. Если количество ядерных эритроцитов достаточно, для того чтобы активировать флаг «L1», будет установлено их влияние  на значения других параметров. Исследование мазка крови подтвердит наличие таких клеток.

При наличии в пробе ядерных эритроцитов, следует скорректировать общее значение лейкоцитов, вычтя из него число этих эритроцитов. Это позволит получить достоверное значение количества лейкоцитов в крови. Корректировка проводится по следующей формуле:

|  | Подсчитанное количество WBC х 100 |
| --- | --- |
| Количество WBC | =  |
|  | 100 + (количество NRBC на 100 клеток лейкоцитов) |

Нелизированные эритроциты: В некоторых редких случаях возможно неполное лизирование эритроцитов. Такие нелизированные эритроциты могут быть найдены на гистограмме распределение WBC с флагом L1, или повышать базисную линию в области популяции лимфоцитов (левая передняя граница). Наличие нелизированных эритроцитов приводит к ошибочно повышенному определению количества WBC.

Множественная миелома: Осаждение белков у пациентов с множественной миеломой может привести к ошибочно повышенному определению WBC

Гемолиз – остатки клеток при гемолизе могут привести к завышению результатов измерения WBC.

Лейкемия: Это заболевание может вызвать очень низкое значение WBC, вызванное хрупкостью лейкоцитов и, вследствие этого, их разрушением при выполнении измерения. Фрагменты разрушенных клеток также могут искажать результаты дифференциального подсчета: LYM % и #, MON % и #, GRA % и #. Подозрительно низкое количество лейкоцитов может быть обусловлено присутствием патологически «мелких» лимфоцитов, которые не подсчитываются анализатором.

Химиотерапия: Цитотоксические препараты и иммунодепрессанты, используемые при химиотерапии, могут вызывать хрупкость лейкоцитов, что в свою очередь может привести к занижению результатов WBC.

Криоглобулины: Повышенный уровень криоглобулинов характерный для таких заболеваний как миелома, карцинома, лейкемия, макроглобулинемия, лимфопролиферативные заболевания, метастатические опухоли, аутоиммунные заболевания, диабет, некоторые инфекции, идиопатические заболевания, аневризма, тромбоэмболия, а так же беременность и др.,  может привести к повышению результатов измерения WBC, RBC, или PLT, концентрации HGB. В этом случае проба должна быть прогрета до 37°С в термостате в течении 30 мин и немедленно измерена после прогрева (на анализаторе или ручным методом).

Мутность пробы крови: Может наблюдаться в случаях, когда эритроциты резистентны к лизину. В этом случае могут наблюдаться завышенные результаты гемоглобина и вследствие этого патологические значения МСН и МСНС, а так же может быть завышена базовая линия на гистограмме лейкоцитов

Кровь новорожденных: Смешивание материнской крови и крови плода может быть причиной недостоверно завышенных результатов при измерении гемоглобина.

- HCT Гематокрит

Агглютинация эритроцитов – может вызвать неточность измерения HCT и MCV. Агглютинация эритроцитов может быть обнаружена при патологических результатах MCH и MCHC, а также по наличию окрашенной пленки в пробе. Точность измерения может быть достигнута при применении ручных методов измерения.

- RBC эритроциты:

Проба разведенной крови для измерения эритроцитов содержит все форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Во время подсчета эритроцитов тромбоциты не учитываются, т.к. их размер ниже порога, установленного для эритроцитов.

Лейкоциты, с другой стороны, включаются в счет эритроцитов. Однако, из-за того, что количество эритроцитов на три порядка выше числа лейкоцитов, влияние последних на результат незаметно.

Высокое количество WBC. В особых случаях, когда уровень лейкоцитов очень высокий, они исказят результат счета эритроцитов, особенно при низких количествах последних.

Агглютинированные эритроциты - могут быть причиной заниженного результата при подсчете эритроцитов. Проба крови, содержащая аглютинированные эритроциты, может быть выявлена по завышенным значениям MHC и MHCH, а также визуально по наличию в ней окрашенной пленки.

Холодовые агглютинины - высокий уровень иммуноглобулинов IgM в крови, наблюдаемый при заболевании с холодовыми агглютининами, может вызвать занижение результатов RBC и PLT и увеличение MCV.

- HGB Гемоглобин

Мутность пробы крови – многие физиологические и/или терапевтические факторы могут вызвать завышение результатов при измерении гемоглобина. Для повышения точности определения гемоглобина при измерении пробы с высокой мутностью, необходимо установить причину мутности, для чего используются методы, описанные ниже:

- Высокое значение WBC: Очень большое количество лимфоцитов может вызвать чрезмерное рассеивание света. В этом случае необходимо использовать референсные (ручные) методы измерения. Разведенную пробу следует центрифугировать и супернатант измерить на спектрофотометре.

- Высокая концентрация липидов: Высокая концентрация липидов дает эффект «молочной» окраски плазмы. Такая ситуация может возникнуть при гиперлипидемии, гиперпротеинемии (например, при гаммапатиях) и гипербилирубинемии. В таких случаях для точного определения концентрации гемоглобина используйте ручные методы измерения с предварительным измерением бланка плазмы.

Может наблюдаться в случаях, когда эритроциты резистентны к лизину. В этом случае могут наблюдаться завышенные результаты гемоглобина и вследствие этого патологические значения МСН и МСНС, а так же может быть завышена базовая линия на гистограмме лейкоцитов

Кровь новорожденных: Смешивание материнской крови и крови плода может быть причиной недостоверно завышенных результатов при измерении гемоглобина.

- MCV (средний объем эритроцита)

Агглютинация эритроцитов – может вызвать неточность измерения HCT и MCV. Агглютинация эритроцитов может быть обнаружена при патологических результатах MCH и MCHC, а также по наличию окрашенной пленки в пробе. Точность измерения может быть достигнута при применении ручных методов измерения.

Повышенное количество крупных тромбоцитов  и/или высокий уровень WBC может влиять на точность измерения MCV. Визуально такую кровь можно определить по наличию окрашенной пленки в пробе.

- MCH Среднее содержание гемоглобина в эритроците

MCH рассчитывается по результатам измерения HGB и RBC. Соответственно факторы,  влияющие на результат измерения HGB и RBC, также могут оказывать влияние на определение MCH.

- MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроците

MCHC рассчитывается по результатам измерения HGB и HCT. Соответственно факторы, влияющие на результат измерения HGB и HCT, также могут оказывать влияние на определение MCHC.

- RDW ширина распределения эритроцитов по объему

Ширина распределения эритроцитов определяется в процессе подсчета этих клеток. Эритроциты, проходя через микроапертуру, генерируют импульсы, которые потом группируются по высоте относительно установленного порога и используются для расчета гистограммы (кривой распределения), по которой затем высчитывается патологический объем эритроцитов, как при анизоцитозе.

Агглютинированные эритроциты - могут быть причиной заниженного результата при подсчете эритроцитов. Проба крови, содержащая аглютинированные эритроциты, может быть выявлена по завышенным значениям MHC и MHCH, а также визуально по наличию в ней окрашенной пленки.

Дефицит питания или переливание крови – может быть причиной высоких значений RDW, вследствие дефицита железа, витамина В12 или фолиевой кислоты. Высокие значения RDW наблюдаются при двухпиковой гистограмме RBC у пациентов после переливания крови.

- PLT тромбоциты

Очень маленькие эритроциты (микроциты), фрагменты эритроцитов (шизоциты) и фрагменты лейкоцитов могут влиять на подсчет тромбоцитов и быть причиной завышенных результатов PLT.

Агглютинация эритроцитов – в этот процесс могут вовлекаться тромбоциты, что в свою очередь приводит к занижению результатов их подсчета. Агглютинацию эритроцитов можно обнаружить по увеличению значений MCH и MCHC, а также визуально - по наличию окрашенной пленки на поверхности пробы.

Большое количество гигантских тромбоцитов – может привести к занижению результатов подсчета тромбоцитов, т.к. параметры таких тромбоцитов могут превышать порог, установленный для их подсчета.

Химиотерапия – Цитотоксические препараты и иммунодепрессанты, используемые при химиотерапии, могут вызывать хрупкость лейкоцитов, что в свою очередь может привести к занижению результатов PLT. Необходимая точность измерения достигается при использовании ручных методов измерения.

Гемолиз – остатки клеток при гемолизе могут привести к завышению результатов измерения PLT.

При использовании в качестве антикоагулянта кислой цитратной декстрозы, тромбоциты могут слипаться, что в свою очередь приведет к снижению результатов измерения PLT.

Наличие эритроцитов. Эритроциты с такими включениями в цитоплазме как тельца Оуэлл-Жюли, Хейнца, сидеротические и базофильные гранулы и др., могут значительно увеличивать значение числа тромбоцитов.

Агглютинация тромбоцитов – она может привести к снижению результатов подсчета PLT и/или к повышению результатов WBC. Для того чтобы убедится, что причина именно в этом, пробу необходимо взять еще раз с использованием цитрата натрия в качестве антикоагулянта, и измерить на анализаторе, принимая во внимание только результаты измерения PLT. Результат измерения PLT необходимо скорректировать с учетом разведения пробы цитратом натрия.

- MPV средний объем тромбоцита

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: В пробах крови с использованием EDTA в качестве антикоагулянта не может быть обеспечена стабильность среднего объема тромбоцитов MPV. Время хранения и температура пробы в значительной степени влияют на стабильность тромбоцитов. |  |

Гигантские тромбоциты, объем которых превышает порог, установленный для объема тромбоцитов, могут быть посчитаны не как тромбоциты. Соответственно, такие большие тромбоциты не будут учитываться при расчете среднего объема тромбоцита.

Агглютинация эритроцитов – в этот процесс могут вовлекаться тромбоциты, что в свою очередь приводит к неверному определению MPV. Агглютинация эритроцитов может быть обнаружена по завышению значений MCH и MCHC, а также визуально - по наличию окрашенной пленки на поверхности пробы.

Очень маленькие эритроциты (микроциты), фрагменты эритроцитов (шизоциты) и фрагменты лейкоцитов могут влиять на определение количества и объема тромбоцитов.

Химиотерапия – может также влиять на объем тромбоцитов.

- LYM # (абсолютное значение лимфоцитов), LYM % (% лимфоцитов)

Подсчет лимфоцитов зависит от определения количества WBC. Присутствие в пробе эритробластов, различных паразитических клеток, нелизированных эритроцитов влияет на точность определения LYM. Ограничения, приведенные для лейкоцитов, также действительны для лимфоцитов.

- MON # (абсолютное значение моноцитов), MON % (% моноцитов)

Подсчет моноцитов очень связан с подсчетом лейкоцитов WBC. Наличие в пробе больших лимфоцитов, атипичных лимфоцитов, бластных клеток и чрезмерного количества базофилов может влиять на точность измерения моноцитов.

Ограничения, приведенные для лейкоцитов, также действительны для моноцитов.

- GRA# (абсолютное значение гранулоцитов), GRA % (% гранулоцитов).

Количество гранулоцитов зависит от определения количества WBC. Присутствие повышенного числа эозинофилов, метамиелоцитов, миелоцитов, промиелоцитов, миелобластов плазматических клеток может влиять на точность подсчета GRA.

## Спецификации реагентов

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание: ABX Diagnostics поставляет к анализаторам ABX MICROS 60-CT/OT реагенты, калибраторы и контроль качества. Использование продуктов, не рекомендованные ABX Diagnostics, может привести к получению ошибочных результатов. Всю необходимую для работы информацию можно получить у представителей сервисной службы. |  |

### Общие рекомендации

Реагенты, используемые при работе анализатора ABX MICROS 60 для анализа, промывки и очистки, подробно описаны ниже. Они должны использоваться строго по назначению!!!

- Регулярно проверяйте срок годности используемых реагентов!

- Проверьте вместе с вашим поставщиком температурный режим хранения реактивов в процессе доставки.

- Перед установкой реагентов в анализатор, прогрейте их при комнатной температуре, для удаления пузырьков воздуха.

- Никогда не сливайте остатки реагента во флакон с новым реагентом. Это может привести к перекрестному загрязнению нового реагента.

- Никогда не оставляйте контейнер с «рабочим» реагентом открытым. Используйте крышки, поставляемые вместе с анализатором.

- Не используйте крышки от анализатора на флаконах, после их удаления из прибора.

- При попадании реагента на прибор или другие поверхности, сразу же удалите его.

- Утилизацию реагентов проводите согласно правилам, принятым в лаборатории.

- Если возникла необходимость промыть систему дистиллированной водой, свяжитесь с представителями сервисной службы, для получения подробной информации об обслуживающих процедурах.

- Все реагенты используются только для диагностики «in vitro».

### Описание реагентов

- ABX Minoton и Minoton LMG

Этот реагент необходим для процесса стабилизации, подсчета и дифференциации клеток крови.

- ABX Minolyse и/или Alphalyse

Реагент используется для лизирования эритроцитов, стабилизации, подсчета и дифференциации лейкоцитов вместе с определением концентрации гемоглобина.

- ABX Cleaner

Этот реагент, представляющий из себя раствор детергента,  необходим для промывки апертур и камер разведения для удаления из них белковых загрязнений.

- ABX Minоclair

Этот реагент необходим для концентрированной промывки.

## Утилизация отходов

Обработка отходов и их утилизация проводится по правилам, принятым в лаборатории

## Потребление реактивов

В таблице, приведенной ниже, расход реактивов указан в мл. Значения рассчитаны на основании проведения 100 циклов для определенной программной версии.

Программная версия: V1.4

| Потребление | (мл на цикл) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цикл | Minoton | Minolyse | Cleaner | Minoclair |
| Включение (Start up) | 21.0 | 0.6 | 1.4 | /// |
| Выключение(Standby) | /// | /// | 13.6 | /// |
| Анализ | 17.5 | 0.6 | 0.85 | /// |
| Заполнение всеми реагентами | 40.0 | 11.6 | 5.2 | /// |
| Заполнение дилюентом | 27.0 | /// | /// | /// |
| Заполнение лизирующим раствором | /// | 11.6 | /// | /// |
| Заполнение промывочным раствором | /// | /// | 6.3 | /// |
| Автоматическая промывка | 16.4 | 0.6 | 15.2 | /// |
| Концентрированная очистка | 16.4 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |
| Калибровка фотометра | 6.0 | 1.3 | /// | /// |
| Очистка апертур | /// | /// | /// | /// |