Содержание

2.	Описание и принцип измерениЯ	2-2

2.1.	Описание прибора	2-2

2.2.	Технология	2-3

2.2.1.	Взятие пробы	2-3

2.2.2.	Разведения	2-3

2.2.3.	Принципы измерения	2-5

2.2.4.	Принципы дифференциального подсчета	2-7

# Описание и принцип измерение

## Описание прибора

- Жидко-кристаллический экран

- Клавиатура

- Отсек для реагентов

- Micros, передняя панель

- Micros, левая панель

- Пробоотборник и устройство каретки

- Ручной пробоотборник

- Камера WBC/HGB

- Камера RBC

- Кнопка для ручного запуска пробы

- Защитный танк для предотвращения перелива

- Сенсор температуры дилюента

- Шприц

- Блокиратор клапанов

- Камера вакуум/отходы

- Датчик жидкости

## Технология

### Взятие пробы

- Ручной режим

1 – Удалите крышку с пробирки

2 – Пробирку поместите под пробоотборником

3 – Поднимите пробирку вверх, чтобы игла пробоотборника опустилась в пробу

4 – Нажмите на кнопку для ручного запуска пробы (будет взято 10 мкл крови)

5 – Игла пробоотборника поднимется, перенося пробу в камеру WBC/HGB

6 – Внешняя промывка пробоотборника

7 – Кровь доставляется  в камеру WBC для первого разведения

8 – Из лейкоцитарной камеры будет взято 28.3 мкл разведенной крови

9 – Каретка пробоотборника будет передвигаться вправо к камере RBC/PLT

10 - Внешняя промывка пробоотборника

11 – Разведенная кровь будет доставлена в камеру RBC для измерения эритроцитов и тромбоцитов

### Разведения

| WBC/HGB Разведение |  |
| --- | --- |
| Начальный объем крови | 10.0 мкл |
| Объем ABX Minidil LMG | 2.1 мл |
| Объем ABX Alphalyse | 0.52 мл |
| Конечное соотношение разведения | 1/260 |
| WBC измерение |  |
| Метод | Кондуктометрический |
| Диаметр апертуры | 80 мкм |
| Вакуум для счета | - 200 мбар |
| Период подсчета клеток | 2 х 5 сек |
| Температура | Окружающей среды |
| HGB измерение |  |
| Метод | Фотометрия |
| Длина волны | 550 нм |
| Период измерения | 2 х 5 сек |
| Температура | Окружающей среды |

10 мкл крови из пробоотборника проталкивается 1.2 мл ABX Minoton LMG одновременно с 0.5 мл ABX Minoton LMG с внешней стороны пробоотборника в камеру WBC/HGB. Потом в камеру добавляется 0.4 мл ABX Minidil LMG, доводя общий объем дилюента до 2.1 мл.

В разведение вносится 0.52 мл ABX Minolyse. Это конечное разведение для лейкоцитов и гемоглобина.

| RBC/PLT Разведение |  |
| --- | --- |
| Начальный объем разведенной крови | 28.3 мкл |
| Объем ABX Diluent | 2.5 мл |
| Конечное соотношение разведения | 1/15000 |
| RBC/PLT измерение |  |
| Метод | Кондуктометрический |
| Диаметр апертуры | 50 мкм |
| Вакуум для счета | - 200 мбар |
| Период подсчета клеток | 2 х 5 сек |
| Температура | Окружающей среды |

Из камеры WBC берется 28.3 мкл разведенной крови. Каретка пробоотборника передвигается вправо к камере RDC/PLT. 2.0 мл ABX Minoton LMG и 28.3 мкл разведенной пробы вводятся в эту камеру. Потом в камеру добавляется 0.5 мл ABX Minoton LMG с внешней стороны пробоотборника. Это конечное разведение для эритроцитов и тромбоцитов.

### Принципы измерения

- Эритроциты и тромбоциты

При подсчете количества эритроцитов и тромбоцитов используется кондуктометрический метод. Электрическое поле генерируется вокруг апертуры, через которую проходят клетки крови. При прохождении клеток через апертуру, электрическое сопротивление между электродами увеличивается пропорционально объему клетки. Поток клеток создает последовательность импульсов, которые усиливаются, измеряются и затем математически перерасчитываются в числовое значение.

Первые 28.3 мкл разведенной пробы крови разводятся в дилюенте и пропускаются через апертуру, на которой друг против друга расположены два электрода. На них подается постоянный ток.

При прохождении клеток через апертуру, электрическое сопротивление между электродами увеличивается пропорционально объему клетки. Генерируются импульсы, амплитуда которых зависит от их объема – большие клетки создают высокие импульсы, маленькие – низкие.

Полученные импульсы имеют очень низкое напряжение, которое усиливается для того, чтобы электронная система могла их анализировать и отсечь фоновые шумы. Импульсы затем группируются, математически обсчитываются для получения числовых значений количества эритроцитов и тромбоцитов.

- Результаты

Определяется количество клеток, прошедших через апертуру за определенное время. Затем измеряется высота всех импульсов, которые группируются по величине и обсчитываются с использованием коэффициента калибровки для получения конечного результата количества RBC и PLT.

- Гистограммы RBC и PLT

Гистограммы распределения эритроцитов и тромбоцитов, строятся на основании полученных импульсов, которые группируются по размеру. Результат математического расчета используется для построения  кривой распределения.

RBC: Кривая распределения от 30 фл до 300 фл

PLT: Кривая распределения от 2 фл до мобильной границы. Эта граница передвигается в зависимости от наличия микроцитной популяции в исследуемой области.

- Гемоглобин

Измерение гемоглобина основано на цикле, который включает в себя 2-х кратное измерение бланка. При каждом включении прибора проводится измерение бланка, который повторно производится непосредственно перед каждым измерением HGB. Эти два значение сравниваются между собой, а затем с ними сравнивается значение пробы.

При подсчете общего числа лейкоцитов к 2.05 мл разведенной пробы добавляется 0.5 мл лизирующего реагента, содержащего феррицианид [Fe(Cn)K] и цианид калия [KCN].

Гемоглобин, освобождающийся при лизисе эритроцитов, соединяясь с цианидом калия, образует окрашенный цианметгемоглобиновый комплекс. Количество последнего измеряется спектрометрическим методом при 550 нм.

Результаты.

Конечное выражение результатов гемоглобина: Полученное значение абсорбции  х  калибровочный коэффициент

- НСТ

Значение гематокрита представляет собой результат комбинированного измерения электрических импульсов и математического расчета. Все импульсы эритроцитов группируются в зависимости от размера клетки. Каждая группа импульсов затем усредняется. Полученные средние значения вновь усредняются, для получения среднего значения всех импульсов RBC. Это представляет собой функцию цифрового интегрирования MCV. Результаты выдаются в процентах от этого интегрирования.

- MCV, MCH и MCHC

  - MCV (Средний объем эритроцита) рассчитывается непосредственно из гистограммы RBC

  - MCH (Среднее содержание гемоглобина в эритроците) рассчитывается из значения HGB и числа эритроцитов

  - Расчет проводится по следующей формуле

MCH (pg) = HGB / RBC x 10

Результаты

Значения МСН выдаются в пикограммах (пг)

- MCHC (Средняя концентрация гемоглобина в эритроците) рассчитывается на основании значений HGB и HCT

- Расчет проводится по следующей формуле

MCHС (g/dL) = HGB / HCT x 100

Результаты

Значения МСНС выдаются в граммах на децилитр (г/дл)

- RDW

  - Исследование распределения RBC позволяет выявить аномалии эритроцитов, связанные с анизоцитозом. Ширина распределения эритроцитов дает возможность оценить ширину кривой относительно числа клеток и среднего объема клетки.

  - Расчет проводится по следующей формуле

RDW (%) = (K х SD) / MCV

где

- К = калибровочный коэффициент для RDW

- SD = Стандартное отклонение, рассчитанное на данных, полученных после статистической обработки распределения клеток

- MCV = Средний объем эритроцита

  - MPV

Средний объем тромбоцита рассчитывается непосредственно из гистограммы PLT, также как и MCV.

- РСТ

Тромбокрит рассчитывается по следующей формуле:

Рсt % = PLT (103/мкл) x MPV (мкм3) / 10000

- PDW

PDW (ширина распределения тромбоцитов) рассчитывается из гистограммы PLT.

PDW представляет собой ширину кривой между 15% тромбоцитов, начиная от 2 фл (S1), и 15% тромбоцитов, начиная от переменной границы (S2) к вершине

Область определения PDW показана ниже на кривой распределения тромбоцитов.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Параметры PCT и PDW используются только для исследовательских целей. |  |

- WBC

Принципы подсчета WBC такие же, как и для подсчета RBC/PLT. Подсчет лейкоцитов проводится в камере WBC/HGB. Электронные импульсы группируются в зависимости от их размеров, а затем математически обрабатываются для получения числового значения количества лейкоцитов.

- Гистограмма WBC

Гистограмма WBC представляет собой кривую распределения, отражающую наличие 3-х типов клеток лейкоцитов: лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов. Дилюент и лизирующий реагент играют важную роль при построении гистограммы лейкоцитов.

### Принципы дифференциального подсчета

Действие дилюента и лизирующего раствора:

Действие дилюента направлено на сохранение и подготовку мембраны лейкоцитов для реакции дифференциации. Лизирующий раствор по-разному действует на цитоплазматические мембраны лейкоцитов.

При воздействии лизина на мембрану лимфоцитов, происходит высвобождение воды из цитоплазмы и съеживание мембраны вокруг ядра.

При воздействии лизирующего раствора на цитоплазматическую мембрану моноцита, стабилизируется объем клетки, оставаясь таким же большим по сравнению с лимфоцитами.

При воздействии лизирующего раствора на гранулоциты, имеет место ограниченная реакция, обусловленная наличием молекул в цитоплазме, защищающих клетки от сморщивания.

После воздействия лизирующего реагента проводится подсчет кондуктометрический подсчет клеток. Полученные импульсы затем группируются и обсчитываются, для получения гистограммы распределения лейкоцитов.

Субпопуляции лейкоцитов (3) располагаются следующим образом:

Лимфоциты между 30 -100 фл

Моноциты   между 100 – 150 фл

Гранулоциты между 150 - > 450 фл.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Гранулоциты можно разбить на несколько субпопуляций, но все они содержат в цитоплазме гранулы, окрашиваемые в разный цвет при подготовке мазка крови для микроскопирования: - Нейтрофилы - Эозинофилы - Базофилы Распределение этих клеток зависит от патологических и физиологических условий пациента. |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Патологические клетки естественно будут располагаться в популяции в разных зонах гистограммы WBC.Мобильные и фиксированные флаги будут предупреждать оператора о наличии патологических клеток. |  |

Результаты

Результат подсчета лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов выдается как в процентном отношении от общего числа WBC, так и в абсолютном значении:

| LYM % | LYM # |
| --- | --- |
| MON % | MON # |
| GRA % | GRA # |