Содержание

3.	Включение и измерение	3-2

3.1.1.	Проверка уровня реагентов	3-2

3.1.2.	Включение принтера	3-2

3.1.3.	Включение анализатора	3-2

3.1.4.	Взятие образцов крови	3-3

3.1.5.	Ежедневный контроль качества / проверка калибровки	3-3

3.2.	Идентификация проб	3-4

3.2.1.	Режим идентификации проб	3-4

3.2.2.	Измерение	3-5

3.3.	Измерение проб	3-5

3.3.1.	Идентификация проб	3-5

3.3.2.	Автоматическая промывка анализатора	3-6

3.3.3.	Промывание прибора перед  выключением	3-6

3.4.	Результаты	3-6

3.4.1.	ABX MICROS 60-OT8	3-6

3.4.3.	ABX MICROS 60-OT18	3-8

3.5.	Флаги	3-9

3.5.1.	Диапазон нормальных значений	3-9

3.5.2.	Результаты, превышающие возможности анализатора	3-9

3.5.3.	Сообщения о патологии	3-11

# Включение и измерение

### Проверка уровня реагентов

После включения анализатор проводит проверку уровней каждого реагента. При появлении сообщения о низком уровне реагента («Low»), замените реагент и заполните прибор новым реагентом, выполнив следующие действия:

Из Основного меню (Main Menu) выберите 4 – Сервис (Service), 3 – Заполнение (Prime), затем выберите реагент или реагенты, которыми надо заполнить анализатор

| 1 – Все реагенты | All Reagents |
| --- | --- |
| 2 – Дилюент | Diluent |
| 3 – Лизин | Lyse |
| 4 - Клинер | Cleaner |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание: Никогда не сливайте остатки из одной емкости в другую, чтобы не допустить возможное загрязнение нового реагента. Это может быть причиной высоких фоновых значений, особенно для тромбоцитов. Емкости с реагентами должны всегда быть закрыты крышками, во избежания загрязнения и окисления. |  |

Проверьте содержимое емкости для отходов. При необходимости опорожните ее, соблюдая все правила утилизации отходов, принятых в лаборатории.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Если в лаборатории принято правило нейтрализовать отходы, можно предложить следующий способ: К 20 л жидких отходов добавьте 50 мл раствора NaOH (200 г/л). Затем добавьте 100 мл свежеприготовленного персульфата аммония (500 г/л), или 500 мл гипохлорита натрия (30%). |  |

### Включение принтера

Перед включением анализатора всегда проверяйте, включен ли принтер и горит ли на нем индикаторная лампочка. Проверьте, достаточно ли в принтере бумаги и правильно ли она установлена.

### Включение анализатора

Нажмите на кнопку ON/OFF анализатора, находящейся на задней панели. На дисплее появится следующее сообщение:

| PLEASE WAIT FOR 3 MIN ESCAPE : ESC |  | СТАБИЛИЗАЦИЯ 3 МИН ОТМЕНА : ESC |
| --- | --- | --- |

Это сообщение указывает на то, что для прогрева анализатора нужно около 3-х минут. После того как анализатор прогреется, на передней панели вместо красного индикатора загорится зеленый. После этого ABX MICROS 60 автоматически выйдет в режим включения, если он был предварительно запрограммирован. Если этот режим не запрограммирован, нажмите клавишу «STARTUP» на передней панели анализатора.

При проведении цикла включения, анализатор заполнится всеми реагентами, проверит электронные и механические узлы. После этого будет запущен цикл измерения бланка для фонового счета (цикл измерения с использованием только реагентов). Результаты измерения фона будут распечатаны.

- Пределы фонового измерения

Проверьте измерение фона, которое не должно превышать следующие пределы:

| WBC | 0.3 | 103 /мм3 |
| --- | --- | --- |
| RBC | 0.02 | 106 /мм3 |
| HGB | 0.0 | г/дл |
| HCT | 0 | % |
| PLT | 10 | 103 /мм3 |

Если фоновые значения превышают эти пределы, анализатор автоматически повторит цикл измерения фона. Если проблема не исчезнет после 3-х кратного последовательного фонового измерения, будет распечатано следующее сообщение «Startup Failed, Check Reagents» (Внимание, проверь реагенты). Для устранения возможных причин неудовлетворительно проведенного цикла запуска см. раздел «Неисправности и способы их устранения».

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Если после первого измерения бланка гемоглобина, было получено значение превышающее установленный предел, анализатор автоматически измерите его еще раз. После 3-х кратного неудовлетворительного измерения на экране появится сообщение: «Startup Failed, HGB Reference Failed» (Ошибка, HGB бланк). |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Если цикл измерения был запущен до выполнения цикла запуска, на дисплее появится следующее сообщение: «STARTUP NOT INITIATED» (Пропущен цикл запуска) |  |

Если анализатор ABX MICROS 60 не использовался в течение 4-х часов, перед измерением проб следует провести процедуру запуска.

### Взятие образцов крови

Взятие и обработка проб описана в разделе 1 Спецификации.

Перед измерением образец крови должен быть мягко и тщательно  перемешан.

### Ежедневный контроль качества / проверка калибровки

Перед измерением проб пациентов рекомендуется измерить контроль качества по контрольной крови 3-х уровней (низкий, нормальный, высокий).

## Идентификация проб

### Режим идентификации проб

- Режим US

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Режим идентификации проб выбирается в меню Установок (SETUP), см. раздел 5 Конфигурация анализатора. |  |

В этом режиме требуется идентификация пациента для каждого измерения, этот режим позволяет использовать считыватель штрих кода.

Этот режим без использования считывателя штрих кода позволяет идентифицировать пробы легко и просто. Нажмите на передней панели анализатора клавишу «ID» для ввода ID пробы. На экране появится следующая информация:

| PAT.ID.? EXIT : ESC CURRENT SAVE : ENTER |  | ПАЦИЕНТ? ВЫХОД : ESC Текущий ДА: ENTER |
| --- | --- | --- |

Идентификационный номер может быть введен с использованием до 13 знаков (букв и/или цифр). Буквы вводятся при помощи клавиш «вверх» и «вниз» () на передней панели анализатора. Нажмите клавишу «ENTER» после окончания ввода.

Можно использовать до 13 цифровых клавиш без букв.

Идентификационный номер будет держаться в памяти прибора до окончания цикла.

При использовании считывателя штрих-кода, следует нажимать клавишу «ID» на передней панели анализатора.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Установка считывателя штрих-кода является функцией, активируемой в меню установок. Перед этой установкой, считыватель штрих-кода должен быть сконфигурирован на основной панели анализатора ABX MICROS 60. Для проведения этой операции обратитесь в сервисную службу. |  |

Поместите пробу перед считывателем таким образом, чтобы можно было идентифицировать штрих-код. После окончания процедуры считывания, прозвучит звуковой сигнал, и идентификация штрих-кода появится на дисплее. Нажмите клавишу «ENTER» для сохранения текущего номера или клавишу «ESC» для вывода на дисплей предыдущего номера.

- Стандартный режим

После выбора стандартного режима идентификации пробы, нажмите клавишу «ID» на передней панели анализатора для ввода номера пробы, которая будет измеряться. На экране появится следующая информация:

| RUN # ?: EXIT : ESC NEXT SAVE : ENTER |  | ПАЦИЕНТ? ВЫХОД : ESC Следующий ДА: ENTER |
| --- | --- | --- |

Идентификационный номер может быть введен только с использованием цифр. Присвоенный номер пациента может быть от 1 до 999. После окончания ввода  нажмите клавишу Enter для подтверждения или Esc для вывода на дисплей предыдущего номера.

После окончания процесса идентификации на дисплее появится сообщение «PRESS THE SAMPLING BAR» «Для измерения нажмите клавишу START». Нажмите клавишу пробоотборника или клавишу «START» для запуска цикла измерения.

### Измерение

- Перемешайте пробу мягко и тщательно

- Удалите крышку с пробирки

- Поместите пробирку под иглу пробоотборника

- Поднимите пробирку так, чтобы игла пробоотборника погрузилась в кровь, и нажмите клавишу пробоотборника или «START»

- Начнется процесс измерения

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Если на анализаторе в течение 30 минут не проводилось измерение проб, перед измерением он автоматически измерит бланк по гемоглобину. На дисплее появится сообщение «PLEASE WAIT» «Подождите». После окончания этого цикла появится сообщение: «PRESS THE SAMPLING BAR» «Для измерения нажмите клавишу START». |  |

Продолжительность цикла измерения - приблизительно 60 сек. После его окончания будет распечатан результат измерения, и индикатор на передней панели вместо красного цвета загорится зеленым. Анализатор готов к измерению следующей пробы.

Если какие либо значения параметров окажутся за установленными пределами, сделайте следующее:

- проведите повторное измерение контрольного образца или пробы

- промойте прибор и повторите измерение

- откройте новый флакон контрольной крови и повторите измерение

- свяжитесь с сервисной службой

## Измерение проб

### Идентификация проб

Измерьте контрольные образцы всех 3-х уровней и проверьте, чтобы результаты укладывались в установленные пределы. Измерьте пробы пациентов, выполняя следующие действия:

- Перемешайте пробу мягко и тщательно

- Нажмите клавишу «ID» и введите идентификационный номер пробы

- Удалите крышку с пробирки

- Поместите пробирку под иглу пробоотборника, поднимите ее так, чтобы игла была опущена в кровь

- Нажмите клавишу пробоотборника или на клавишу «START»

### Автоматическая промывка анализатора

В анализаторе ABX MICROS 60 можно запрограммировать проведение автоматической промывки после определенного количества измеренных проб (Меню установок). По умолчанию установлено значение 50. Оператор может изменить это значение в зависимости от количества проб, измеряемых за день.

После того, как начнется процесс промывки, на дисплее появится следующая надпись

| AVTO CLEANING PLEASE WAIT 2 mn 13s ******************* |  | ПРОМЫВКА Осталось 2 мин 13 сек ******************* |
| --- | --- | --- |

Оператор может запустить процесс автоматической промывки в любое удобное для него время. Для этого следует войти  в Основное Меню (Main Menu), выбрать 4 SERVICE (Сервис),  а затем 8 AUTO CLEAN (Промывка).

### Промывание прибора перед  выключением

Перед выключением прибора необходимо провести цикл выключения  (в конце рабочего дня). Для этого необходимо нажать клавишу Stand By , прибор проведет полную промывку детергентом и  перейдёт в режим ожидания.

После этого можно просто выключить анализатор, нажав на клавишу «OFF», или оставить прибор в режиме ожидания «STANDBY» до следующего дня. В режиме «STANDBY» можно оставлять анализатор на продолжительные перерывы в работе в течение рабочего дня.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Для перевода прибора в состояние готовности и проведения измерений необходимо провести процедуру Запуска нажатием клавиши Start Up |  |

## Результаты

Когда измерительный цикл завершается,  результаты появляются на  дисплее  и  печатаются  в соответствии с установкой прибора:

### ABX MICROS 60-OT8

- Результаты на дисплее

По завершении измерительного цикла результаты выводятся на дисплей

WBC   RBC   HGB   HCT   MCV   MCH    MCHC   PLT

7.5      5.22    15.6    46.5     89     29.9       33.5     233

- Идентификация

1 – (режим US) идентификационный номер пробы можно просмотреть на дисплее, используя стрелки в режиме «Результаты» (Result)

01/20/2002                    ID Пациент : 0123456789ABC

09:25

01/20/2002                      PAT ID : 0123456789ABC

09:25

| AVTO CLEANING PLEASE WAIT 2 mn 13s ******************* |  | ПРОМЫВКА Осталось 2 мин 13 сек ******************* |
| --- | --- | --- |

2 – (Стандартный режим) идентификационный номер пациента можно просмотреть на дисплее, используя стрелки в режиме «Результаты» (Result)

01/20/2002                      RUN # : 12345

09:25

01/20/2002                      Измерение # : 12345

09:25

- Флаги

Флаги PLT можно просмотреть на дисплее, используя стрелки в режиме «Результаты» (Result)

PLT    Flags

PLT    Флаги

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Последний результат можно просмотреть на экране в любое время перед проведением следующего измерения. В Основном меню (Main Menu) выберите 1 Results (Результаты). Используя клавиши «Вверх» «Вниз», просмотрите необходимые значения. |  |

- Печать результатов

1

2

|  |  | RESULT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE:01/20/2002 |  |  |  | TIME: 09:25 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ID: SMITH_1234567 |  |  |  |  |  |  |
| 4 SEQ. #: 27 |  | 5 |  |  |  |  |
| STARTUP PASSED |  |  |  |  |  |  |
| 6 Plt Flags: |  |  |  |  |  |  |
| WBC : | 10.0 103/mm3 |  | MCV : |  | 90  m3 |  |
| 7 RBC : | 4.90 106/mm3 |  | MCH : |  | 30.6 Pg |  |
| HGB : | 15.0 g/dl |  | MCHC : |  | 34.1 g/dl |  |
| HCT : | 43.9 % |  | PLT : |  | 287 103/mm3 |  |

На бланке результата представлены:

1 -  дата измерения

2 -  время измерения

3 -  идентификационный номер пробы, введенный оператором

4 -  количество тестов за день

5 -  статус инструмента

6 -  флаги тромбоцитов (если они имеются)

7 - результат с соответствующими флагами и единицами измерения

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Последовательный номер пробы обновляется каждый календарный день. Он увеличивается на 1 для каждого нового анализа. Этот номер оператор не может изменить! |  |

1

2

|  |  | RESULT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE:01/20/2002 |  |  |  | TIME: 09:25 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| RUN # : 12345 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 SEQ. #: 27 |  |  |  |  |  |  |
| Plt Flags: |  |  |  |  |  |  |
| 6 WBC : | 10.0 103/mm3 |  | MCV : |  | 90  m3 |  |
| RBC : | 4.90 106/mm3 |  | MCH : |  | 30.6 Pg |  |
| HGB : | 15.0 g/dl |  | MCHC : |  | 34.1 g/dl |  |
| HCT : | 43.9 % |  | PLT : |  | 287 103/mm3 |  |

На бланке результата представлены:

1 -  дата измерения

2 -  время измерения

3 -  идентификационный номер пробы, введенный оператором

4 -  количество тестов за день

5 -  флаги тромбоцитов (если они имеются)

6 -  результат с соответствующими флагами и единицами измерения

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Последовательный номер пробы обновляется каждый календарный день. Он увеличивается на 1 для каждого нового анализа. Этот номер оператор не может изменить! |  |

### ABX MICROS 60-OT18

Анализатор ABX MICROS 60-ОТ18 имеет те же характеристики, что и ABX MICROS 60-ОТ8 с дополнительными 10-мя параметрами.

## Флаги

Эти флаги и предупреждения можно разделить на 5 разных групп:

- Флаги и предупреждения, относящиеся к результатам, которые не попали в диапазон нормальных значений.

- Флаги и предупреждения, относящиеся к результатам или операциям анализатора, приведшим к неудовлетворительному анализу

- Флаги и предупреждения, связанные с проблемой морфологии клеточной популяции крови

- Флаги и предупреждения, относящиеся к статистическим функциям анализатора

- Флаги и предупреждения, относящиеся к использованию анализатора

### Диапазон нормальных значений

- «Н» указывает на то, что результат выше верхнего предела нормальных значений, установленных оператором. См. Раздел 5 Конфигурация анализатора

.

- «L» указывает на то, что результат ниже нижнего предела нормальных значений, установленных оператором. См. Раздел 5 Конфигурация анализатора

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Флаги «Н» «L» и могут служить критерием для исследования патологической пробы |  |

### Результаты, превышающие возможности анализатора

Эти флаги появляются в следующих случаях:

- Результат близок к нулю

- Результат помечен звездочкой (*), ($) или восклицательным знаком (!)

- Результаты, превышающие линейную область измерения анализатора

- Результаты, превышающие возможности анализатора

Параметры; Условия; Флаги анализатора. WBC; >80x103/мм3; ---- D. WBC; <0,5x103/мм3; ----. WBC; <1,0x103/мм3 (LMG); ----. RBC; >7.5x106/мм3; ---- D. RBC; <0.2x106/мм3; ----. HGB; >23 г/дл; ---- D. HGB; <2 г/дл; ----. HCT; >62,4 %; ---- D. HCT; <11.6 %; ----. PLT; >1000x103/мм3; Значение с пометкой D. PLT; <10x103/мм3; ----. PRT-PLT; >1000x103/мм3; ---- D.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Результат PLT превышающий 1000x103/мм3 будет отмечен флагом «D». Пробу следует развести и повторить измерение. Результаты измерения PRT-PLT так же будут отмечены флагом «D». Цифровое значение будет указано до значений 5000x103/мм3 |  |

- Не принятые результаты

Значок «*» означает, что отмеченный им результат WBC, RBC, HCT или PLT, был получен в результате трех измерений. Все измерения находятся вне пределов точности для каждого параметра. Результаты следует проверить, повторив измерение.

- Сопоставление результатов

Результат, на который следует обратить внимание, отмечается значком $. Этот значок после  WBC, RBC, HCT или PLT показывает,  что анализатор выполнил 3 измерения, результаты 2-х из которых находятся в пределах допустимых значений, установленных для соответствующего параметра.

Этот результат может быть принят оператором, но при измерении последующих нескольких проб к значениям параметра следует относиться с большим вниманием.

- Измерение бланка HGB

Значок «!» означает, что отмеченный им результат гемоглобина получен при значении бланка HGB при выполнении анализа, отличающемся от значения бланка HGB, полученного при ранее выполненном цикле.  Это значит, что оба значения бланка находятся вне установленных пределов.

Этот результат может быть принят, но при измерении последующих нескольких проб к значениям параметра следует относиться с большим вниманием.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Если значок «!» появляется более чем 3 раза подряд в последовательно измеренных пробах, меры, которые следует принять для устранения появившейся проблемы, приведены в разделе 6 Обслуживание и неисправности. |  |

### Сообщения о патологии

- Флаги на гистограмме PLT

На гистограмме PLT клетки располагаются между 2 фл и 30 фл. Мобильная граница (по умолчанию располагаемая на значении 25 фл) перемещается в зависимости от наличия микроцитарной популяции в области тромбоцитов.

На гистограмме PLT появляются следующие флаги:

| MIC | Чрезмерное количество клеток в пограничной области (с объемом около 25фл) смещает границу в область между 25 фл (стандартное значение) и 18 фл. |
| --- | --- |
| * | Нет перемычки между PLT и RBC. Значения PLT не достоверны и их следует проверить ручными референсными методами. |
| SCH | Слишком велико количество клеток с объемом между 18 фл и 25 фл. Флаг SCH (шизоциты) будет заменять флаг «*». Предполагаемая патология: - Наличие шизоцитов - Агрегация тромбоцитов Проверьте результат при микроскопическом исследовании мазка крови |
| SCL | (Small Cell – мелкие клетки) Флаг указывает на присутствие мелких клеток в области между 2 фл и 3 фл. Следует повторить измерение и проверить результат. |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Все результаты подсчета тромбоцитов, отмеченные выше перечисленными флагами, следует проверить с использованием обогащенной тромбоцитами плазмой или ручным подсчетом тромбоцитов. |  |

- Флаги на гистограмме WBC

Анализаторы ABX MICROS 60-ОТ8 и ABX MICROS 60-ОТ18 снабжены системой флагов, предупреждающих оператора о возможном наличии патологических клеток, отклонениях в гистограмме распределения клеток или патологическом увеличении популяций клеток, например, о повышенном количестве эозинофилов или базофилов.

| L1 | Флаг L1 указывает на присутствие патологического числа клеток, в сравнении с лимфоцитами, в области между 30 фл и 60 фл. Предполагаемая патология: - Агрегация тромбоцитов - NRBC - Атипичные лимфоциты Этот флаг относится к числу клеток, посчитанных в первых 5-ти каналах, из общего числа лимфоцитов |
| --- | --- |
| M2 | Флаг M1 указывает на присутствие чрезмерного числа клеток с объемом от 130 фл до 160 фл. В этой области могут находиться: - Лимфобласты - Миелоциты - Патологические лимфоциты - Базофилы Этот флаг относится к числу клеток, посчитанных в этой зоне, в сравнении с общим числом гранулоцитов |
| G1 | Флаг G1 указывает на присутствие чрезмерного числа клеток с объемом от 160 фл до 220 фл. В этой области могут находиться: - Эозинофилы - Миелоциты - Полиядерные нейтрофилы Этот флаг относится к числу клеток, посчитанных в этой зоне, в сравнении с общим числом гранулоцитов |
| G2 | Флаг G2 указывает на присутствие чрезмерного числа клеток с объемом от 220 фл до 250 фл. При этом флаге может наблюдаться патологическое смещение пика гранулоцитов. Появление G2 может быть следствием: - Появления гранулоцитов с патологической клеточной мембраной - Возможной ошибки лизиса пробы - Ошибки разведения пробы - Проба крови простояла дольше 6-8 часов без холодильника - Объем гранулоцитов менее чем 250 фл |
| G3 | Флаг G3 указывает на присутствие чрезмерного числа клеток с объемом более 400 фл. В этой области могут находиться: - Метамиелоциты - Многие типы клеток, относящиеся к крупным незрелым клеткам Этот флаг относится к числу клеток, посчитанных в этой зоне, в сравнении с общим числом гранулоцитов. Клеток в этой области будет больше установленного предела. |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Все флаги, относящиеся к патологии и/или патологическому распределению клеток, следует проверить, микроскопируя мазок крови для выявления патологических клеток. Патологические клетки, вследствие различной резистентности цитоплазматических мембран, могут быть обнаружены в разных областях скатерограммы. Это также относится к наличию нормальных или непатологических клеток после химиотерапии или других видов терапии, которые влияют на тревожные зоны. Такие виды терапии будут вызывать фальшивые сигналы тревоги. |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: Все морфологические флаги могут быть отрегулированы оператором. См. раздел 5- Конфигурация анализатора, 2 – Выбор лабораторных пределов, (2.4. Пределы для флагов). Пределы для флагов, установленные производителем, основаны на изучении нормальной клеточной популяции. Они могут быть изменены пользователем в соответствии со специфическими популяционными и географическими нормами. Рекомендуется перед проведением настройки анализатора, провести расчет значений флагов специфической популяции. |  |