Содержание

4.	Калибровка и КК	4-2

4.1.	Программа калибровки	4-2

4.1.1.	Калибровка	4-2

4.1.2.	Пропуск калибровки	4-7

4.1.3.	Калибровка отклонена	4-8

4.1.4.	Калибровка RDW	4-10

4.1.5.	Калибровочные коэффициенты	4-12

# Калибровка

## Программа калибровки

Калибровку в анализаторе ABX MICROS 60-ОТ можно осуществить 2-мя различными способами.

- Калибровка - с использованием калибратора

- Ручной ввод известных значений калибровочных коэффициентов.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Перед проведением калибровки следует выполнить следующие процедуры: - Концентрированная очистка для обеспечения гарантии чистоты счетных камер и апертур. - Измерение бланка для подтверждения того, что фоновые значения для всех параметров имеют наименьшее допустимое значение. (См. 3 – Включение и измерение, 1.4 Включение анализатора (Пределы фоновых значений)). - Проведите измерения (10) свежей крови здорового пациента для подтверждения воспроизводимости, и вычислите коэффициент вариации (CV%) для WBC, RBC, HGB, HCT, PLT и MPV. Процент CV приведен ниже в этой главе. Эти 3 фактора будут служить залогом чистоты и точности анализатора перед проведением калибровки. Если фоновые значения выше допустимых значений или получены неудовлетворительные значения воспроизводимости, обращайтесь к сервисным инженерам АВХ. |  |

Войдите в Основное меню (MAIN MENU) анализатора, выберите 3 – Калибровка (CALIBRATION). На дисплее появится следующее:

| CALIBRATION >1 – AUTO CALIBRATION 09:25 2 – COEFFICIENTS |  | КАЛИБРОВКА >1 – АВТОКАЛИБРОВКА 09:25 2 – КОЭФФИЦИЕНТЫ |
| --- | --- | --- |

### Калибровка

- Процедура калибровки

- В меню Калибровки выберите 1 – AUTOCALIBRATION (Автокалибровка)

- Выберите один из 4-х кодов оператора, которые могут быть введены в меню System Set-up (Системные установки) (См. Раздел 5 – Конфигурация анализатора, 3- Специальные функции, 3.1 – Выбор идентификации оператора). После выбора одного из 4-х операторов, нажмите  клавишу «ENTER».

На дисплее появится следующая информация

| ERROR : NO SMART CARD … NO : ESC INSERT NEW CARD YES : ENTER |  | ОШИБКА: НЕТ СМАРТ КАРТЫ НЕТ : ESC УСТАНОВИТЕ НОВ. КАРТУ ДА:ENTER |
| --- | --- | --- |

Нажмите клавишу «ESC». Это нужно для входа в меню Калибровки и ввода вручную всей калибровочной информации.

- Ввод номера Lot

- Нажмите клавишу «ENTER» для ввода нового номера Lot калибровочного материала. Или нажмите ESC, если не хотите менять номер Lot калибровочного материала.

| LOT # ? : EXIT : ESC CURRENT : MCAL121 SAVE : ENTER |  | LOT # ? : ВЫХОД : ESC ТЕКУЩИЙ:MCAL121СОХРАНИТЬ:ENTER |
| --- | --- | --- |

- Введите  новый номер Lot используемого калибратора из прилагаемой к нему инструкции. Используя клавиши «вверх» () и «вниз» (), введите буквенное обозначение. Нажимайте ENTER после каждого введения буквы. Цифровое значение введите с помощью цифровых клавиш. После этого нажмите клавишу «ENTER», для сохранения нового значения и перехода к  следующему пункту:

| LOT # : MCAL175 EXIT : ESC CURRENT : MCAL121 SAVE : ENTER |  | LOT # : MCAL175 ВЫХОД : ESC ТЕКУЩИЙ:MCAL121СОХРАНИТЬ:ENTER |
| --- | --- | --- |

- Ввод даты срока годности

- На следующем дисплее следует изменить дату срока годности нового калибратора.

| CHANGE EXP. DATE? (MM.DD.YY)NO:ESC CURRENT : 11/20/01 YES : ENTER |  | ИЗМ. СРОКА ГОДН? (MM.ДД.ГГ) НЕТ: ESC ТЕКУЩИЙ : 11/20/01 ДА:ENTER |
| --- | --- | --- |

- Для того чтобы ввести новую дату срока годности, нажмите клавишу «ENTER» (данные следует брать из инструкции, прилагаемой к калибратору). Используйте клавишу «Period» после ввода месяца и дня. Для сохранения нового значения срока годности нажмите клавишу «ENTER», после этого на дисплее появится следующая информация

| EXP. DATE : (01.20.02) EXIT : ESC CURRENT : 11/20/01 SAVE : ENTER |  | СРОК ГОДНОСТИ : (01.20.02) ВЫХОД:ESC ТЕКУЩИЙ:11/20/01 СОХРАНИТЬ:ENTER |
| --- | --- | --- |

- Ввод средних значений из прилагаемой таблицы

- На следующем дисплее можно провести изменение средних значений WBC, указанных в прилагаемой таблице.

| CHANGE TARGET WBC? NO : ESC CURRENT : 8.2 YES : ENTER |  | ИЗМ. СРЕДН.ЗНАЧ. WBC? НЕТ : ESC ТЕКУЩИЙ : 8.2 ДА : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу «ENTER» и введите новое среднее значение для WBC, которое указывается в таблице, прилагаемой к калибратору. Если нет необходимости изменять значения WBC, нажмите ESC.

| TARGET WBC : 10.2 EXIT : ESC CURRENT : 8.2 SAVE : ENTER |  | СРЕДН.ЗНАЧ. WBC: 10.2 ВЫХОД : ESC ТЕКУЩИЙ : 8.2 СОХРАНИТЬ : ENTER |
| --- | --- | --- |

- После этого нажмите клавишу «ENTER», для сохранения нового значения и перехода к следующему пункту:

- На следующем дисплее можно провести изменения средних значений RBC, взятых из прилагаемой таблицы. Повторите шаги с п.6 до 8 для RBC, HGB, HCT, PLT и MPV. После ввода нового среднего значения для MPV, на дисплее появится вопрос о том, хотите ли Вы изменить количество измерений калибратора при проведении калибровки

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Количество измерений калибратора можно изменить (от минимального 3 до максимального 11). Производитель рекомендует для получения гарантированных качественно статистических данных калибровки проводить минимум 6 измерений калибратора. |  |

- Изменение количества измерений калибратора

После ввода средних значений, из прилагаемой таблицы, для всех параметров, на дисплее появится следующая информация:

| CHANGE SAMPLE # ? NO : ESC CURRENT : 8 YES : ENTER |  | ИЗМ. КОЛ-ВО # ? НЕТ : ESC ТЕКУЩИЙ : 8 ДА : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу «ENTER» и измените количество измерений калибратора. На дисплее появится следующая информация:

| SAMPLE # 10 NO : ESC CURRENT : 8 YES : ENTER |  | КОЛ-ВО ОПР-Й # 10 НЕТ : ESC ТЕКУЩИЙ : 8 ДА : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Нажмите клавишу «ENTER» и введите количество измерений калибратора при проведении калибровки или нажмите клавишу «ESC», если нужное значение уже введено.

На дисплее будет следующая информация:

| RUN CAL? NO : ESC YES : ENTER |  | НАЧАТЬ КАЛ.? НЕТ : ESC ДА : ENTER |
| --- | --- | --- |

- Для начала калибровки нажмите клавишу «ENTER». На дисплее появится следующая информация:

| RUN CAL 10:23 PLEASE WAIT |  | КАЛИБРОВКА 10:23 ЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА |
| --- | --- | --- |

После проведения промывочного цикла перед взятием пробы на дисплее появится следующее сообщение:

| CALIBRATION PRESS START TO ASPIRATION |  | КАЛИБРОВКА Для измерения нажмите клавишу START |
| --- | --- | --- |

После окончания этих циклов на дисплей будет выведено следующее сообщение:

| START CALIBRATION # 1 / 6 ESC TO EXIT PRESS START TO ASPIRATION |  | НАЧАЛО КАЛИБРОВКИ # 1 / 6 ESC-ВЫХОД ЗАПУСК - START |
| --- | --- | --- |

- Теперь плавно и тщательно перемешайте калибратор.

- Поместите флакон с калибратором под иглу пробоотборника и поднимите его, чтобы игла опустилась на достаточную глубину.

- Нажмите клавишу «START.

Начнется цикл калибровки и будет взят нужный объем калибратора.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Любые капли крови удаляйте с крышки или стенок флакона калибратора, используя безворсные салфетки, чтобы предотвратить попадания высохших капель во флакон, чтобы при повторном вводе калибратора не получить ошибочного результата. |  |

- Закройте флакон крышкой и перемешайте калибратор тщательно и осторожно для повторного ввода в анализатор.

После окончания первого измерения на дисплей будет выведен первый результат

| WBC RBC HGB HCT PLT MPV ENTER– 9.9 4.56 13.4 35.9 267 7.6 To continue |  | WBC RBC HGB HCT PLT MPV ENTER– 9.9 4.56 13.4 35.9 267 7.6Продолжить |
| --- | --- | --- |

Проверьте, что полученные результаты отличаются от значений, приведенных в сопроводительной инструкции, не более чем на 20% каждый. Для продолжения нажмите клавишу «ENTER».

- На дисплее появится вопрос о том, хотите ли принять результат или отклонить. Этот запрос появляется только в том случае, если предварительно результаты не были отклонены.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Результаты, имеющие флаги ($, * или ! для HGB), автоматически отбрасываются. Анализатор автоматически установится на повторное измерение этой пробы. При получении трех последовательных неприемлемых результатов измерения одного и того же калибратора, прервите калибровку и свяжитесь с сервисной службой. АВХ. |  |

На дисплее появится следующее сообщение:

| VALID CALIBRATION # 1 / 6 ESC TO DISCARD ENTER TO VALID |  | Подтверждение КАЛИБРОВКИ # 1 / 6 ESC-НЕ ПРИНЯТЬ ENTER - ПРИНЯТЬ |
| --- | --- | --- |

Если значения результата не попадают в установленный интервал допустимых значений, то можно отбросить этот результат и повторить анализ. Для этого нажмите клавишу «ESC» на передней панели анализатора.

- Если результат корректный, то нажмите клавишу «ENTER», чтобы принять первый результат калибровки. На дисплее изменится номер калибратора

| START CALIBRATION # 2 / 6 ESC TO EXIT PRESS START TO ASPIRATION |  | НАЧАЛО КАЛИБРОВКИ # 2 / 6 ESC-ВЫХОД ЗАПУСК - START |
| --- | --- | --- |

- Измерьте оставшиеся пробы калибратора, повторив шаги с 13 до 17 для каждого измерения. Не забывайте перед каждым измерением тщательно и осторожно перемешивать калибратор и вытирать крышку флакона калибратора.

После принятия последнего результата калибровки, ABX MICROS 60-ОТ рассчитает факторы калибровки для каждого параметра.

Эти статистические расчеты включают в себя: Среднее значение, табличное значение, коэффициент вариации, процент отклонения от установленного значения из таблицы. Коэффициенты предыдущей калибровки и коэффициенты новой калибровки.

- Проверка калибровки

  - После того как процесс калибровки закончится и будут проверены все калибровочные критерии, нажимайте клавишу «ESC» до тех пор пока не выйдете в Основное Меню (MAIN MENU).

  - Измерьте оставшийся калибратор (3 раза) как обычную пробу (Не забывайте тщательно и осторожно перемешивать пробу перед каждым измерением).

  - Проведите измерение контроля качества по всем 3-м уровням. Убедитесь в том, что все результаты измерения контролей без флагов  (H, L, *, $ и ! для HGB) и находятся в пределах интервала допустимых значений.

### Подтверждение калибровки

Для того чтобы калибровка прошла успешно, данные должны соответствовать следующим статистическим критериям:

- Коэффициент вариации должен быть в указанных ниже пределах.

- Среднее значение результатов должно отличаться от табличного не более чем на 20%.

| Пределы коэффициентов вариации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | WBC | RBC | HGB | HCT | PLT | MPV |
| КВ% |  2.5 |  2.0 |  1.5 |  2.0 |  5.0 |  3.0 |

Успешная калибровка распечатается в следующем виде

| CALIBRATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE : 01/20/2003 |  | TIME : 09 : 48 |  |  |  |  |
| OPERATOR : ABC |  |  |  |  |  |  |
| LOT # : MCAL212 |  |  |  |  |  |  |
| RUN | WBC | RBC | HGB | HCT | PLT | MPV |
| 1 P | 10.2 | 4.50 | 14.0 | 38.0 | 242 | 7.6 |
| 2 | 9.9 | 4.45 | 14.0 | 37.4 | 246 | 7.9 |
| 3 | 9.7 | 4.41 | 14.0 | 37.2 | 237 | 7.7 |
| 4 | 10.0 | 4.51 | 14.2 | 37.9 | 251 | 7.7 |
| 5 | 9.9 | 4.43 | 14.1 | 37.2 | 254 | 7.5 |
| 6 | 9.8 | 4.38 | 14.1 | 36.8 | 248 | 7.5 |
| MEAN | 9.9 | 4.44 | 14.1 | 37.3 | 247 | 7.7 |
| TARGET | 9.9 | 4.54 | 13.5 | 37.2 | 260 | 7.7 |
| C V | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 1.8 |
| % CHG | 0.0 | 2.25 | 4.26 | 0.27 | 5.26 | 0.0 |
| OLD CAL. | 1.09 | 0.89 | 1.11 | 1.08 | 1.20 | 0.94 |
| CURRENT | 1.09 | 0.91 | 1.07 | 1.08 | 1.26 | 0.94 |
| STATUS | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| КАЛИБРОВКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА : 01/20/2003 |  | ВРЕМЯ : 09 : 48 |  |  |  |  |
| ОПЕРАТОР : ABC |  |  |  |  |  |  |
| ЛOT # : MCAL212 |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕР | WBC | RBC | HGB | HCT | PLT | MPV |
| 1 P | 10.2 | 4.50 | 14.0 | 38.0 | 242 | 7.6 |
| 2 | 9.9 | 4.45 | 14.0 | 37.4 | 246 | 7.9 |
| 3 | 9.7 | 4.41 | 14.0 | 37.2 | 237 | 7.7 |
| 4 | 10.0 | 4.51 | 14.2 | 37.9 | 251 | 7.7 |
| 5 | 9.9 | 4.43 | 14.1 | 37.2 | 254 | 7.5 |
| 6 | 9.8 | 4.38 | 14.1 | 36.8 | 248 | 7.5 |
| СРЕДНЕЕ | 9.9 | 4.44 | 14.1 | 37.3 | 247 | 7.7 |
| КАЛИБР | 9.9 | 4.54 | 13.5 | 37.2 | 260 | 7.7 |
| КВ | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 1.8 |
| ИЗМЕН | 0.0 | 2.25 | 4.26 | 0.27 | 5.26 | 0.0 |
| ПРЕЖНИЙ | 1.09 | 0.89 | 1.11 | 1.08 | 1.20 | 0.94 |
| СЕЙЧАС | 1.09 | 0.91 | 1.07 | 1.08 | 1.26 | 0.94 |
| СТАТУС | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Буква «Р» с правой стороны от номера измерения 1 означает, что первая проба калибратора не включена в статистические расчеты. |  |

Как только информация о калибровки будет распечатана, на дисплее появится следующее сообщение:

| CALIBRATION ENDED WITH NEW COEF. PRESS A KEY TO CONTINUE…. |  | КАЛИБРОВКA ОКОНЧЕНА С НОВ.КОЭФ НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ |
| --- | --- | --- |

Нажмите любую клавишу, для того, чтобы вернуться в Основное меню (MAIN MENU) анализатора ABX MICROS 60-ОТ.

### Калибровка отклонена

Для того чтобы калибровка была отклонена, ее данные должны соответствовать следующим статистическим критериям:

      - Коэффициент вариации должен быть вне указанных выше пределов.

      - Среднее значение результатов должно отличаться от данных из таблицы более чем на 20%.

Когда анализатор ABX MICROS 60-ОТ распечатывает «Fails calibration» (Калибровка отклонена), результаты будут распечатаны, коэффициенты калибровки не будут приняты, в памяти останутся данные коэффициентов предыдущей калибровки.

После этого на дисплее появится следующее сообщение:

| CALIBRATION FAILED !!! PRESS A KEY TO CONTINUE…. |  | КАЛИБРОВКA ОТКЛОНЕНА !!! НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ |
| --- | --- | --- |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Если в графе STATUS (СТАТУС) у одного или более параметров появится отметка «FAILED» (ХХХХХ результат отклонен), даже если у остальных будет ОК, калибровка не будет принята. |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Если калибровка отклонена, оператор может запустить ее измерение еще раз или связаться с сервисной службой для получения инструкций для дальнейших действий |  |

Если калибровка была отклонена, а принтер не используется, на дисплее появится следующее меню:

SAVED COEFF. WBC 0.97    RBC 0.88    HGB 0.95

REJECT.COEFF.        1.16              0.90              0.90

СОХР.КОЭФ. WBC 0.97    RBC 0.88    HGB 0.95

УДАЛЕН.КОЭФ.     1.16              0.90              0.90



Отклоненные и сохраненные коэффициенты могут быть выведены на дисплей с помощью клавиш «Up» и «Down» (вверх и вниз) на передней панели анализатора. Нажмите клавишу «ESC» для того, чтобы вернуться в Основное меню (MAIN MENU).

Отклоненная калибровка распечатается в следующем виде:

| CALIBRATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE : 01/20/2003 |  | TIME : 09 : 48 |  |  |  |  |
| CALIBRATION FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OPERATOR : ABC |  |  |  |  |  |  |
| LOT # : MCAL212 |  |  |  |  |  |  |
| RUN | WBC | RBC | HGB | HCT | PLT | MPV |
| 1 P | 10.2 | 4.50 | 14.0 | 38.0 | 242 | 7.6 |
| 2 | 9.9 | 4.45 | 14.0 | 37.4 | 246 | 7.9 |
| 3 | 9.7 | 4.41 | 14.0 | 37.2 | 237 | 7.7 |
| 4 | 10.0 | 4.51 | 14.2 | 37.9 | 251 | 7.7 |
| 5 | 9.9 | 3.65 | 14.1 | 31.8 | 254 | 7.5 |
| 6 | 9.8 | 4.38 | 14.1 | 36.8 | 248 | 7.5 |
| MEAN | 9.9 | 4.32 | 14.1 | 36.5 | 247 | 7.7 |
| TARGET | 9.9 | 4.54 | 13.5 | 37.2 | 260 | 7.7 |
| C V | 1.0 | 7.7 | 0.7 | 6.3 | 2.3 | 1.8 |
| % CHG | 0.0 | 5.09 | 4.26 | 1.92 | 5.26 | 0.0 |
| REJ COEF | 1.09 | 0.89 | 1.11 | 1.08 | 1.20 | 0.94 |
| CURRENT | 1.09 | 0.91 | 1.07 | 1.08 | 1.26 | 0.94 |
| STATUS | OK | FAILED | OK | FAILED | OK | OK |

| КАЛИБРОВКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА : 01/20/2003 |  | ВРЕМЯ : 09 : 48 |  |  |  |  |
| ОШИБКА ПРИ КАЛИБР |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТОР : ABC |  |  |  |  |  |  |
| ЛOT # : MCAL212 |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕР | WBC | RBC | HGB | HCT | PLT | MPV |
| 1 P | 10.2 | 4.50 | 14.0 | 38.0 | 242 | 7.6 |
| 2 | 9.9 | 4.45 | 14.0 | 37.4 | 246 | 7.9 |
| 3 | 9.7 | 4.41 | 14.0 | 37.2 | 237 | 7.7 |
| 4 | 10.0 | 4.51 | 14.2 | 37.9 | 251 | 7.7 |
| 5 | 9.9 | 4.43 | 14.1 | 37.2 | 254 | 7.5 |
| 6 | 9.8 | 4.38 | 14.1 | 36.8 | 248 | 7.5 |
| СРЕДНЕЕ | 9.9 | 4.32 | 14.1 | 36.5 | 247 | 7.7 |
| КАЛИБР | 9.9 | 4.54 | 13.5 | 37.2 | 260 | 7.7 |
| КВ | 1.0 | 7.7 | 0.7 | 6.3 | 2.3 | 1.8 |
| % ИЗМ | 0.0 | 5.09 | 4.26 | 1.92 | 5.26 | 0.0 |
| ОТКЛ КОЭФ | 1.09 | 0.89 | 1.11 | 1.08 | 1.20 | 0.94 |
| СЕЙЧАС | 1.09 | 0.91 | 1.07 | 1.08 | 1.26 | 0.94 |
| СТАТУС | OK | ХХХХ | OK | ХХХХ | OK | OK |

### Калибровка RDW

Калибровка RDW является отдельной калибровкой, не входящей в меню автоматической калибровки.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Калибровка RDW нормально выполняется на данных измерения (100) проб здоровых, нормальных и не принимающих лекарств пациентов. Эти пробы анализируются прибором для калибровки RDW. Среднее и стандартное отклонение рассчитываются на основе популяционных измерений. Так же рассчитывается популяционное среднее значение, которое затем сравнивается с установленным средним значением. Коэффициент калибровки по RDW рассчитывается из разницы двух этих средних значений. |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Определяемые значения RDW могут различаться в популяциях и/или географических зонах. Настоятельно рекомендуется каждой лаборатории устанавливать свои собственные диапазоны нормальных значений, основанных на данных измерения проб местного населения. |  |

По умолчанию значение калибровочного коэффициента RDW – 1.0. Его можно изменить, войдя в Меню калибровки  (CALIBRATION) и выбрав 2-Коэффициенты (COEFFICIENTS), 1-Калибровочные коэффициенты (CALIB. COEFF.), введя пароль (123), затем нажмите клавишу «ENTER». На дисплее появится следующее меню:

CALIB.COEFF.>1 – WBC   <   0.97   >

10:42                    2 –  RBC    <   0.98   >

КАЛИБР. КОЭФ.  >1 – WBC   <   0.97   >

10:42                          2 –  RBC    <   0.98   >

- Нажмите клавишу 7 на клавиатуре анализатора или, используя клавишу «» (вниз), выберите коэффициент RDW, когда он появится на дисплее:

CALIB.COEFF.>7 – RDW COEFF  <   1.00

10:23                    8 –  PDW                <   1.00

КАЛИБР.КОЭФ >7 – RDW COEFF  < 1.00 >

10:23                       8 – PDW                 <1.00  >

- После того, как будет выбран коэффициент RDW, нажмите клавишу «ENTER», для того чтобы изменить его значение:

| RDW COEFF ? : _ EXIT : ESC CURRENT : 1.00 SAVE : ENTER |  | RDW КОЭФ ? : _ ВЫХОД : ESC ТЕКУЩИЙ : 1.00 СОХРАНИТЬ:ENTER |
| --- | --- | --- |

- Введите значение коэффициента RDW, который был рассчитан  при сравнительном исследовании. Нажмите клавишу «ENTER», для принятия нового значения.

- Нажимайте клавишу «ESC» до тех пор, пока не вернетесь в Основное меню.

  - Калибровка RDW c использованием стандартного контроля качества.

Калибровку RDW можно провести, используя известное значение стандартного контроля качества.

Определение: Стандартным контролем качества является коммерческий продукт на основе крови, который получен в результате специфической обработки и исследован, для получения среднего установленного значения и диапазона допустимых значений. Этот продукт предназначен для проверки точности и линейности проводимых измерений.

- Возьмите контроль, поставляемый для анализатора ABX MICROS 60-ОТ, и согрейте его до комнатной температуры. Осторожно и тщательно перемешайте, как указано в прилагаемой инструкции.

- Измерьте 6 раз  контроль с нормальным уровнем (Normal level) как обычные пробы. После измерения выпишите только значения RDW.

- Рассчитайте среднее значение на основе 6-ти полученных результатов и запишите его.

- В прилагаемой к контролю инструкции найдите указанное среднее значение для RDW.

- Рассчитайте новый коэффициент следующим образом:

  - Выпишите среднее значение контроля нормального уровня

  - Разделите это значение на  рассчитанное среднее значение, полученное на основании 6-ти измерений.

  - Полученное значение будет новым калибровочным коэффициентом для RDW

- Введите новое значение коэффициента, войдя в Основном меню (MAIN MENU)  в 3 –Калибровка (CALIBRATION), 2 – коэффициенты (COEFFICIENTS), 1 – калибровочные коэффициенты (CALIB. COEFF.), введите пароль и используя клавишу «» (вниз) дойдите до 7 – RDW.

- Нажмите клавишу «ENTER» для ввода нового значения коэффициента. Введите его и вновь нажмите клавишу «ENTER» для подтверждения введенного значения.

- Нажимайте клавишу «ESC» до тех пор, пока не вернетесь в Основное меню (MAIN MENU).

- Возьмите все контроли с тремя разными уровнями (низкий, нормальный, высокий) и измерьте их  по 1 разу как пробы обычных пациентов. После измерений выпишите только значения RDW и сравните их со значениями, приведенными в прилагаемой инструкции. Убедитесь в том, что полученные значения находятся в интервале допустимых значений для каждого контроля.

- Калибровка RDW завершена.

Удостоверьтесь в том, что значения контроля нормального уровня находятся в пределах интервала, установленного в меню установок. См. раздел 5 – Установки (SETUP), 2 – Изменение лабораторных норм (CHG LAB LIMITS) (2.1 / 2.2 Низ. нормы (LOW LIMITS) – Выс. Нормы (HIGH LIMITS)).

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Определенные патологические условия будут влиять на значения RDW. См. раздел 1 – Спецификации, 4 – Ограничения (4.3 Известные факторы, влияющие на результаты измерения). |  |

### Калибровочные коэффициенты

Калибровку можно провести, изменив непосредственно калибровочные коэффициенты. В Основном меню выберите 3 – Калибровка (CFLIBRATION), 2 – Коэффициенты (COEFFITIENTS). На дисплее появится следующее меню:

| COEFFICIENTS? 1 – CALIB. COEFF. 10 : 23 2 – PRINT COEFF. |  | КОЭФФИЦИЕНТЫ? 1 – КАЛИБР.КОЭФ. 10 : 23 2 – ПЕЧАТЬ КОЭФ. |
| --- | --- | --- |

В этом меню оператор может

- Изменить коэффициенты калибровки (CALIB.COEFF.)

- Распечатать их «PRINT COEFF.)»

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Анализатор ABX MICROS 60-ОТ является точным и надежным прибором при грамотной эксплуатации. При любых отклонениях результатов контроля качества перед изменением коэффициентов калибровки следует связаться с представителями сервисной службы ABX. |  |

  - Изменение калибровочных коэффициентов

После входа в меню коэффициентов (COEFFITIENTS), вручную измените калибровочные коэффициенты, выбрав 1 – CALIB.COEFF. На дисплее появится запрос пароля, который позволяет оператору изменять коэффициенты.

| PASSWORD ? : 10 : 24 |  | ПАРОЛЬ ? : 10 : 24 |
| --- | --- | --- |

Введите пароль производителя (123).

После ввода пароля, нажмите клавишу «ENTER», на дисплее появится следующее меню:

CALIB.COEFF.>1 – WBC   <   0.97   >

10:42                    2 –  RBC    <   0.98   >

КАЛИБР. КОЭФ.  >1 – WBC   <   0.97   >

10:42                          2 –  RBC    <   0.98   >

Добавьте новый коэффициент в этом меню, поместив курсор с помощью клавиш со стрелками на нужный коэффициент.

- Установив курсор на нужный коэффициент, нажмите клавишу «ENTER»

| RBC ? : EXIT : ESC CURRENT : 0.98 SAVE : ENTER |  | RBC ? : ВЫХОД : ESC ТЕКУЩИЙ : 0.98 СОХРАНИТЬ:ENTER |
| --- | --- | --- |

- Введите значение нового коэффициента, рассчитанного по следующей формуле:

Среднее установленное значение

   х  Текущий коэффициент параметра = Новый коэфф-т

Среднее рассчитанное значение

- Нажмите клавишу «ENTER» для подтверждения ввода. Анализатор вернется к меню коэффициентов калибровки:

CALIB.COEFF.>1 – WBC   <   0.97   >

10:42                    2 –  RBC    <   1.03   >

КАЛИБР. КОЭФ.  >1 – WBC   <   0.97   >

10:42                          2 –  RBC    <   1.03   >

- Используя клавиши «» и «» (вверх и вниз) выберите следующий коэффициент. Ввод нового значения осуществляется аналогичным образом.

- Повторите  операции пунктов 1 – 3 для каждого коэффициента. После ввода всех новых коэффициентов, нажимайте клавишу «ESC» до тех пор, пока не войдете в Основное меню (MAIN MENU)   .

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: После ручного ввода значений коэффициентов, настоятельно рекомендуется провести измерение контроля качества. Проверьте, чтобы значения всех уровней контрольного материала находились в допустимых пределах установленного интервала значений. Обратите внимание на то, что для HGB всех уровней контролей должны отсутствовать флаги Н, L, *, $, !. |  |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Параметры PCT и PDW следует рассматривать, как параметры для научных целей. |  |

Откалибровать можно следующие коэффициенты:

WBC

RBC

HGB

HCT

PLT

MPV

RDW COEFF.

RDW COEFF.

  - Печать коэффициентов

В меню калибровки выберите 2 – COEFFICIENTS (коэффициенты), 2 – PRINT COEFF. (Распечатать). Текущие коэффициенты калибровки будут автоматически распечатаны:

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Параметры PCT и PDW следует рассматривать, как параметры для научных целей. |  |

  - Допустимые значения коэффициентов

После любой калибровки следует проверить все калибровочные коэффициенты, соответствуют ли они следующим критериям:

| Параметры | WBC | RBC | HGB | HCT | PLT | MPV | RDW | PDW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пределы Коэфф. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимум | 0.89 | 0.73 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Среднее | 1.09 | 0.89 | 1.11 | 1.08 | 1.20 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| Максимум | 1.29 | 1.05 | 1.39 | 1.29 | 1.41 | 1.13 | 1.25 | 1.25 |

Если значение какого-либо коэффициента после калибровки не будет соответствовать выше приведенным требованиям, следует связаться с представителями сервисной службы ABX.