Содержание

6.	Обслуживание и устранение неисправностей	6-2

6.1.	Обслуживание	6-2

6.1.1.	Обзор	6-2

6.1.2.	Ежедневная профилактика	6-2

6.1.3.	Сервисные функции	6-3

6.1.4.	Циклы анализатора	6-7

6.1.5.	Технические функции	6-8

6.1.6.	Автоматическая промывка	6-8

6.2.	Устранение неисправностей	6-8

6.2.1.	Обзор	6-8

6.2.2.	Проблема идентификации	6-8

6.2.3.	Устранение неисправностей, связанных с отдельными параметрами	6-10

6.2.4.	Неисправности системы	6-14

6.2.5.	Устранение неисправностей при появлении сообщений об ошибках	6-15

7.	Процедуры ручной очистки	7-17

7.1.	Разблокировка пробоотборника	7-17

7.2.	Продолжительная концентрированная чистка	7-18

# Обслуживание и устранение неисправностей

## Обслуживание

### Обзор

Поддержание прибора в хорошем состоянии - один из важнейших факторов для получения правильных и точных результатов. Анализатор ABX MICROS 60-OT разработан таким образом, чтобы максимально автоматизировать обслуживающие процедуры. В данном разделе описаны процедуры ежедневной и периодической профилактики.

### Ежедневная профилактика

Описываемые ниже процедуры необходимо проводить ежедневно, как мероприятия личной гигиены анализатора, без которых он не сможет корректно работать.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Не выполнение каких-либо рекомендуемых промывочных процедур, приведет к снижению достоверности получаемых результатов. Важно также помнить о том, что не соблюдение профилактических правил ежедневного ухода за анализатором, может стать причиной проведения сверхсрочных специальных процедур, осуществляемых только специалистами сервисной службы. |  |

- Циклы Запуска и выключения

В начале каждого рабочего дня должен проводиться цикл Запуска.  Он может проводиться автоматически или в ручном режиме. Для этого следует нажать клавишу Start Up (запуск) на передней панели анализатора.

В конце каждого рабочего дня следует проводить цикл Выключения. Для этого нажмите клавишу Stand By на передней панели анализатора. После того как цикл закончится (его продолжительность 1 минута), можно нажать клавишу «OFF» или оставить анализатор в этом состоянии до следующего рабочего дня.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: При проведении цикла Выключения анализатор заполнит камеры раствором CLEANER, для того чтобы удалить белковое загрязнение со стенок этих камер и апертур. Процедура Выключения является очень важной в цепи профилактических процедур. |  |

- Автоматическая очистка

Автоматическая очистка осуществляется автоматически после определенного количества измерений, число которых определяется пользователем в меню специальных функций (3.4 Частота автопромывок).

Автоматическую промывку можно также запустить в любой момент из сервисного меню (SERVICE MENU)  4 – Сервис (SERVICE)  8 – Автопромывка (AUTOCLEAN)  нажмите клавишу Enter.

- Основная очистка поверхностей анализатора

Очистку поверхностей анализатора следует проводить ежедневно и по мере необходимости в процессе работы, для того чтобы удалить капли крови или другие загрязнения. Для этого используйте теплую воду, в которую добавьте каплю жидкого мыла, и салфетку из мягкой ткани.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Никогда не используйте растворителями или абразивные материалы для очистки поверхностей анализатора. Удаление капель крови или ее следов проводите незамедлительно так быстро, как только можете. При очистке внешних поверхностей анализатора, не забывайте обесточить прибор. В целях безопасности перед следующим включением анализатора удостоверьтесь в том, что прибор вытерт насухо! |  |

### Сервисные функции

Для оператора доступны некоторые сервисные функции, для того чтобы проводить процедуры очистки и проверки анализатора. Эти функции можно активировать из Основного меню (MAIN MENU). Используя клавишу «», выберите 4 – SERVICE (Сервис). Нажмите Enter.

| SERVICE > 1 - BACKFLUSH 12:20 2 – DRAIN CHAMBERS  |  | Сервис > 1 – Обратная промывка 12:20 2 – Осушение камер  |
| --- | --- | --- |

- Обратная промывка

Эта процедура предназначена для очистки апертуры счетных камер, если она была заблокирована. В Сервисном меню выберите 1 – Backflush (обратная промывка), затем нажмите Enter. Эта процедура длится около 20 сек.

- Откройте дверцу анализатора и проверьте прохождение жидкости через апертуру (несколько микро пузырьков в счетной трубке должны идти от счетной головки)

- При начале процедуры обратной промывки проверьте прохождение жидкости через апертуру в противоположном направлении (по движению микро пузырьков в счетной трубке от счетной головки).

- Если микро пузырьков в счетной трубке не видно, апертура, скорее всего еще заблокирована. В этом случае проведите концентрированную промывку.

- Осушение камер

Данный цикл позволяет пользователю проверить правильность осушения камер и обслуживание некоторых частей гидравлической системы анализатора.

- Длительность цикла - приблизительно 7 секунд. В сервисном меню выберите 2 – DRAIN CHAMBERS (Осушение камер), затем нажмите Enter.

- Проверьте корректно ли проводится осушка по сливной трубке, располагающейся на задней панели анализатора. Проверьте, не пережата ли она.

- Удостоверьтесь в том, что эритроцитарная и лейкоцитарная камеры осушаются корректно (не медленно и не быстро). Если нет – смотрите раздел, в котором описано устранение неисправностей.

  - Заполнение системы реагентами

Данный цикл позволяет пользователю заполнить гидравлическую систему анализатора реагентами при смене одного или всех реагентов.

- В сервисном меню выберите 3 – PRIME REAGENTS (Заполнение). В анализаторе ABX MICROS 60-OT могут использоваться реагенты в 2-х видах:

BOTTLE SYSTEM (Отдельные реагенты). В этом случае меню будет иметь следующий вид

- ALL REAGENTS (все реагенты)

- DILUENT (заполнение дилюентом)

- LYSE (заполнение лизирующим раствором)

- CLEANER (заполнение детергентом)

Нажмите Enter, для того чтобы войти в меню. Выберите нужный цикл заполнения реагентами и опять нажмите Enter.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: При активации цикла заполнения, проследите, что процесс заполнения действительно идет. В первую очередь обратите внимание на заполнение камер для реагентов. Удостоверьтесь в том, что в процессе цикла реагенты входят и выходят из камер. Следите за тем, чтобы в процессе заполнения в системе не было пузырьков воздуха. |  |

- Концентрированная очистка

Данная процедура позволяет провести концентрированную промывку апертур эритроцитарной и лейкоцитарной измерительных камер. Продолжительность цикла может меняться в зависимости от версии программного обеспечения анализатора.

Эта сервисная функция используется, если при измерении нормальных проб появляются морфологические флаги или часто отмечаются какие-либо параметры.

В сервисном меню выберите 4 – CONCENTRATED CLEANING (концентрированная промывка). Для проведения этой процедуры рекомендуется использовать ABX MINOCLAIR  (раствор, содержащий около 25% гипохлорита).

Нажмите Enter, для активации промывки и следуйте инструкциям на дисплее анализатора.

- Откройте дверцу анализатора

| PLEASE OPEN COVER DOOR PRESS A KEY TO CONTINUE… |  | Откройте дверцу Нажмите любую клавишу … |
| --- | --- | --- |

2.	Влейте 3 мл раствора в WBC камеру и нажмите любую клавишу.

| POUR 3ml OF CLEANER IN THE WBC CHAMBER PRESS A KEY TO CONTINUE… |  | Влейте 3мл раствора в WBC камеру Нажмите любую клавишу … |
| --- | --- | --- |

  - Влейте 3 мл раствора в RBC камеру и нажмите любую клавишу.

| POUR 3ml OF CLEANER IN THE WBC CHAMBER PRESS A KEY TO CONTINUE… |  | Влейте 3мл раствора в RBC камеру Нажмите любую клавишу … |
| --- | --- | --- |

4.	Закройте дверцу анализатора и нажмите любую клавишу.

| PLEASE CLOSE COVER DOOR PRESS A KEY TO CONTINUE… |  | Закройте крышку прибора Нажмите любую клавишу … |
| --- | --- | --- |

После выполнения всех этих действий начнется процесс промывки и на дисплей будет выведен отсчет времени проведения процедуры.

  - В цикл концентрированной промывки входят такие процедуры как обратная промывка, аспирация, промывка, которые позволяют хорошо очистить измерительные камеры и апертуры. После окончания цикла концентрированной промывки проведите цикл Запуск (START UP), для подтверждения того, что фоновые значения по всем параметрам находятся в допустимых пределах.

- После окончания цикла Запуск (START UP) можно приступать к измерению проб.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Стойкое загрязнение камер и апертур сгустками фибрина может потребовать проведения более чем одной (3) процедуры очистки апертур до цикла основной промывки, и столько же (3) этих же процедур после промывки для того, чтобы быть уверенным в том, что сгустки удалены наверняка перед началом измерения проб пациентов! |  |

- Механические проверки

Эти сервисные функции дают оператору возможность проверить все движение всех механических блоков системы.

В сервисном меню, используя клавишу «», выберите 5 – MECHANIC (механические) и нажмите Enter.

| MECHANIC > 1 – CHECK SENSORS 12:32 2 – NEEDLE U/D  |  | Механические > 1 – Проверка датчиков 12:20 2 – Игла   |
| --- | --- | --- |

В этом меню можно проверить 8 механических функций

  SENSORS (Датчики): Игла и каретка. Даная процедура позволяет проверить оператору работу датчика изначального положения пробы и ее каретки.

  NEEDLE U/D (Игла вверх/вниз). Данная процедура позволяет проверить движение иглы пробоотборника.

  CARRIAGE L/R (Каретка влево/вправо). Эта процедура позволяет проверить движение каретки вправо/влево.

  LIQIUD SYRINGE (Шприц реагента). Эта процедура позволяет проверить работу шприца, переносящего пробу, дилюент и лизин в измерительные камеры.

  PRESSURE SYRINGE (Шприц давления/вакуума). Эта процедура позволяет проверить работу шприца вакуума/сброса, его движение вверх/вниз.

  VALVES (Клапаны). Эта процедура позволяет оператору проверить работу всех клапанов (от 1 до 13).

  CHG.CONTRAST (Регулировка контрастности). Эта процедура позволяет регулировать контрастность на дисплее анализатора.

  PARK (консервация). Данная процедура позволяет устанавливать шприцы в положения, предусмотренные для транспортировки анализатора.

- Для того чтобы войти в меню и проверить работу датчиков, установите курсор 1 – CHECK SENSORS (Датчики) и нажмите Enter.

| NEEDLE SENSOR : 0 CARRIAGE SENSOR : 0 |  | Датчик иглы : 0 Датчик каретки : 0 |
| --- | --- | --- |

  - NEEDLE SENSOR (Сенсор иглы): 2. Откройте дверцу анализатора ABX MICROS 60-OT и поднимите рукой опору пробоотборной иглы вверх до упора. Если датчик исправен, «0» на дисплее сменится на «1» и цепочку из 10 звездочек (**********).

  - CARRIAGE SENSOR (Сенсор каретки): 3. Переведите пробоотборную иглу в верхнее положение и отодвиньте каретку вправо. Если датчик исправен, «0» на дисплее сменится на «1» и цепочку из 10 звездочек (**********).

| NEEDLE SENSOR : 1 ********** CARRIAGE SENSOR : 1********** |  | Датчик иглы : 1 ********** Датчик каретки : 1 ********** |
| --- | --- | --- |

- Для выхода из этого меню нажмите любую клавишу. Если при проверке датчиков, какой-либо из них останется в положении «0», свяжитесь с сервисной службой АВХ.

- Для того чтобы перейти к проверке других механических блоков, переместите курсор на нужный пункт меню и нажмите Enter.

- Нажав клавишу «ESC», можно выйти из этого меню.

- Регулировка контрастности экрана

  - В механическом меню (MECHANIC) выберите 7 – CHG. CONTAST (регулировка контрастности) и нажмите Enter.

| CONTRAST + :  PRESS ENTER TO VALID 12:40 - :  |  | Контрастность + :  Нажмите ENTER 12:40 - :  |
| --- | --- | --- |

  - Для увеличения контрастности нажмите стрелку «вверх» на цифровой клавиатуре.  Для  уменьшения контрастности - стрелку «вниз».

  - После получения нужной контрастности экрана, нажмите Enter.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: В это меню для регулировки контрастности можно войти в любое время и из любого меню. Нажмите и удерживайте одновременно клавиши «DELETE» (DEL – удалить) и «.». Таким образом будет осуществлен вход в меню для регулировки контрастности. |  |

- PARK (консервация)

Эта функция позволяет оператору подготовить анализатор к транспортировке или к длительной консервации, установив шприц вакуума/сброса в определенное положение.

- В механическом меню выберите 8 - PARK (консервация), а затем Enter, для того чтобы шприц перешел в определенное положение.

### Циклы анализатора

Это меню позволяет оператору узнать число циклов, проведенные анализатором. В меню циклов входит:

- STARTUP (Включение) : Число циклов включения, проведенных на анализаторе

- STANDBY (Выключение) : Число циклов выключения, проведенных на анализаторе

- СВС: Число проведенных измерений проб

В сервисном меню выберите 6 – CYCLES (циклы), затем нажмите Enter.

| CYCLES > 1 – STARTUP < 4097 > 12:32 2 – STANDBY < 6234 > |  | Циклы > 1 – Включение < 4097 > 12:20 2 – Выключение < 6234 > |
| --- | --- | --- |

### Технические функции

Эти функции позволяют сервисному инженеру проверить прибор с технической точки зрения. Вход в это подменю осуществляется только через пароль.

### Автоматическая промывка

Это меню позволяет пользователю провести цикл промывки в любой момент работы анализатора. Следует помнить, что данная промывка является тем циклом, частоту проведения которого пользователь программирует сам (см. раздел 5 – Конфигурация анализатора)

В сервисном меню выберите 8 – AUTO CLEAN (Автопромывка) и нажмите Enter. При этом активизируется цикл автоматической промывки, продолжительность которого зависит от версии программного обеспечения.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Важно: Это цикл промывки является непродолжительным и может быть недостаточным для удаления возможных сгустков фибрина в счетных камерах и/или на апертурах. При наличии сгустков фибрина рекомендуется проведение концентрированной промывки! |  |

## Устранение неисправностей

### Обзор

Устранение каких-либо неполадок на анализаторе ABX MICROS 60-OT может потребоваться в случае:

    - системного нарушения работы;

    - недопустимо высокие значения фонового измерения;

    - значения контроля качества вне диапазона допустимых значений или недостоверные значения результатов измерения проб пациентов, например, постоянно высокие значения RBC, или другие значения, при использовании ручных методов);

    - неудовлетворительная точность измерений

    - нестабильность калибровки

### Проблема идентификации

Первым шагом при устранении неисправностей должно быть выявление источника этих неполадок:

- системные ошибки,

- неудовлетворительная воспроизводимость результатов

- контроль качества

- калибровка

Данные процедуры следует выполнять в последовательности, описанной ниже:

- Системные ошибки

Программное обеспечение анализатора ABX MICROS 60-OT позволяет идентифицировать большинство механических и гидравлических проблем. При «механических» проблемах анализатор дает сообщение об ошибке и останавливает любой проводимый цикл.

«Гидравлические» проблемы могут быть замечены по значениям измеряемых параметров или по  морфологическим флагам. При этих проблемах датчик сброса также выдает сообщение об ошибке.

В таких случаях следует отключить анализатор, нажав «OFF», потом вновь его включить, нажав «ON» и запустив цикл Включение. Если проблема после этого не исчезла, выясните причину неисправности и проведите необходимые процедуры по ее устранения.

- Реагенты

Причиной неудовлетворительных значений фонового измерения, значений контроля качества, не попадающих в диапазон допустимых значений, или получения сомнительных результатов измерения проб пациентов может быть порча или загрязнение используемых реагентов.

Замените реагенты и проведите концентрированную промывку.

Если значения фонового измерения удовлетворяют установленным данным, а значения контроля качества не попадают в диапазон допустимых значений или получены сомнительные результаты измерения проб пациентов, продолжите поиск причин этих ошибок. В том случае, если смена реагентов и концентрированная промывка не разрешили возникшие проблемы, обратитесь в сервисную службу АВХ.

- Воспроизводимость

Для проведения проверки воспроизводимости анализатора рекомендуется провести не менее 10 измерений свежей крови здорового пациента, не забывая перемешивать кровь перед каждым измерением. После всех измерений рассчитайте коэффициент вариации (%CV) и сравните его со значениями, приведенными а разделе Спецификации, 3–Точность измерения (3.1.Воспроизводимость). Если значения воспроизводимости по какому-либо параметру будет вне приведенного диапазона, определите значение отклонения и начните процедуры по устранению возможных неисправностей.

- Определение коэффициента вариации

Стандартное отклонение (SD) рассчитывается следующим образом:

X− =XN 					SD = (X−Xi)2N−1

где: X−- среднее,

Xi- одно из значений (i -порядковый №),

SD - стандартное отклонение,

N - количество наблюдений

∑ - сумма

SD x 100

CV = ―――――

X−

Полученное значение сравните с рекомендуемыми значениями.

WBC			<2,5%

RBC			<2,0%

HGB			<1,5%

HCT			<2,0%

PLT			<5,0%

- Калибровка

Если анализатор работает исправно, установлены свежие незагрязненные реагенты и значения воспроизводимости в приделах приемлемых значений, скорее всего, следует откалибровать прибор.

### Устранение неисправностей, связанных с отдельными параметрами

Описанные ниже процедуры следует проводить всякий раз как, значение коэффициента вариации какого-либо параметра не соответствует установленным значениям, или параметр неточен, или сомнителен.

Когда все параметры отклоняются от установленных значений, необходимо рассматривать общие случаи, касающиеся вcей системы (вакуум, давление, взятие пробы, заполнение камеры и ее осушение, общее загрязнение реагентов и т.д. …).

В том случае, если только один параметр имеет неудовлетворительные значения, необходимо рассматривать случаи, связанные со специфическими условиями анализа. Таблицы, приведенные ниже, содержат перечень проблем для определенных параметров, возможные причины неисправности и перечень необходимых операций для разрешения конкретной проблемы.

- Проблемы, относящиеся ко всем параметрам

| Неисправность | Возможные причины | Действия |
| --- | --- | --- |
| - Неудачно выполненная процедура Запуска (STARTUP), проверьте реагенты - Высокие фоновые значения | - Нет реагентов | - Проверьте и/или при необходимости замените реагенты |
|  | - Загрязненные реагенты | - Проверьте и/или при необходимости замените реагенты |
|  | - Возможно, загрязнены апертуры | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска (STARTUP),. |
| - Нет результатов измерения | - Заблокирован пробоотборник | - Снимите и промойте пробоотборник |
|  | - Возможно, неисправен предусилитель на материнской плате | - Вызовите сервисных инженеров |
| - Неудовлетворительные результаты измерения | - Загрязнены апертуры | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможно, частично заблокирован пробоотборник | - Снимите и промойте пробоотборник |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
|  | - Сгусток фибрина в «Т» штуцере под WBC камерой | - Вызовите сервисных инженеров |
| - Флаги тревоги на большинство параметров | - Загрязнены апертуры | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Сгусток фибрина в «Т» штуцере под WBC камерой | - Вызовите сервисных инженеров |
| - КК вне допустимых пределов | - Загрязнены апертуры | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
|  | - Сгусток фибрина в «Т» штуцере под WBC камерой | - Вызовите сервисных инженеров |
|  | - Плохая калибровка | - Вызовите сервисных инженеров |
| - Плохая воспроизводимость | - Загрязнены апертуры | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
|  | - Сгусток фибрина в «Т» штуцере под WBC камерой | - Вызовите сервисных инженеров |
|  | - Плохая калибровка | - Вызовите сервисных инженеров |
| - Плохое осушение камер | - Сгусток фибрина в «Т» штуцере под WBC камерой | - Вызовите сервисных инженеров |
|  | - Неисправность вакуумного/сливного шприца | - Выберите 4-Service (Сервис), 5-Mechanic (Механическое), 5- Pressure syringe (Шприц давления) и проверьте его работу |

- Проблемы, относящиеся только к параметрам RBC/PLT

| Неисправность | Возможные причины | Действия |
| --- | --- | --- |
| - Неудачно выполненная процедура Запуска, проверьте реагенты - Высокие фоновые значения | - Возможно, загрязнена апертура | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможно, частично заблокирован пробоотборник | - Снимите и промойте пробоотборник |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
|  | - Загрязненные реагенты | - Проверьте и/или при необходимости замените реагенты |
| - Нет результатов измерения | - Загрязнены апертуры | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру |
|  | - Возможно, не заполняется RBC камера | - Проверьте заполнение камеры в процессе цикла, вызовите сервисных инженеров |
| - Неудовлетворительные результаты измерения | - Загрязнены апертуры | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможно, загрязнена камера | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
| - КК вне допустимых пределов | - Загрязнены апертуры | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Плохая калибровка | - Вызовите сервисных инженеров |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
| - Плохая воспроизводимость | - Загрязнена апертура | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможно, загрязнена камера | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
|  | - Проба плохо перемешана перед измерением | - Перемешивайте пробу непосредственно перед нажатием клавиши пробоотборника |

- Проблемы, относящиеся только к параметрам WBC/HGB

| Неисправность | Возможные причины | Действия |
| --- | --- | --- |
| - Неудачно выполненная процедура Запуска, проверьте реагенты - Высокие фоновые значения | - Возможно, загрязнена апертура | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможно, частично заблокирован пробоотборник | - Снимите и промойте пробоотборник |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
|  | - Загрязненные реагенты | - Проверьте и/или при необходимости замените реагенты |
| - Неудачно выполненная процедура Запуска, проверьте реагенты - Неудовлетворительные референсные значения HGB | - Возможно неудовлетворительное напряжение для референсного измерения | - Вызовите сервисных инженеров |
| - Нет результатов измерения | - Загрязнена апертура | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру |
|  | - Возможно, не заполняется WBC камера | - Проверьте заполнение камеры в процессе цикла, вызовите сервисных инженеров |
| - Очень высокие значения результатов измерения WBC/HGB | - Возможно, ошибка в процессе лизирования | - Проверьте и/или замените Лизирующий реагент |
|  | - Сгусток фибрина в «Т» штуцере под WBC камерой | - Вызовите сервисных инженеров |
| - (!) только по результатам HGB | - Возможно загрязнен блок анализатора, где проводится измерение HGB | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Неудовлетворительное измерение референсного измерения бланка HGB | - Вызовите сервисных инженеров |
| - Неудовлетворительные результаты измерения | - Загрязнена апертура | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможно, загрязнена камера | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
| - КК вне допустимых пределов | - Загрязнена апертура | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Плохая калибровка | - Вызовите сервисных инженеров |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
| - Плохая воспроизводимость | - Загрязнена апертура | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможно, загрязнена камера | - Проведите концентрированную чистку, и повторите процедуру Запуска. |
|  | - Возможная протечка в блоке шприцов | - Проверьте блоки шприцов и вызовите сервисных инженеров |
|  | - Проба плохо перемешана перед измерением | - Перемешивайте пробу непосредственно перед нажатием клавиши пробоотборника |

### Неисправности системы

| Неисправность | Возможные причины | Действия |
| --- | --- | --- |
| - Анализатор не включается | - Анализатор не включен (OFF) и/или не подсоединен к источнику питания | - Включите анализатор (нажав ON) и/или подсоедините к источнику питания |
|  | - Возможно, неисправны предохранители | - Вызовите сервисных инженеров |
| - Дисплей не светится | - Возможно, дисплей не подключен к анализатору | - Вызовите сервисных инженеров для проверки и подключения дисплея |
|  | - Возможно, некорректная регулировка контрастности | - Нажмите одновременно клавишу «DEL» и (.), для регулировки контрастности дисплея |
| - Ошибки при работе моторов анализатора | - Возможно, неисправен мотор | - Проверьте и/или замените Лизирующий реагент |
|  | - Может быть произошло отсоединение кабеля мотора от материнской платы | - Снимите крышку анализатора, проверьте все подсоединения, вызовите сервисных инженеров |

### Устранение неисправностей при появлении сообщений об ошибках

| Сообщение об ошибке |  | Действия |
| --- | --- | --- |
| - Неудачно выполненная процедура Запуска, проверьте реагенты |  | - Проверьте и замените реагент(ы) - Проведите концентрированную чистку |
|  |  | и повторите процедуру Запуска. |
|  |  | - Снимите и промойте пробоотборник и повторите процедуру Запуска. |
|  |  | - Проверьте блоки шприцов на предмет протечки и вызовите сервисных инженеров |
|  |  | - Возможно, влияние электрических наводок, вызовите сервисных инженеров |
| - Неудачно выполненная процедура Запуска, проверьте реагенты |  | - Проверьте и замените реагент(ы) - Проведите концентрированную чистку |
| - Неудовлетворительные референсные значения HGB |  | и повторите процедуру Запуска. - Возможно неудовлетворительное напряжение для референсного измерения |
|  |  | вызовите сервисных инженеров |
| - Ошибка, относящаяся к работе мотора шприца давления |  | - Проверьте линию слива, не забита ли она или не перегнута |
|  |  | - Крышка емкости для слива должна иметь не закрытое дренажное отверстие |
|  |  | - Неисправен мотор, вызовите сервисных инженеров |
| - Ошибка, относящаяся к работе мотора шприца, дозирующего жидкость |  | - Проверьте блоки шприцов на предмет протечки и вызовите сервисных инженеров |
|  |  | - Возможно, отошел соединяющий кабель от материнской платы, снимите крышку анализатора и проверьте все контакты |
|  |  | - Неисправен мотор, вызовите сервисных инженеров |
| - Ошибка, относящаяся к работе мотора, передвигающего каретки |  | - Возможно, ограничено движение каретки от камер к исходной позиции, проверьте движение каретки - Возможно, неисправен датчик каретки. В основном меню выберите 4-Service (Сервис), 5-Mechanic (Механическое), 1- Sensors (Датчики). Передвиньте каретку в крайнее правое положение. При исправном датчике значения изменятся от 0 до 1****. - Неисправен мотор, вызовите сервисных инженеров |
| - Ошибка, относящаяся к работе мотора, передвигающего иглу пробоотборника |  | - Возможно, ограничено движение иглы снизу вверх, проверьте движение иглы пробоотборника - Возможно, неисправен датчик иглы. В основном меню выберите 4-Service (Сервис), 5-Mechanic (Механическое), 1- Sensors (Датчики). Передвиньте блок пробоотборника в крайнее верхнее положение. При исправном датчике значения изменятся от 0 до 1****. - Неисправен мотор, вызовите сервисных инженеров |
| - Ошибка, относящаяся к работе принтера. Нет принтера |  | - Принтер отключен (OFF), переустановите принтер. В основном меню выберите 5-Setup (Установки), 1-Results (Результаты), 1- Reprint results (Печать результатов). - Включите принтер и/или подсоедините принтер к анализатору. В основном меню выберите 5-Setup (Установки), 1-Results (Результаты), 1- Reprint results (Печать результатов). |
| - Ошибка, относящаяся к выбору принтера. |  | - Неправильная установка принтера. Правильно выберите принтер в основном 5-Setup (Установки), 1-Results (Результаты), 4- Printer (Принтер). |
| - Некорректная дата, попытайтесь опять! |  | - Используйте клавишу (.) между каждой группой цифр, при вводе даты. - Возможно выбран неправильный формат даты, проверьте выбранный формат даты, введите дату вновь. Используйте клавишу (.) между каждой группой цифр, при вводе даты. |
| - Некорректное значение времени, попытайтесь опять! |  | - Используйте клавишу (.) между каждой группой цифр, при вводе значения времени. |
| - Не проведен цикл Запуска |  | - Нажмите клавишу «STARTUP» (старт) для проведения цикла запуска. |
| - Плохое значение … MINI: XXX, MAXI:XXX |  | - Введите правильное значение номера пробы (от 0 до 99,999) - При автокалибровке среднее значение калибратора вне области допустимых значений. Введите корректное значение. - При автокалибровке введено неправильное значение числа измерений калибратора (от 3 до 11). - Значение калибровочного коэффициента вне области допустимых значений. Введите корректное значение фактора. |

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Максимальные и минимальные величины для всех этих значений появляются одновременно с сообщением об ошибке. Откорректируйте ваши величины в соответствии с указанной индикацией. |  |

# Процедуры ручной очистки

## Разблокировка пробоотборника

- Процедура

  - В Основном меню выберите 4 – SERVICE (Сервис)

  - Откройте основную дверь анализатора ABX MICROS 60

  - Опустите каретку пробоотборника вниз до упора.

  - Снимите трубку с иглы пробоотборника.

  - Поместите под нижний конец иглы пробоотборника емкость с бумажной салфеткой.

  - Наберите в шприц (5 или 10 мл) раствор MINOCLAIR и через короткую трубку соедините его с верхним концом иглы пробоотборника.

  - Выдавите раствор из шприца в иглу пробоотборника.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Если игла пробоотборника не заблокирована, струя раствора будет вытекать вертикально. При наличии засора иглы, струя будет неравномерной, и вытекать под углом. Промывайте иглу до тех пор, пока поток раствора из нее не будет вертикальным. |  |

  - После того, как удостоверитесь в том, что игла пробоотборника не заблокирована, удалите емкость с бумажной салфеткой.

  - Отсоедините трубку шприца от верхнего конца иглы пробоотборника.

  - Подсоедините  трубку анализатора к верхнему концу иглы.

  - Нажмите клавишу «STARTUP» для того, чтобы начать цикл запуска и проверить значения фонового измерения.

  - Проведите измерение КК для проверки корректности результатов.

## Продолжительная концентрированная чистка

- Процедура

  - В Основном меню выберите 4 – SERVICE (Сервис)

  - Используя клавишу «», выберите 1-BACKFLUSH (Обратная промывка), нажмите ENTER, для запуска этой процедуры.

  - Проведите этот цикл не менее 2-х раз.

  - Используя клавишу «», выберите 2-DRAIN CHAMBERS (Сушка камер), нажмите ENTER, для запуска этой процедуры.

  - Откройте основную дверь анализатора ABX MICROC 60. Найдите счетные камеры для WBC и RBC. У разных приборов камеры могут различаться. Или только одна камера закрыта черным корпусом (это WBC камера), или обе камеры закрыты одним черным корпусом.

  - Верхняя поверхность корпуса открыта.

  - Залейте по 5 мл MINOCLEAR в каждую камеру.

  - Оставьте этот раствор на 10 мин.

  - После 10 мин запустите цикл концентрированной очистки. Для этого в Основном меню выберите 4-CONCENTRATED CLEANING (Концентрированная очистка), нажмите ENTER и следуйте рекомендациям, появляющимся на дисплее анализатора. При запросе анализатора заполнить камеры чистящим раствором, используйте для этих целей раствор MINOCLEAR.

  - После завершения цикла промывки, проведите цикл обратной промывки. Для этого в Основном меню выберите 1-BACKFLUSH (Обратная промывка), нажмите ENTER, для запуска этой процедуры.

  - Проведите этот цикл не менее 2-х раз.

  - После завершения этих процедур, нажимайте клавишу «ESC» до тех пор пока не вернетесь в Основное меню.

  - Нажмите клавишу «STARTUP» для того, чтобы начать цикл запуска и проверить значения фонового измерения.

  - Проведите измерение КК для проверки корректности результатов.

  - Если после всех проведенных операций проблема не была решена, повторите вновь действия от пункта 1 до пункта 11.

|  |  | MICROS 60 СТ/OT |
| --- | --- | --- |
|  | Замечание: Если после вторичной промывки проблема не была устранена, обратитесь к сервисным инженерам ABX. |  |