Ремонт ультразвукового сканера Aloka SSD-500

Проявление этой неисправности может быть самым разнообразным, но чаще всего изображение становится либо слишком ярким, или вообще отсутствует. Меряем напряжения с выхода блока питания (EP-2899C) и если они не в норме, то одной из причин могут быть его электролитические конденсаторы фирмы ELNA, которые ведут себя не совсем типично. Они не теряют емкость и почти не увеличивают внутреннее сопротивление, они текут, причём потекшие тестируются как нормальные, с низким внутренним сопротивлением и хорошим запасом емкости. Лечение одно - замена как минимум всех потекших (под которыми матовый налет на печатной плате) на адекватные, при этом чистка спиртом всей пораженной электролитом области обеих печатных плат обязательна. Собственно именно выступивший электролит и является причиной неисправности блока питания.
Напряжения на разъемах блока питания и электродах ЭЛТ приводятся:

### P402

| № контакта | Напряжение, В | Цвет провода |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5,0 | Red |
| 2. | -5,0 | Violett |
| 3. | 12,0 | Blue |
| 4. | - | - |
| 5. | -12,0 | Yellow |

### P403

| № контакта | Напряжение, В | Цвет провода |
| --- | --- | --- |
| 1. | -12,0 | Yellow |
| 2. | 0 | Black |
| 3. | 12,0 | Blue |
| 4. | -5,0 | Violett |
| 5. | 5,0 | Red |
| 6. | 0 | Black |
| 7. | - | - |
| 8. | 161 | Brown |

### P404

| № контакта | Напряжение, В | Цвет провода |
| --- | --- | --- |
| 1. | -12,0 | Yellow |
| 2. | 0 | Black |
| 3. | 12,0 | Blue |
| 4. | 0 | Black |
| 5. | 5,0 | Red |
| 6. | 0 | Black |
| 7. | 5,0 | Red |
| 8. | 0 | Black |
| 9. | 5,0 | Red |
| 10. | 2,83 | White |

### Цоколь ЭЛТ

| № контакта | Напряжение, В (яркость и контрастность максимальная) | Напряжение, В (яркость минимальная, а контрастность максимальная) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 25,3 | 5,1 |
| 2. | 83,4 | 83,4 |
| 3. | 11,6 | 11,6 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 23,5 | 5,1 |
| 6. | 438 | 438 |
| 7. | 411 | 411 |