- ВВЕДЕНИЕ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ содержит описание и инструкцию по использованию и обслуживанию гематологического анализатора ВТ-1020+.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо внимательно изучить данное руководство и тщательно ему следовать. Безопасность работы и получение надежных результатов гарантируется только при неукоснительном соблюдении рекомендаций, приведенных в руководстве пользователя.

Перед установкой прибора и началом работы на нем рекомендуется ознакомиться со всеми разделами руководства. Производить установку прибора следует в соответствии с рекомендациями приведенными в Разделе 2, измерения проб пациентов - Разделах 5 и 7, контроль качества - Разделе 6, калибровку - Разделе 8. Необходимые меры по проведению регулярного технического обслуживания описаны в Разделе 11, а возможные причины появления ошибок в работе прибора и рекомендуемые способы их устранения приведены в Разделе 12.

Хотя современные компьютерные технологии, заложенные в гематологическом анализаторе, сняли с оператора выполнение многих утомительных операций, тем не менее точность и надежность получаемых результатов по-прежнему зависят от человека, его внимания к данному прибору и неукоснительного соблюдения инструкции по работе с ним.

  - НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

1.2.1 Наименование прибора

Наименование прибора - гематологический анализатор ВТ-1020+.

1.2.2 Назначение прибора

Гематологический полуавтоматический анализатор со встроенным дилютером ВТ-1020+  предназначен для количественного определения in vitro следующих параметров:

- концентрации лейкоцитов (White Blood Cell, WBC) с дифференциацией по объему на 3 субпопуляции

- лимфоциты (Limphocytes, LYM);

- клетки среднего объема (Midsized Cells, MID);

- гранулоциты (Granulocites, GRN);

- концентрации эритроцитов (Red Blood Cell, RBC);

- концентрации гемоглобина (Hemoglobin, HGB);

- гематокрита (Hematocrit, HCT);

- среднего объема эритроцита (Mean Corpuscular Volume, MCV);

- среднего содержания гемоглобина в эритроцитах (Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH);

- средней концентрации гемоглобина в эритроците (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC);

- концентрации тромбоцитов (Platelet, PLT).

(В скобках приведены английские наименования и аббревиатуры, которые будут встречаться Вам при работе с прибором).

  - ДОПОЛНЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гематологический анализатор ВТ-1020+ непрерывно совершенствуется, поэтому возможно появление новых бюллетеней, содержащих дополнительную, не вошедшую в данное руководство, информацию по работе с прибором.

  - СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Во время работы с прибором могут появляться сообщения о тех или иных ошибках. Возможные причины их появления и рекомендуемые способы устранения описаны в Разделе 12. Как правило, простейшие проблемы пользователь в состоянии решать самостоятельно.

Если устранить ошибки самостоятельно не удается, необходимо вызвать специально обученный сервисный персонал.

  - 1.5.РЕАГЕНТЫ, КАЛИБРАТОРЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.5.1 Общие положения

Гематологический анализатор в совокупности с реагентами, контрольными и калибровочными материалами представляют собой единую измерительную систему, точность измерения которой зависит от каждого элемента. Поставщик гарантирует, что все изделия, используемые с этим прибором, были тщательно проверены и пригодны для использования с BT-1020+. Если у Вас появятся вопросы, обратитесь к организации, поставившей  вам прибор.

Использование иных, нежели приведенные в данном руководстве, реагентов не рекомендуется, так как в этом случае не гарантируется правильность получаемых результатов. Все рекомендации этого руководства, связанные с реактивами, относятся к реактивам фирмы J.T.Baker, проверенным и пригодным к использованию для данного гематологического анализатора.

Перед использованием очередной емкости с реагентом, следует убедиться, что в ней нет нарушения целостности. При обнаружении течи емкость с реагентами следует заменить.

Изотонический разбавитель, лизирующий и промывающие реагенты, а также реагент для срочной очистки должны храниться в сухом месте при комнатной температуре (от 15 до 30C). Перед использованием реактивы должны быть прогреты до комнатной температуры. Срок годности реагентов, как правило, составляет от одного до трех лет. Реагенты устойчивы в течение всего срока хранения после открытия емкости.

Калибровочные и контрольные материалы крайне чувствительны к условиям транспортировки и хранения. Хранить их до и после вскрытия следует строго в холодильнике при температуре от 2 до 10 С. Срок годности, как правило, составляет всего лишь 2-3 месяца, поэтому поставки калибровочных и контрольных материалов осуществляется по строгому графику. Срок их хранения после вскрытия ограничен и обычно составляет от 10 до 15 дней.

1.5.2 Изотонический разбавитель Diluid III Diff (кат. №3963)

Изотонический разбавитель предназначен для приготовления разведений цельной крови в гематологическом анализаторе BT-1020+. Он позволяет сохранить форменные элементы крови и обеспечивает проведение дифференциального анализа лейкоцитов. Разбавитель не содержит токсичных веществ (например, азида натрия).

1.5.3 Лизирующий реагент Сymet III Diff (кат. №№3968, 3964)

Лизирующий реагент предназначен для быстрого и эффективного разрушения эритроцитов, после которого в разведении остаются пригодные для проведения дифференциального анализа лейкоциты.

В состав лизирующего реагента входит цианидный радикал, позволяющий проводить определение концентрации гемоглобина, находящегося в гемолизате, гемиглобинцианидным методом.

1.5.4 Промывающий реагент Blanking Solution ST 1600/2000 (кат. №3947)

В состав промывающего реагента Blanking Solution ST 1600/2000 входят ферменты, быстро и эффективно разлагающие белки. Blanking Solution ST 1600/2000 используется для промывки кюветы для измерения гемоглобина и измерения холостой пробы по гемоглобину.

1.5.5 Реагент для срочной очистки РroClean Plus (кат. №3901)

Реагент для срочной очистки ProClean Plus имеет высокую концентрацию ферментов и применяется для экстренной очистки в случае засорения измерительной системы прибора и проведения периодического технического обслуживания. Кроме того, после окончания работы с гематологическим анализатором рекомендуется держать апертуры погруженными в данный реагент для предотвращения их засорения.

Реагенты нетоксичны, не разрушают материала канистр, трубок и других частей измерительной системы.

  - 1.5.6 Калибраторы Cal-Set (кат. №3940) и контрольные материалы Hematology Control (кат. №3735)

Для проведения процедуры калибровки и контроля за работой гематологического анализатора используются калибровочный и контрольный материалы на основе человеческой крови. Контрольные материалы, как правило, выпускаются с тремя уровнями значений - низким, нормальным и высоким.

  - СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

ВНИМАНИЕ! Это указание используется для привлечения внимания оператора в особой важности выполняемых процедур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это указание используется для привлечения внимания оператора к процедурам, невыполнение или неправильное выполнение которых может приводить к получению неверных результатов или повреждению прибора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Это указание используется для привлечения внимания оператора к процедурам, невыполнение или неправильное выполнение которых может нести потенциальную опасность для оператора.