# 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ

## 4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 4.1.1 Определяемые параметры

| Параметр | Обозначение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| ###### Измеряемые параметры |  |  |
| Концентрация лейкоцитов (White Blood Concentration) | WBC | 109 клеток/л |
| Концентрация эритроцитов (Red Blood Concentration) | RBC | 1012 клеток/л |
| Концентрация гемоглобина (Hemoglobin Concentration) | HGB | г/л |
| Концентрация тромбоцитов (Platelet Concentration) | PLT | 109 клеток/л |
| ###### Параметры, полученные из гистограммы |  |  |
| Процент лимфоцитов (Lymphocyte Percentage) | LYM% | % |
| Процент клеток среднего объема (Mid Cells Percentage) | MID% | % |
| Процент гранулоцитов (Granulocyte Percentage) | GRN% | % |
| Средний объем эритроцита (Mean Cell Volume) | MCV | фл (10-15 л) |
| Гематокрит (Hematocrit) | HCT | % |
| ###### Расчетные параметры |  |  |
| Количество лимфоцитов (Lymphocyte Count) | LYM# | 109 клеток/л |
| Количество клеток среднего объема (Mid Cells Count) | MID# | 109 клеток/л |
| Количество гранулоцитов (Granulocyte Count) | GRA# | 109 клеток/л |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (Mean Corpuscular Hemoglobin) | MCH | пкг (10-15 л) |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) | MCHC | г/л |

### 4.1.2 Принципы определения

- Подсчет количества клеток осуществляется на основе кондуктометрического принципа.

- Определение гемоглобина проводится фотометрически гемиглобинцианидным методом.

- Длина волны						540 нм.

- Ширина полосы пропускания фильтра		8 нм.

### 4.1.3 Используемые разведения

Объем пробы для проведения анализа:		20 мкл

Объем разведений для проведения анализа:

- Для подсчета лейкоцитов 				500 мкл;

- Для подсчета эритроцитов и тромбоцитов		500 мкл.

- Для определения гемоглобина			2,0 мл

Разведения:

- Первичное разведение - 1:375 (20 мкл пробы + 7,5 мл разбавителя);

- Определение концентрации лейкоцитов и гемоглобина (WBC/HGB) - 1:450;

- Определение концентрации эритроцитов и тромбоцитов (HBC/PLT) - 1:47000.

Размеры апертур для подсчета клеточных элементов:

- Лейкоциты - 100 мкм диаметр, 70 мкм длина;

- Эритроциты - 78 мкм диаметр, 60 мкм длина.

Время измерения - не более 60 секунд.

## 4.2 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ##### Параметр (единица измерения) | Диапазон линейности | Воспроизводимость (CV%) | Типичный CV% |
| --- | --- | --- | --- |
| WBC (109 клеток/л) | 0.00 - 99,9 | 3.0% (при концентрации 8109 клеток/л) | < 1.5% |
| RBC (1012 клеток/л) | 0.00 - 9.99 | 2.0% (при концентрации 51012 клеток/л) | < 1.0% |
| HGB (г/л) | 0 - 240 | 2.0% (при концентрации160 г/л) | < 1.0% |
| MCV ( л) | 40 - 150 | 1.0% (при 90 фл) | < 1.0% |
| PLT (109 клеток/л) | 10 - 999 | 5.0% (при концентрации >80109 клеток/л) | < 3.0% |

## 4.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО КОМПЬЮТЕРА

### 4.3.1 Микропроцессор

- Микропроцессор INTEL 8088

### 4.3.2 Память

- 64K RAM

- 64K EPROM

### 4.3.3 Дисплей

Конструкция прибора включает жидкокристаллический дисплей на 4 строки по 40 символов.

### 4.3.4 Порты

- Один последовательный порт RS 232/C для подключения внешнего компьютера.

- Один параллельный порт Centronics для подключения принтера.

### 4.3.5 Принтер

Предусмотрена поддержка принтеров типа EPSON.

## 4.4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 4.4.1 Главное меню

Главное меню включает следующие пункты:

| RINSE | Промывка |
| --- | --- |
| BACKFLUSH | Очистка апертур |
| SHUTDOWN | Окончание работы |
| REVIEW | Просмотр Результатов |
| CALIBRATE | Калибровка |
| UTILITY | Вспомогательное функции |
| QUALITY CONTROL | Контроль Качества |
| ACTION LIMITS | Пределы принятия клинического решения |
| REPRINT LAST SAMPLE | Распечатать последний результат |

### 4.4.2 Особенности программного обеспечения

Пробы пациентов

- Автоматический расчет результатов.

- Возможность выбора автоматического или ручного режима расчета, изменения и сохранения в памяти калибровочных факторов.

- Калибровка объема эритроцитов по среднему объему клеток (MCV).

### 4.4.3 Сообщения о нарушениях работы прибора

| SENSOR ALERT | Отказ лейкоцитарного (эритроцитарного) сенсора |
| --- | --- |
| DEBRIS ALERT | Засорение измерительного тракта остатками клеток |
| APERTURE ALERT | Засорение апертуры |
| BUBBLE ALERT | Пузырьки воздуха в трубках |
| OVER RANGE | Выход за пределы измерений |
| HGB RINSE ALERT | Отказ промывочного блока |
| HGB LAMP FAILED | Отказ лампы |
| RBC/PLT OVERLAP | Перекрытие гистограмм эритроцитов и тромбоцитов |
| VACUUM FAILURE | Утечка вакуума |
| VACUUM ENABLED | Создание вакуума |
| CALIBRATION DATA DESTROYED | Просрочена калибровка |

## 4.5 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 4.5.1 Реагенты, необходимые для работы прибора

- Разбавитель

- Промывающий реагент

- Лизирующий реагент

- Реагент для срочной очистки

- Контрольная кровь

### 4.5.2 Источник электропитания

| Напряжение | 90-265 Вольт |
| --- | --- |
| Частота переменного тока | 47-63 Герц |

### 4.5.3 Требования к окружающим условиям

| Температура | 15-35 С |
| --- | --- |
| Влажность | 10-90% (без конденсации) |

### 4.5.4 Размеры

| ВысотаШиринаГлубина | 334039 см |
| --- | --- |

### 4.5.5 Вес

| ВТ 1020+ | 12 кг |
| --- | --- |