Схема и техописание самодельного прибора для проверки кардиографов - кардиоимитатора (кардиогенератора, генератора ЭКГ сигналов)

Прибор был собран из подручных материалов в 2000 году, оказался очень полезен для проверки и калибровки кардиографов как в условиях мастерской, так и на выезде.

При включении тумблера на выходах генерируется сигнал, отдаленно напоминающий кардиосигнал, амлитуда которого калибрована (10 мм/мВ) на отведении, которое выбрано переключателем, на остальных отведениях при этом амплитуда 5, 0, или -5 мм/мВ. В положении переключателя «V» сигнал с амплитудой 10 мм/мВ генерируется на всех 6-ти грудных отведениях. В положении тумблера вниз (выключено) сигнал с калиброванной амплитудой на выбранное переключателем отведение можно подавать нажатием кнопки. Таким образом есть возможность непрерывной генерации и ручной подачи сигнала.  Устройство питается от одного пальчикового Ni-MH или Ni-Cd аккумулятора, или батарейки, которой хватает примерно на год работы. Для упрощения схемы все грудные отведения запараллелены.

Налаживание сводится к подбору амплитуды выходного сигнала (по образцовому кардиографу) с помощью подстроечного резистора. Еще можно упростить схему так, чтобы выходной сигнал был чисто прямоугольный, или наоборот модернизировать формирователь для более точной имитации. На практике оказалось вполне достаточно прямоугольного сигнала.

Была идея еще сделать более совершенный прибор на 561 КМОП серии с генерацией чистого калиброванного прямоугольника по нескольким программам, но ввиду отсутствия времени идея реализована не была. Поэтому, кто может сделать лучше – делайте и делитесь опытом.