Ремонт кабелей отведений кардиографов

Наибольшее число отказов кардиографов, как показала статистика, приходится именно на кабель отведений. Как следствие кардиограмма либо вообще нечитаема, либо получается очень "шумной". По одному или нескольким отведениям запись может отсутствовать вообще (со включенным фильтром 50 Гц).
     Подавляющее число обрывов происходит у входов в штеккера электордов. В этом случае провод в месте обрыва разрезается, удаляются ветхие участки, при этом как правило со стороны штеккера приходится на 5-7 мм счищать пластик, провод спаивают и закатывают в термокембрик. При этом следует помнить, что некоторые кабеля используют защиту от высокого напряжения (может быть наведено дефибриллятором) в виде встроенных в штеккера резисторов обычно 10 кОм. ВНИМАНИЕ ! Ни в коем случае не следует их удалять, закорачивать или ставить другой номинал. При несоблюдении этого запись на исправном кардиографе может оказаться зашумленной ввиду ухудшения ослабления синфазной помехи на входах, а в худшем случае, особенно при использовании дефибриллятора, может нанести непоправимый урон как больному, так и персоналу, не говоря уже о самом аппарате!

Рис. 1 Схема кабеля отведений реанимационного монитора Sirecust фирмы Siemens

Рис. 2 Схема кабеля отведений кардиографа Cardimax FX-326U фирмы Fukuda Denshi

Рис. 3 Схема кабеля отведений кардиографов HeartScreen и HeartMirror фирмы Innomed

Рис. 4 Схема кабеля отведений кардиографа Юкард 200 фирмы Ютас