ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие указания по ремонту | 2 |
| 3. | Перечень обязательных работ | 4 |
| 4. | Возможные неисправности и способы их устранения | 5 |
| 5. | Разборка аппарата ИВЛ ФАЗА-5 | 12 |
| 5.1. | Разборка блока электроники | 13 |
| 5.1.1. | Разборка передней панели | 13 |
| 5.1.2. | Разборка верхней панели | 14 |
| 5.1.3. | Разборка нижней панели | 15 |
| 5.2. | Разборка рабочего блока | 16 |
| 5.3. | Разборка энергетического блока | 17 |
| 5.4. | Разборка воздуходувки | 18 |
| 5.5. | Разборка распределительной платы | 19 |
| 6. | Дефектация аппарата ИВЛ ФАЗА-5 | 20 |
| 6.1. | Дефектация узлов блока электроники | 20 |
| 6.1.1. | Характеристика изделия, как объекта ремонта | 20 |
| 6.1.2. | Методика определения дефектов в изделии | 20 |
| 6.2. | Дефектация узлов рабочего блока | 22 |
| 7. | Сборка аппарата ИВЛ ФАЗА-5 | 23 |
| 7.1. | Сборка воздуходувки | 23 |
| 7.2. | Сборка энергетического блока | 25 |
| 7.3. | Сборка распределительной платы | 27 |
| 7.4. | Сборка рабочего блока | 30 |
| 7.5. | Сборка блока электроники | 33 |
| 7.5.1. | Сборка верхней панели | 33 |
| 7.5.2. | Сборка передней панели | 35 |
| 7.5.3. | Сборка нижней панели | 36 |
| 7.5.4. | Сборка блока электроники | 37 |
| 7.6. | Сборка аппарата ИВЛ ФАЗА-5 | 38 |
| 8. | Блок электроники. Общая характеристика, описание работы | 39 |
| 8.1. | Общая характеристика блока электроники | 39 |
| 8.2. | Основные технические данные | 39 |
| 8.3. | Краткое описание работы блока электроники | 40 |
| 8.3.1. | Панель нижняя | 40 |
| 8.3.2. | Блок питания | 41 |
| 8.3.3. | Блок управления | 43 |
| 8.3.4. | Блок усилителей | 48 |
| 8.3.5. | Панель передняя | 55 |
| 8.3.6. | Панель верхняя | 59 |
| 8.3.7. | Блок индикации | 60 |
| Приложение 1. Инструкция по применению смазки в изделии |  | 62 |
| Приложение 2.Инструкция по контровке и пломбировке резьбовых соединений в сборочных единицах аппарата ИВЛ ФАЗА-5 |  | 64 |
| Приложение 3. Инструкция по пайке оловянно-свинцовыми припоями |  | 67 |
| Приложение 4. Инструкция по дополнительной проверке и регулировке рабочего блока |  | 72 |
| Приложение 5. Ведомость запасных частей для капитального ремонта |  | 73 |
| Приложение 6. Перечень обязательных документов и чертежей |  | 78 |
| Приложение 7. Приложения к РП5.00-00.000 ТУ |  | 79 |

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

1.ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство разработано на капитальный ремонт  аппарата искусственной вентиляции легких ФАЗА-5. Руководство представляет собой документ, содержащий указания по организации производства ремонта,  технические  и технологические сведения и является пособием при выполнении ремонта изделия для восстановления его  надежности  после выработки ресурса.

Руководство определяет объём и последовательность выполнения  работ по ремонту изделия.

2.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ

2.1. Помещение для сборки,  условия сборки и сборка должны исключать возможность попадания пыли,  влаги,  грязи,  масла и других веществ в рабочие полости и на наружные поверхности деталей, сборочных единиц и изделия.

2.2. Сборке должна быть обеспечена чистота рабочих мест,  инструмента, приспособлений и спецодежды.

2.3. Относительная  влажность  воздуха в помещении должна быть не выше 70%, а температура не ниже 15 0 С и не выше 30 0 С.

2.4. Применяемые  для  промывки спирт и бензин должны храниться в чистой, закрытой посуде, изготовленной из нержавеющих материалов.

2.5. Сжатый  воздух, применяемый для промывки полостей и наружных поверхностей деталей и изделия,  должен быть чистым и не должен  содержать никаких механических примесей масел,  паров и т.п.  Качество чистоты сжатого воздуха проверять не реже одного раза в неделю.

2.6. При сборке, промывке, сушке пользоваться бязевыми салфетками или хлопчатобумажными.

2.7. Смазку  деталей  сборочных единиц выполнять по инструкции (приложение 1). Перед установкой  резиновые  кольца  смазать  смазкой ВНИИНП-282  ОСТ 3801405-86.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

2.8. Перекручивание резиновых колец не допускается.

2.9. Во  всех сборочных единицах все резьбовые соединения,  незаконтренные контровочными шайбами, контровочной проволокой, кернением и другими  способами,контрить  красной  эмалью ЭП-51 ГОСТ 9640-85  (приложение 2).

2.10. При затяжке шестигранных деталей должны быть приняты  меры, исключающие возможность нарушения их формы (скручивание граней).

2.11. Затяжку крепёжных  деталей  на  фланцевых  соединениях  при сборке  производить поочередно в диаметрально противоположных местах (крест-накрест) с постепенным увеличением момента затяжки в несколько приёмов.

2.12. Материалы для деталей из войлока, фетра, сукна и т.п. должны обрабатываться антисептиком.

2.13. При проверке изделия и его блоков должны строго выполняться требования инструкции по технике безопасности. При испытаниях на прочность и герметичность на магистралях,  питающих испытательные стенды водой или воздухом,  и на входе в испытываемые детали и изделия должны быть установлены фильтры, предохраняющие полости деталей и изделия от засорения.

2.14. Измерение давлений,  расхода (утечки) воды  или  воздуха при испытаниях  или проверке производить манометрами или ротаметрами любого класса точности, при этом погрешность средств измерения не должна превышать 30 %  от допуска, если не указан конкретный тип прибора.  Точность электроизмерительных  приборов  должна быть не хуже класса 1,5.

2.15. В процессе дефектации и разборки  узлов  для  сохранения относительного расположения  деталей в узлах и обеспечения последующей сборки разрешается делать на сопрягаемых деталях  технологические метки,  а также крепить к концам монтажных проводов бирки, указывающие к какой клемме паяется провод.  В процессе сборки все винты  и гайки,  не контрящиеся пружинными шайбами,  контрить контровочным составом АК-070 красного цвета.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

3.ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1. Проверка аппарата (предварительная дефектация).

3.2. Разборка аппарата ИВЛ ФАЗА-5.

3.3. Дефектация блока рабочего (функционирование).

3.4. Дефектация блока электроники (функционирование).

3.5. Разборка блока электроники по дефектации.

3.6. Разборка блока рабочего по дефектации.

3.7. Дефектация деталей и узлов блока рабочего.

3.8. Поиск дефекта на платах.

3.9. Сборка блока рабочего.

3.10. Сборка аппарата ИВЛ ФАЗА-5.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4.1.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Нет потока газа, электродвигатель работает | Порвались пассики привода воздуходувки | Снять переднюю панель рабочего блока, заменить пассики |
| 2. Поток газа слабый, электродвигатель работает. | Порвались меха воздуходувки | Рахобрать аппарат и воздуходувку. Заменить вышедший из строя мех (в соответствии с методикой разборки и сборки воздуходувки). |
| 3. Нет потока газа, электродвигатель не работает. При включении аппарата в сеть 220 В (ручка S1 на передней панели в положении “Аппарат выключен”) происходит кратковременное включение индикаторов. | Перегорели предохранители F1 илиF2. Вышел из строя оптотиристор V2 или выпрямительный мост V5 на нижней панели РП5.05-00.100 Неисправен усилитель мощности блока усилителей РП5.05-00.150 Вышел из строя двигатель. | Заменить предохранители *. Прозвонкой выявить неисправный элемент. Заменить из комплекта ЗИП. Проконтролировать наличие импульсов прямоугольной формы на входе оптотиристора (Х1/4А). Частота – 1280 Гц, длительность импульса 50 мксек, амплитуда – 1,5 В. Разобрать аппарат. Заменить двигатель. |
| ФАЗА-5 РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Продолжение табл. 4.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Неисправна передняя панель РП5.05-00.200. | Проконтролировать наличие импульсов на базе и коллекторе транзистора V10. Амплитуда импульсов на коллекторе V10 - + 27 В. При наличии импульсов на базе V10 и отсутствии на коллекторе – заменить неисправный V10. Проконтролировать наличие импульсов на базе и коллекторе транзистора V9. Заменить неисправный элемент V9. Проконтролировать прохождение импульсов частотой 1280 Гц по цепям D1.6-D3.1-D2/7. Проконтролировать работу генератора опорной частоты 20480 Гц на м/с D1. Заменить неисправный элемент. Проконтролировать прохождение импульсов 1280 Гц по цепи D10.1-D10.2. Проконтролировать поступление разрешающего работу двигателя уровня логического “0” на выходе D10.2/6, уровня логической “1” на D4.4/9 во всех положениях переключателя рода работ S1, кроме положения “Аппарат выключен”. Заменить неисправный элемент. |
| ФАЗА-5 РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Продолжение табл. 4.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. Нет нагрева воды в банке увлажнителя. | Перегорели предохранители F5 или F6. Сгорел нагреватель. Вышел из строя оптотиристор V3 или V4 на нижней панели РП5.05-00.100. Неисправен усилитель мощности блока усилителей РП5.05-00.150 Неисправна передняя панель РП5.05-00.200. | Заменить предохранители *. Прозвонить цепь нагревателя увлажнителя. Заменить нагреватель. Прозвонкой выявить неисправный элемент. Заменить из комплекта ЗИП. Проконтролировать наличие импульсов прямоугольной формы на входе оптотиристоров Х1/8А. Частота 1280 Гц, длительность импульсов 50 мксек, амплитуда – 3 В. Проконтролировать прохождение импульсов по цепи V15-V14. Проконтролировать прохождение импульсов частотой 1280 Гц по цепям D1.6-D3.1-D2/7. Проконтролировать работу генератора опорной частоты 20480 Гц на м/с D1. Заменить неисправный элемент. Проконтролировать прохождение импульсов 1280 Гц по цепи D10.3-D10.1. |
| ФАЗА-5 РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Продолжение табл. 4.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обрыв цепи или неисправность одного или двух терморезисторов, расположенных в крышке увлажнителя. | Проконтролировать поступление разрешающего включение нагревателя уровня логического “0” на входе D10.3/9. Проконтролировать работу элементов блока логики D8.4, D8.3, D1.3, D3.2, D3.1, D1.1, D4.3, в соответствии с таблицами истинности описания работы передней панели РП5.05-00.200. Заменить неисправный элемент. Прозвонкой выявить неисправный элемент. Заменить из комплекта ЗИП. |
| 5. Поток газа постоянен на всех режимах аппарата. Нет характерного щелчка срабатывания клапана. Индикаторы светятся. | Неисправен усилитель мощности клапана “Вдох” блока усилителей РП5.05-00.150. Неисправен блок управления РП5.05-00.120. | Проверить прохождение сигналов управления клапаном “Вдох” по цепи V7-V6. Заменить неисправный элемент. Проверить прохождение сигналов управления по цепям D9/8-D9/9-D7/31. Заменить неисправный элемент. В случае невозможности отыскания неисправности – обратиться на на завод-изготовитель. |
| 6. при работе аппарата не происходит выдоха. Срабатывает защита по давлению. | Неисправен усилитель мощности клапана “Выдох” блока усилителей РП5.05-00.150. | Проверить прохождение сигналов управления клапаном “Выдох” по цепи V12-V11. Заменить неиправный элемент. |
| ФАЗА-5 РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Продолжение табл. 4.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Неисправен блок управления РП5.05-00.120 | Проверить прохождение сигналов управления по цепям D9/10-D9/11-D7/30. Заменить неисправный элемент. В случае невозможности отыскания неисправности – обратиться на завод-изготовитель. |
| 7. Поток газа постоянен на всех режимах аппарата. Срабатывает звуковая сигнализация. Индикаторы не светятся. При включении аппарата в сеть 220 В (ручка S1 на передней панели в положении “Аппарат выключен”) не происходит кратковременного включения индикаторов. | Неисправен блок управления РП5.05-00.120. | Не происходит обмен данными по шинам D. Проверить м/с D7, D10, D11,D8. Заменить неисправный элемент. В случае невозможности отыскания неисправности – обратиться на завод-изготовитель. |
| 8. Аппарат не работает, индикатор “Сеть” не горит. | Перегорели предохранители F3 или F4. Вышел из сторя стабилизатор 5В блока питания РП5.05-00.130. | Заменить предохранители *. Отсоединить от аппарата блок усилителей РП5.05-00.150 и блок управления РП5.05-00.120. Прозвонить разъемы данных блоков на отсутствие короткого замыкания по цепям питания +5 В. Проверить работу стабилизаторов V3, V5, V6 и транзистора V1 на нижней панели |
| ФАЗА-5 РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Продолжение табл. 4.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | РП5.05-00.100 в соответствии с описанием работы блока питания. Заменить неисправные элементы. |
| 9. Поток газа постоянен на всех режимах работы аппарата. Индикаторы не светятся. При включении аппарата в сеть 220 В (ручка S1 на передней панели в положении “Аппарат выключен”) происходит кратковременное включение индикаторов. | Неисправен блок питания РП5.05-00.130. Вышел из строя преобразователь вторичного питания. | Отсоединить от аппарата блок усилителей РП5.05-00.150 и блок управления Рп5.05-00.120. Прозвонить разъемы данных блоков на отсутствие короткого замыкания по цепям питания +15 В, -15 В. прконтролировать поступление питания +5В на эмиттеры транзисторов V8, V9. Проконтролировать работу преобразователя в соответствии с описанием работы блока питания 9наличие генерации, работу выпрямительного моста V10...V13. Заменить неисправный элемент. |
| 10. Отсутствие индикации. Аппарат работает. | Неисправен блок индикации Рп5.05-00.310. Неисправен блок управления Рп5.05-00.120. | Проверить поступление напряжения +5 В на эмиттеры транзисторов V1…V9. Проверить работу дешифратора D2 в соответствии с таблицей истинности описания работы блока индикации. Заменить неисправный элемент. Проверить прохождение импульсов по шинам Инд. (1,2,4,8) с интерфейса D10/(40,39,38,37) до дешифратора D2 блока индикации. Проверить поступление команды “Сброс” на вход R м/с D10/35 в соответствии с описанием работы блока управления. Заменить неисправный элемент. |
| ФАЗА-5 РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Продолжение табл. 4.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. Отсутствует индикация одной или нескольких цифр. Аппарат работает. | Неисправен блок индикации РП5.05-00.310. | Проверить работу соответствующих транзисторов V1…V9. Заменить неисправный элемент. |
| 12. Отсутствует индикация некоторых сегментов цифровых индикаторов. | Неисправен блок индикации РП5.05-00.310. | Прозвонить неисправные сегменты тестером. Проверить работу дешифратора D1 в соответствии с таблицей истинности описания работы блока индикации. |
| 13. Посторонний шум. | Сломались пружины, прослаблено крепление подшипников воздуходувки. | Разобрать аппарат и воздуходувку. Заменить пружины, закрепить подшипники. |
| 14. Неравномерный поток газа. | Неплотное прилегание или деформация клапанов в воздуходувке. | Разобрать аппарат и воздуходувку. Заменить клапаны в воздуходувке. |

* Примечание. Предохранители расположены под правой боковой крышкой аппарата ИВЛ ФАЗА-5.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

5. РАЗБОРКА АППАРАТА ИВЛ ФАЗА-5 РП5.01-00.000

- Выверните  десять  винтов  поз.12, крепящих фальшпанель и блок

электроники поз.2  к раме блока рабочего поз.1.

2. Снять блок электроники поз.2 с рамы блока рабочего поз.1.

- Вывернуть  двенадцать  винтов поз.  12,  крепящих накладки поз. 5, 6 к раме

блока рабочего. Снять накладки поз. 5,6.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

5.1. РАЗБОРКА БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ РП5.05-00.000

1. Вывернуть стопорный винт из ручки поз.3. Снять ручку поз.3.

2.Отвернуть три гайки поз.9. Снять фальшпанель поз.5.

3. Вывернуть пять винтов поз. 14, крепящих верхнюю панель поз.4 к нижней

панели поз.  1. Вывернуть четыре винта, крепящих разъемы Х 2, Х 4,

расстыковать разъемы. Снять верхнюю панель поз. 4.

4. Вывернуть четыре винта поз.  13,  крепящих переднюю  панель поз. 2  к

нижней панели поз.  1.  Вывернуть два винта,  крепящих разъем Х 1,

расстыковать разъем. Снять переднюю панель поз. 2.

5. Вывернуть четыре винта поз.13, крепящих стенку заднюю поз.6 к раме.

Снять стенку заднюю поз. 6.

5.1.1. РАЗБОРКА ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ РП5.05-00.200

- Снять шесть ручек  поз.4,  5,  приложив  усилие.  Отвернуть шесть гаек,

крепящих резисторы поз.29.

2. Вывернуть стопорный винт из ручки поз.6. Снять ручку поз.6.

Снять уплотнительную втулку с шнуром ПДУ с фальшпанели поз.11.

Снять фальшпанель.

3.	Вывернуть шесть винтов поз.18 с шайбами поз.22,  23, крепящих плату

поз.2 и панель переднюю поз.10.

4.	Вывернуть  два  винта  поз.20  с  гайками  поз.21 и шайбами поз.23, 22,

крепящих кронштейн поз.12 к передней панели поз.10.

5.	При замене переключателя поз.30 отвернуть  гайку с шайбой, крепящую

переключатель поз.30 к кронштейну поз.12. Снять переключатель поз.30.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

5.1.2. РАЗБОРКА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ РП5.05-00.300

- Отпаять четыре провода от колодочки Х5,  идущие от преобразователя

- давления.

- Отвернуть  гайку ,  которая крепит трубку резиновую поз.10, идущую от

мановакуумметра поз.19.

3. Отвернуть  гайку поз.54 с шайбой,  крепящую преобразователь давления к

кронштейну.  Перекусить  нить,  крепящую  провода  В1.

Снять преобразователь давления.

4. Вывернуть четыре винта поз.35, крепящие плату поз.25 к панели поз.1.

5. Расстыковать разъем Х 3. Снять плату поз.25.

6. Снять трубку поз.9 со штуцера поз.11. Вывернуть четыре винта, крепящие

мановакуумметр поз.19 к панели поз.1. Снять мановакуумметр.

7. Отпаять четыре провода от контактов переключателя поз.56.

8. Отвернуть гайку,крепящую переключатель поз.56 к панели.

Снять переключатель.

9. Отпаять шесть  проводов  от  контактов  кнопок  поз.54,55,

предварительно сняв изоляционные трубки поз.65.

10. Отвернуть гайки, крепящие кнопки поз.54,55 к панели поз.1.

Снять кнопки.

11. Отпаять восемь проводов от выводов светодиодов V1,V2,V3,

предварительно сняв изоляционные трубки поз.65.

12. Отвернуть две гайки поз.40, крепящие планку поз.31 к панели поз.1.

Снять планку поз.31.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

5.1.3.  РАЗБОРКА ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ РП5.05-00.100

1. Извлечь платы поз.1,2,3 из направляющих поз.22, 23.

2. Перекусить нить, крепящую жгут к стойке поз. 17.

3. Отвернуть гайки поз. 38, крепящие панель поз. 20 на стойках поз. 17.

4. Вывернуть винты поз.35, крепящие плату поз.19 к кожуху поз.11.

5. Отпаять провода от выводов оптотиристоров поз.60, предварительно

сняв изоляционные трубки.

6. Отвернуть гайки поз.38,крепящие оптотиристоры поз.60 к плате поз.19.

Снять оптотиристоры.

7. Отпаять провода от выводов выпрямительного моста V5 поз. 61,

предварительно сняв изоляционные трубки.

8. Вывернуть винт поз.34, крепящий выпрямительный мост к плате поз.19.

Снять выпрямительный мост V5.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

5.2. РАЗБОРКА БЛОКА РАБОЧЕГО РП5.02-00.000

1.	Вывернуть четыре винта поз.40, крепящих заднюю стенку поз. 4 к раме блока рабочего. Снять заднюю стенку поз. 4.

2.Вывернуть стопорные винты поз. 60 из ручек поз. 5. Снять две ручки    поз.5.

- Вывернуть пять винтов поз. 40, крепящих панель поз. 29 к раме блока

- рабочего. Снять панель поз. 29.

- Вывернуть четыре винта поз. 62, крепящих четыре ножки поз. 34 к    нижней крышке поз. 43.   Снять ножки поз. 34.   Отвернуть две    декоративных гайки, крепящих кнопки поз. 102 к нижней крышке. Снять    нижнюю крышку поз. 43.

5. Приложив усилие, снять четыре крышки поз. 51, 52, 53, 54 с патрубков.

Снять резиновые кольца поз. 85.  Вывернуть четыре винта поз.40, крепящих панель поз. 25 к раме блока рабочего. Снять панель поз.25.

- Вывернуть два винта поз. 66. крепящих кронштейн поз. 1 к патрубку

платы распределительной поз. 12. Снять хомуты поз. 21, вывернув четыре винта.

7. Отпаять три провода на колодке поз.100 от электромагнитов.

Снять плату распределительную поз.12.

8. Отпаять три провода на колодке поз. 101 от двигателя поз. 11.

9. Перекусить нить, связывающую два жгута.

10. Отвернуть пять гаек поз.72 с шайбами поз. 81, крепящих основание

поз. 24  к основанию блока энергетического поз. 11.

Снять блок энергетический поз.11.

11. Снять шестеренки поз. 38, 39, приложив большое усилие.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

5.3. РАЗБОРКА БЛОКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РП5.03-00.000

1. Отвернуть две гайки поз.45 с шайбами поз.56. Снять хомут поз.1.

2. Отпаять провода от конденсаторов поз.63,64.

3. Снять пассики поз.28 со шкивов поз.7,8.

- Отвернуть четыре гайки поз.46 с шайбами поз.58. Снять основание  поз.10

с двигателем поз.68.

5. Вывернуть четыре винта поз.38 с шайбами поз.57 и гайками поз.46.

Снять двигатель поз.68 с основания поз.10.

6.	Вывернуть шесть винтов поз.39 с шайбами поз.57, крепящих  прижимы

поз.25. Снять прижимы поз.25.

7.	Отвернуть шесть винтов поз.37, крепящих воздуходувку поз.3 к

основанию поз.9. Снять воздуходувку поз.3.

8.	Вывернуть четыре винта поз.40, крепящих раму поз.5 к основанию  поз.9.

Снять раму поз.5.

9. Вывернуть шкив поз.8. Снять с вала поз.6 шкив и пружину.

10. Вывернуть четыре винта поз.35 с гайками поз.45 и шайбами поз.56,

крепящих шайбы поз.26, подшипник поз.52 к раме поз.5.

Снять четыре кольца поз.48 с двух подшипников поз.52. Снять один

подшипник поз.52.

11. Снять шесть колец поз.49 с эксцентриков поз.12. Снять с усилием  три

подшипника поз.53 с эксцентриков поз.12. Выбить штифты поз.14.

Освободить вал поз.6, раму поз.5.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

5.4.РАЗБОРКА ВОЗДУХОДУВКИ РП5.08-00.000

1. Срезать контровочную проволоку поз.54. Вывернуть восемнадцать винтов поз.44 с шайбами поз. 50, крепящих планку поз.19 к планке поз.12. Снять три планки поз.19.

2. Вывернуть двенадцать болтов поз.42 с шайбами поз.51, крепящих планку поз.27, пружину поз.29, планку поз.12, вкладыш поз.8, фланец поз.25. отвернуть двенадцать гаек поз.53 с шайбами поз.51, крепящих планку поз. 28, пружину поз.29 к швеллерам поз. 5,6.

3. Вывернуть двенадцать винтов поз. 46, крепящих вкладыши поз.8, мехи поз.21, фланцы поз.25. Снять шесть вкладышей поз.7,8.

4. Вывернуть гайку поз. 23 с прокладкой поз.24 вместе с шатуном поз.22. Освободить три вкладыша поз.8.

5. Вывернуть шестнадцать винтов поз. 45 с гайками поз. 53 и три винта поз.47, крепящих швеллера поз. 5,6, крышки поз.10,11, проклудки поз. 13, плату поз.9. Снять шесть мехов поз.21.

6. Отвернуть три гайки поз. 53 с шайбами поз.52, крепящих патрубки поз. 3,4 к плате поз. 9. Снять два патрубка поз.3,4.

7. Вывернуть один болт поз. 42 с гайкой поз.53, крепящий крышки поз.10,11 с прокладками поз.19 к плате поз.9. Снять две крышки поз.10,11.

8. Снять двенадцать клапанов поз.16 с крышек поз. 10,11.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

5.5. РАЗБОРКА ПЛАТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РП5.04-00.000

1. Снять трубку поз.25.

2. Вывернуть шестнадцать винтов поз.  54 с гайками поз. 57 и шайбами поз. 59, крепящих переходник поз. 28, переходник поз. 20, переходник поз. 29, дроссель поз. 4, два электромагнита. Снять две мембраны поз.46. Снять две прокладки поз. 15 и планку поз. 16. Снять клапан поз. 52 с планки поз. 16.

3. Вывернуть шток в дросселе поз.4. Снять резиновое кольцо.

4. Вывернуть четыре винта поз.  33 с гайкой поз. 57 и шайбой поз.59,  крепящих  корпус поз.  10 с основанием поз.  9 к плате поз.  8. Снять корпус, вынуть мембрану поз. 3. Вывернуть шток поз.65. Снять кольцо поз.35 и пружину поз. 11.

5. Снять основание поз.10, снять прокладку.

6. Отвернуть гайку поз.63. Снять мембрану поз.3.

7. Разобрать электромагнитный клапан. Отвернуть опоры поз. 24,  приложив большое усилие.  Отвернуть якоря поз. 49, 51, приложив усилие. Вынуть две катушки поз. 5.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

6. ДЕФЕКТАЦИЯ АППАРАТА ИВЛ ФАЗА-5

6.1. ДЕФЕКТАЦИЯ УЗЛОВ БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ

6.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ, КАК ОБЪЕКТА РЕМОНТА

1. Конструкция блока электроники технологична,  выполнена из отдельных самостоятельных взаимозаменяемых плат (см. п.1.3). Такая конструкция позволяет производить ремонт блока  электроники не только  путем замены отказавших сборочных единиц на кондиционные, но и путем их восстановления в целесообразных случаях.

2. В  технической документации на блок электроники не применяются материалы,  приборы, элементы, требующие специального разрешения. Все материалы,  применяемые в блоке электроники выпускаются промышленностью серийно.

3. При  ремонте блока электроники РП5.05-00.000 дополнительные требования,  отличающиеся от требований технических  условий, не предусматриваются.

6.1.2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ИЗДЕЛИИ

1. После принятия изделия в ремонт и после проведения внешнего осмотра в собранном виде необходимо устранить неисправность изделия пользуясь "Перечнем возможных дефектов, способами их устранения".

2. Ремонт изделия производить путем замены отказавших сборок на кондиционные и, в технически целесообразных случаях, путем замены отказавших ЭРЭ.

3. Снятые с изделия дефектные блоки и платы проконтролировать на соответствие техническим требованиям чертежей и инструкций по настройке.

4. При осмотре дефектных блоков и плат (панелей)  проконтролировать:

- на корпусах и платах отсутствие трещин, следов коррозии, ведущих к отказу блока;

- надежность  крепления  деталей и радиоэлементов (конденсаторов, диодов, микросхем, транзисторов ) к платам блока;

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

- качество распайки элементов;

- целостность печатного монтажа блоков и плат;

- отсутствие погнутости,  коррозии и загрязнения контактов розеток РП15, ГРПМШ, РП14;

- отсутствие посторонних предметов в блоке.

5. При несоответствии снятых с изделия блоков и плат  техническим требованиям чертежей и инструкций, необходимо определить вышедший из строя элемент, деталь. Дефектные элементы, детали неисправного блока необходимо заменить элементами,  деталями,  указанными в ведомости ЗИП (приложение 5), руководствуясь технологическим процессом на ремонт соответствующего блока.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

6.2. ДЕФЕКТАЦИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

БЛОКА РАБОЧЕГО РП5.02-00.000.

1. Внешним осмотром убедиться в отсутствии следов коррозии, забоин, вмятин, механических повреждений. Развальцованные детали – на отсутствие качаний и перекосов.

2. Обнаружив коррозию, зачистить места коррозии и покрыть клеем.

3. На деталях допускаются не влияющие на характер сопряжения и работоспособность изменения геометрической формы, незначительные местные нарушения покрытий и шероховатости, вызванные нормальными воздействиями деталей при сборке (затяжка, посадка и т.д.).

4. Тщательно просмотреть все резиновые детали: мехи, клапаны, прокладки. Не допускается износа резины, трещины, деформации.

5. Повторное применение стопорных колец и контровочной проволоки не допускается.

6. Проверить состояние электромонтажа, целостность изоляции проводов, отсутствие обрывов.

7. Тщательно просмотреть все шестерни блока рабочего. Не допускается сколов, трещин, деформации. Обнаружив бракованные детали, заменить новыми.

8. Допускается незначительное выкрашивание резьбы глубиной не более 20% от высоты профиля. Выкрашивание отдельных витков резьбы не должно превышать половины длины витка. При обнаружении бракованнных винтов, заменить.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7. СБОРКА АППАРАТА ИВЛ ФАЗА-5

7.1. СБОРКА ВОЗДУХОДУВКИ

1. Промыть резиновые детали в спирте:

прокладка поз.13 - 2 шт.

клапан поз.16       - 12 шт.

прокладка поз.12 - 2 шт.

мехи поз. 21          - 6 шт.

Продуть детали сжатым воздухом.

2. Промыть следующие детали спирто-бензиновой смесью :

патрубки поз. 3,4    - 2 шт.

плата поз. 9             - 1 шт.

крышки поз.10, 11  - 2 шт.

вкладыши поз. 7, 8 - 2 шт.

Продуть детали сжатым воздухом.

3. Очистить детали и сборочные единицы от контровочного состава путём многократной тщательной протирки салфеткой из бязи, смоченной растворителем. Промыть детали в бензине и продуть сжатым воздухом.

4. Произвести контроль качества обезжиривания. При отсутствии на салфетке следов  масла и грязи поверхность считать обезжиренной. Сушить детали на х/б салфетке.

5. Вставить мехи поз.21 в швеллеры поз.5,6.

6. Закрепить к плате поз.9 прокладки поз.13, крышки поз.10,11 с клапанами, швеллеры поз.5,6 винтами, шайбами и гайками поз.47, 45, 53. Мехи поз.21, установленные по противоположным сторонам платы, должны быть расположены по одной оси.

Швеллеры должны находиться на одном уровне. Винты контрить по инструкции ( приложение 2).

7. Надеть на мехи поз.21 фланцы поз.25.

8. Положить прокладку поз.24 во вкладыш поз.8 и ввернуть гайку поз.23 с шатуном поз.22 . Шатун установить вертикально, при этом гайка поз. 31 должна прилегать к прокладке поз.24.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

9. Установить вкладыши поз.7, 8 во фланцы поз.25. Скрепить винтами.

10. Закрепить фланец поз.25 с вкладышами поз.7,8, планкой поз.12, пружиной поз.29, планкой поз.27 болтом поз.42 с шайбой поз.51. Повернуть планки поз.27 к пружинам поз.29 радиусом  R 1+ 0,5 (см. Б - Б, А - А ).

11. Закрепить пружину поз.29 с планкой поз.28 на швеллерах поз.5,6 гайкой поз.53 с шайбой поз. 51. Повернуть планки поз.28 к пружинам поз.29 радиусом R 1 + 0,5 (см. В - В ). Пружина поз. 29 должна быть натянута равномерно.

12. Закрепить на плате патрубки поз. 3,4 с прокладками поз.18 гайками поз.53  с шайбами поз. 52. Завернуть болт поз.42 с гайкой поз.53, законтрить по инструкции ( приложение 2 ).

13. Резиновые детали в сборочных единицах должны быть выравнены относительно краев, плотно сидеть в пазах, канавках и не должны иметь  трещин и складок. При сборке узла затяжку крепежных деталей производить до обеспечения требований герметичности узла. Не допускается пережатия резиновых деталей.

14. Закрепить планки поз.19 винтами поз.44,43 с шайбами поз.50. Стопорить головки винтов проволокой поз.54.

15. Не должно быть задевания подвижных частей  сборки о неподвижные.

16. Проверить воздуходувку на герметичность. Она должна быть герметична при испытании воздухом под давлением 50 + 10 см. вод. ст. под водой. Воздух подводить к патрубку поз.4, а патрубок поз.3 заглушить. Утечка воздуха в течение 1 мин. не допускается.

17. Надеть на патрубки технологические заглушки. Продуть воздуходувку сжатым воздухом.

18. Протереть пружины поз.29 промасленной х/б салфеткой или мягкой кистью. Масло индустриальное И12А или И20А.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7.2. СБОРКА БЛОКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РП5.03-00.000

1. Крепить   воздуходувку  поз.3  на  пластину  поз.9  винтам поз.37, гайками поз.46.

2. Надеть  эксцентрик  поз.12  на  вал поз.6 со стороны шкива, закрепить штифтом  поз.14  методом  подбора,  обеспечив   плотную посадку эксцентрика поз.12 на вал поз.6.

3. Установить подшипник поз.53 на эксцентрик поз.12. Закрепить его на эксцентрике кольцами поз.49 с двух сторон.

4. Накинуть на вал поз.6 в следующей последовательности: кольцо поз.49, подшипник поз.53, шайбу поз.26 со стороны шкива.

5. Вставить вал поз.6  с  деталями  в  раму  поз.5.  Закрепить эксцентрик поз.12  на  валу поз.6 штифтом поз.14 методом подбора, обеспечив плотную  посадку  эксцентрика  на  валу.   Любая   пара эксцентриков должна  быть  установлена под углом 1200 относительно друг друга (см. Б-Б, Г-Г, Д-Д).

6. Установить подшипники поз.52,  закрепив их на валу кольцами поз.48.

7. Закрепить  подшипник  поз.52 со стороны шкива к раме поз.5 шайбами поз.26 с двух сторон,  винтами,  шайбами, гайками поз.35, 45, 56. Кольца поз.48 не должны при вращении касаться внутреннего диаметра шайбы поз.26.

8. Установить  третий эксцентрик и подшипник так,  как сказано выше.

9. Смазать подшипники поз.52, 53 смазкой ЦИАТИМ -221.

10. Закрепить раму с валом на пластине поз.9 винтами поз.40.

11. Установить на вал поз.6 шкив поз.8.

12. Соединить прижим поз.25 с шатуном поз.3 (на  воздуходувке) винтом поз.39, шайбой поз.57, совмещая риску на обеих деталях.

13. Закрепить электродвигатель поз.68 на основании поз.10 винтами, шайбами и гайками поз.38, 46, 57 (см. вид "Е").

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

14. Установить электродвигатель поз.68 с основанием поз.10  на пластину поз.9 и закрепить винтами, шайбами и гайками поз.38, 46, 58.

15. Надеть  шкив поз.7 на ось электродвигателя поз.68,  закрепить винтами поз.36, 72. Стопорить винты проволокой КО-0,5.

16. Смещение  плоскостей  торцов шкивов поз.7,  8 друг относительно друга должно быть не более 0,5 мм.

17. Надеть пассики поз.28 в пазы шкивов поз.7, 8.

18. Припаять выводы электродвигателя  поз.68  на  клеммы  конденсаторов согласно таблицы: М1/С1 - С2/1

М1/С6 - С2/1

М1/С3 - С2/2

М1/С5 - С2/2

19. Промыть пайку спирто-бензиновой смесью (1:1) х/б тампоном.

20. Покрыть места пайки грунтовкой АК-070 в один  слой, сушить при температуре (18-35)0 С в течение 2-5 часов.

21. Вращая от руки шкивы,  проверить зазоры между вкладышами и нижней частью швеллера. При отсутствии зазора регулировать гайкой поз.23 воздуходувки.

22. Проверить блок энергетический на работоспособность. Максимальный расход воздуха, обеспечиваемый воздуходувкой при запущенном электродвигателе - не менее 80 л/мин. Проверку производить по схеме (приложение 9 ТУ) измерением расхода воздуха через ротаметр с верхним пределом  измерения до 60 л/мин. Электродвигатель включать в сеть переменного тока напряжением 220 В,  частота 50 Гц по схеме, указанной в паспорте на электродвигатель.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7.3. СБОРКА ПЛАТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РП5.04-00.000

1. Обезжирить детали спирто-бензиновой смесью (1:1):

сетка поз.2       -2шт.         корпус поз.10     -1шт.

переходник поз.20 -1шт.         планка поз.16     -1шт.

сетка поз.7       -2шт.         переходник поз.28 -1шт.

плата поз.8       -1шт.         пружина поз.11    -1шт.

основание поз.9   -1шт.         винт поз.13       -1шт.

переходник поз.29 -1шт.         гайка поз.14      -1шт.

Продуть детали сжатым воздухом.

2. Резиновые детали подлежат полной замене из комплекта ЗИП (приложение 5). Обезжирить резиновые детали в спирте. Продуть сжатым воздухом.

3. Вставить клапан поз.52 в планку поз.16.  Подрезать клапан в размер 5 + 0,5 мм. Установить на плату поз.8 планку поз.16 с клапаном, прокладку поз.15,  переходник поз.28 с прокладкой поз.50 и соединить болтами поз.54, гайками поз.57 и шайбами поз.59.

4. Вставить в мембрану поз.3 винт поз.13  и  закрепить  гайкой поз.14.

5. Положить прокладку поз.12 на планку поз.16,  сверху установить основание поз.9, в которое вставить мембрану поз.3.

6. Скрепить корпус поз.10 с основанием поз.9  и  платой  поз.8 винтами, гайками и шайбами поз.33, 57, 59.

7. Наклеить прокладки поз.26 на опоры поз.45.

8. Собрать  узлы магнита для клапанов "Вдох" и "Выдох".  Вставить фторопластовую втулку поз.38 в корпус поз.44,  через  втулку пропустить провода  катушки  поз.5.  Катушку  установить в корпус поз.44.

9. Установить шток поз.47 в корпус поз.44.

10. Положить опору поз.45 на корпус прокладкой  вверх,  навернуть на  шток  поз.47:  якорь поз.49 - для клапана "Вдох",  якорь поз.51 - для клапана "Выдох".  На корпус навернуть опору  поз.24, предварительно обезжирив  бензином  резьбовую  часть опоры и корпуса. Сушить на воздухе 15-20  мин., нанести  компаунд  КЛТ-30  на резьбовую часть корпуса.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

11. Подрезать ось мембраны поз.46 в размер 7 + 0,5 мм, установить мембрану на плату поз.8.

12. Привернуть собранный узел магнита для клапана "Вдох" и переходник поз.4  с прокладкой поз.50 к плате поз.8 болтами,винтамс шайбами поз.54, 39, 59.

13. Надеть  трубку  поз.25 на штуцера переходника поз.4 и корпуса поз.10.

14. Привернуть  собранный  узел магнита для клапана "Выдох" и переходник поз.20 с прокладкой поз.50 болтами с шайбами поз.54,59.

15. Закрепить к плате поз.8 переходник поз.29 с прокладкой поз.50. болтами с гайками и шайбами поз. 57, 57, 59.

16. Надеть технологические заглушки на переходники,  предварительно обезжирив в спирте.

17. Произвести настройку и проверку платы распределительной.

17.1. Плата распределительная должна быть герметична при  давлении 50+10 см.  вод. ст. Проверку производить измерением падения давления в технологической емкости,  подключенной к плате распределительной (приложение 7 ТУ).

Условия измерения:

объем технологической емкости - 3л;

начальное давление            - 50+10 см. вод.ст;

время измерения               - 60 с.

17.2. Произвести настройку срабатывания электромагнитных  клапанов вдоха и выдоха следующим образом:

соединить плату распределительную с испытательным оборудовани ем по схеме (приложение 8 ТУ);

максимально навинтить якоря поз.49, 51 на штоки поз.47;

подать на электромагниты напряжение (25+3) В;

подвести к соответствующим патрубкам воздух;

завернуть штоки  поз.47 так, чтобы  мембраны  поз.46 полностью перекрыли соответствующие сопла переходников поз.4,  20.  Моменты  перекрытия фиксировать по полному прекращению прохода воздуха через переходник, при этом давление в магистралях должно быть 50+10см. вод. ст.;

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

завернуть штоки поз.47 на (45 + 15)  и законтрить в каждом клапане якорь поз.49 относительно штока (обжать "юбку" якоря);

повторно проконтролировать герметичность клапанов вдоха и  вы доха (после  контровки якоря) по отсутствию прохода воздуха через переходники поз.4, 20 в течение 1 мин.;

снять напряжение с катушек электромагнитов. Воздух должен сво бодно проходить через переходники поз.4, 20;

установить опору  поз.24,  при  этом  резьба опоры должна быть смазана компаундом КЛТ-30.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7.4. СБОРКА БЛОКА РАБОЧЕГО

1.	Разложить на основании поз. 1 прокладку поз.41, установить блок энергетический поз. 11, закрепить  винтами, гайками, шайбами поз. 64, 72,81.

2.	Паять провода к контактам колодки поз. 101 по инструкции     (приложение 3) согласно таблице соединений РП5.02-00.000 ТБ. Места     пайки покрыть лаком АК-113 в 2 слоя, изолировать трубками поз. 108.

3.	Связать нитками капроновыми жгут и провода от двигателя поз. 11.

Закрепить узлы клеем БФ-4.

4.	Закрепить крышку нижнюю поз. 43 с ножками поз. 34 к основанию      поз.24 винтами с шайбами поз.62, 80.

5. Закрепить кнопки поз. 102 к крышке декоративными гайками.

6. Надеть на патрубки воздуходувки втулки поз. 32, хомуты поз. 21.

Установить плату распределительнуюпоз. 12 во втулки поз. 32.

Завернуть винты хомутов поз.21.

7. Закрепить на рамах блока рабочего панель поз. 25 винтами поз. 40.

- Смазать резиновые кольца поз. 85 смазкой ВНИИНП-282.

- Надеть на переходники платы распределительной кольца поз. 85 и

- крышки поз. 51, 51, 53, 54.

- Закрепить кронштейн поз.1 к плате распределительной винтами с шайбами поз. 66, 82.

- Паять выводы катушек платы распределительной на колодку поз. 100

по инстукции (приложение 3) согласно таблице проводов РП5.02-00.000

ТБ. Места пайки покрыть лаком АК-113 в 2 слоя, изолировать трубками

поз.108.

11. Установить шестерни поз. 38, 39.

- Закрепить панель поз.29 к рамам блока рабочего винтами поз. 40.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

13. Надеть ручки поз. 5. Завернуть стопорные винты поз. 40 с гайками     поз.48. Винты контрить по инструкции (приложение 2).

14. Проверить электромонтаж блока рабочего по таблице соединений

РП5.02-00.000 ТБ.

15. Проверить рабочий блок на герметичность. Рабочий блок должен быть герметичен при давлении воздуха (50+10) см. вод. ст. Проверку блока производить измерением падения давления  в технологической емкости, подключенной к патрубкам платы распределительной ( приложение 10 ТУ) .

Условия измерения :

объём технологической ёмкости - 3 л;

начальное давление                      - (50+10) см.вод.ст.;

время измерения                            - 60 сек.

За время измерения давление в ёмкости должно снизиться не более, чем на 2 см.вод.ст.

16. Произвести технологическую приработку рабочего блока.

16.1 Установить рабочий блок передней панелью вверх.

16.2. Подключить к блоку рабочему технологический увлажнитель, подсоединив его к патрубку "Свежая смесь". Остальные патрубки блока рабочего соединить по схеме (приложение 11 ТУ). Увлажнитель заправить дистиллированной водой в объёме 0,7 л.

16.3. Повернуть шток регулятора сдвига распределительной платы в среднее положение.

16.4. Повернуть ручку минутной вентиляции до упора по часовой стрелке.

16.5. Подключить технологический кабель рабочего блока и увлажнителя к электросети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. При этом электродвигатель рабочего блока должен работать, а вода в банке увлажнителя должна нагреваться. Контроль визуальный.

После закипания воды  в увлажнителе, дать поработать блоку рабочему в течение 1 часа, после чего отсоединить от сети увлажнитель, а затем отсоединить его от патрубков рабочего блока. Дать поработать рабочему блоку 20 минут, после чего снять резиновые заглушки с патрубков "Вдох",

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

"Выдох" и дать поработать рабочему блоку в течение 1 часа.

Отключить рабочий блок  от сети.

16.6. Устаовить рабочий блок патрубками вверх. Через технологический кабель подключить рабочий блок к сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Электродвигатель рабочего блока должен работать. Подсоединить к патрубку "Вдох" ротаметр с верхним пределом измерения 60 л/мин.

Вращая шток регулятора сдвига, установить расход воздуха 62 +2  л/мин. Повернуть ручку минутной вентиляции против часовой стрелки до упора. Расход воздуха при этом должен быть 8 л/мин. При расходе воздуха больше 9 л/мин и меньше 5 л/мин регулировку производить при помощи штока РП5.04-00.017.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7.5. СБОРКА БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ РП5.05-00.000

7.5.1. СБОРКА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ РП5.05-00.300

1. Установить плату поз.25 на панели поз.1. Завернуть четыре винта поз.25. Состыковать разъем Х3.

2. Установить на панель преобразователь давления В1, закрепить гайкой поз. 54 с шайбой к кронштейну.

3. Паять провода от В1 к колодке Х5 по таблице:

Х5-1  -  В1 красного цвета

Х5-2  -  В1 белого цвета

Х5-3  -  В1 черного (синего) цвета

Х5-4  -  В1 без маркировки (фиолетового цвета)

Промыть места пайки по инструкции (приложение 3). Места пайки покрыть лаком АК-113 в 2 слоя, изолировать трубками поз.65.

4. Привязать провода от В1 к корпусу нитью капроновой. Закрепить узел клеем БФ-4.

5. Надеть на преобразователь давления трубку поз.10, идущую от мановакуумметра поз.19. Закрепить гайкой. Контрить по инструкции (приложение 2).

6. Установить в панели светодиоды V1, V2, V3. Закрепить светодиоды планкой поз. 31, винтами поз.38 с шайбами и гайками поз.40, 42,44.

7. Паять провода к выводам светодиодов по  инструкции (приложение 3) по таблице соединений РП5.05-00.300 ТБ. Места паек покрыть лаком АК-113 в 2 слоя, изолировать трубками поз.65.

8. Закрепить гайками кнопки поз. 54,55 на панели поз.1. Гайки контрить по инструкции  (приложение 2).

9. Паять провода к ламелям кнопок поз.54,55 по таблице соединений РП5.05-00.300 ТБ. Места паек покрыть лаком АК-113, изолировать трубками поз.65.

10. Закрепить на панели поз.1 переключатель поз.56 гайкой с шайбой. Гайку контрить по инструкции (приложение 2).

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

11. Паять провода к ламелям переключателя поз.56 по таблице соединений РП5.05-00.300. Места паек покрыть лаком АК-113 в 2 слоя.

12. Закрепить мановакуумметр поз.19 на панели поз.1 винтами поз.15.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7.5.2. СБОРКА ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ РП5.05-00.200

1. Закрепить  к  кронштейну поз.12 переключатель поз.30 гайкой от переключателя.

2. Установить кронштейн с переключателем на панель поз.10 и закрепить винтами поз.20 с гайками и шайбами поз. 21, 22, 23.

3. Закрепить  плату  поз.2 на втулках поз.14 винтами поз.18 с шайбами поз. 22, 23.

4. Соединить фальшпанель поз.11 с платой поз.2. Установить уплотнительную втулку с шнуром ПДУ в фальшпанели поз.11 и плате поз.2

5. Закрепить резисторы поз.28,29 гайками на плате поз.2. Надеть ручки поз.4,5 на резисторы

6. Установить  ручку  поз.6  оси  переключателя  S1. Завернуть стопорный    винт.   Винт   контрить   по   инструкции (приложение 2).

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7.5.3. СБОРКА ПАНЕЛИ НИЖНЕЙ РП5.05-00.100

1. Закрепить выпрямительный мост V5  на плате поз. 19 винтом поз. 34.

2. Паять провода к выводам выпрямительного моста по инструкции    (приложение 3) согласно таблице соединений РП5.05-00.100 ТБ. Места пайки покрыть лаком АК-113 в 2 слоя, изолировать трубками   поз.76.

3. Установить оптотиристоры  V3, V4 поз. 60 на радиаторах поз.24, закрепить на плате поз.19 винтами поз.33  с гайками поз.38 и шайбами     поз. 40, 43.

4. Закрепить оптотиристор V 2  на плате поз. 19 винтами поз. 33 с гайками     поз. 38 и шайбами поз. 40, 43.

5. Паять провода к выводам оптотиристоров по инструкции       (приложение3) согласно таблице соединений РП5.05-00.100 ТБ.  Места пайки покрыть лаком АК-113 в 2 слоя, изолировать трубками поз.76.

6. Закрепить плату поз.19 к кожуху поз.11 винтами поз.35 с шайбами     поз.41, 44.

7. Закрепить панель поз. 20 на стойках поз. 17 гайками поз.38.

8. Закрепить жгут нитками поз.78 к стойке поз. 17.

9. Установить платы поз.1, 2. 3 в направляющих поз. 22, 23.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7.5.4. СБОРКА БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ РП5.05-00.000

1. Установить заднюю стенку поз.6 на раму. Завернуть четыре винта поз.13.

2.	Состыковать разъем Х1, затянуть двумя винтами. Установить переднюю

панель поз.2 на нижнюю панель поз.1. Завернуть четыре винта поз.13.

3. Состыковать разъемы Х2, Х4, затянуть четыре винта. Установить верхнюю панель поз.4 на нижнюю панель поз.1. Завернуть пять винтов поз.14.

4. Установить фальшпанель поз.5. Завернуть три гайки поз.9.

5. Установить ручку поз.3. Расстояние между торцем ручки и фальшпанелью должно быть (0,6 + 0,1)мм. Завернуть стопорный винт. Винт контрить по инструкции (приложение 2).

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7.6. СБОРКА АППАРАТА ИВЛ ФАЗА-5 РП5.01-00.000

1. Осмотрите сборочные единицы и детали по внешнему виду на отсутствие механических повреждений и других дефектов, ухудшающих внешний вид и качество сборки. Нарушенные покрытия должны быть покрашены лаком УР-231 или краской по цвету.

2. Установить блок электроники поз.2 на рамы юлока рабочего поз.1. Состыковать разъем Х5 блока электроники с разъемом Х2 блока рабочего.

3. Завернуть десять винтов поз.12, крепящих блок электроники к раме блока рабочего.

4. Закрепить накладки поз.5,6 винтами поз.12 к раме блока рабочего поз.1.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

8. БЛОК ЭЛЕКТРОНИКИ РП5.05-00.000

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ

1. Настоящее  руководство  предназначено для обеспечения ремонта блока электроники РП5.05-00.000,  отказавшего после истечения гарантийного  срока хранения и эксплуатации или выработки гарантийного ресурса изделия в соответствии с РП5.00-00.000 ТУ.

2. Блок  электроники РП5.05-00.000 предназначен для работы в составе изделия ФАЗА-5 и его модификаций (управление работой воздуходувки, клапанами, увлажнителем-парогенератором).

3. Блок электроники конструктивно состоит из семи панелей  и блоков, размещенных в общем корпусе:

- панель нижняя РП5.05-00.100

- блок управления РП5.05-00.120

- блок питания РП5.05-00.130

- блок усилителей РП5.05-00.150

- панель передняя РП5.05-00.200

- панель верхняя РП5.05-00.300

- блок индикации РП5.05-00.310.

Основой блока  электроники служит панель нижняя РП5.05-00.100, с которой с помощью разъемов стыкуются  все  остальные  панели  и блоки. На   этой   же   панели  находится  колодка  гнездовая  Х5 (РП14-16ЛО) ,  при помощи которой блок электроники  РП5.05-00.000 стыкуется с блоком рабочим РП5.02-00.000.

8.2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ

Питание: переменное напряжение 220 В

частота 50 Гц.

Масса блока - не более 10 кг.

Режим работы - длительный.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

8.3.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ РП5.05-00.000

8.3.1. ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ РП5.05-00.100

Основная панель,  используемая в качестве несущей кросс-платы, с которой  при  помощи  разъемов  (розеток)  РП15,ГРПМШ стыкуются остальные панели и блоки.

С помощью колодки гнездовой РП14-16ЛО,  расположенной в нижней части панели,  блок электроники РП5.05-00.000 стыкуется с  блоком рабочим РП5.02-00.000. На боковой стенке панели расположены сетевые (220В,  50  Гц)  предохранители  F3,F4  (1А),  предохранители электродвигателя F1,F2  (0,5 А),  предохранители нагревателя (увлажнителя) F5,F6 (5 А),  также ртутный счетчик моточасов B1.

На нижней панели РП5.05-00.100 расположены :

- силовой трансформатор Т1,  выдающий во вторичных цепях напря-

жения : 4,5 контакты    20В, 50Гц

6,15 контакты   7В , 50Гц

15,16 контакты  7В ,  50Гц,  используемые для работы блока питания;

- силовые оптотиристоры ТО125-12,5-7

V2 (включенный в диагональ диодного  моста  V5) – для включения двигателя;

V3, V4-для включения нагревателя;

- силовой транзистор на радиаторе V1(КТ818В) от блока питания;

- громкоговоритель Н1 (0,2ГД1)-для сигнализации аварийных режимов;

- конденсаторы С1,С2(КГО-24-16В*10000мкФ) - для резервного  питания аварийной сигнализации при отключении сети 220В, 50Гц.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

8.3.2.БЛОК ПИТАНИЯ РП5.05-00.130

Блок питания  предназначен  для преобразования напряжений 20В, 50Гц; 2*7В,50Гц, поступающие с силового трансформатора Т1 нижней панели РП5.05-00.100 в стабилизированные напряжения,  необходимые для работы логических и аналоговых схем блока электроники, а также силовых устройств- электрических клапанов и усилителей. Напряжение 2*7В,  50Гц со средней точкой выпрямляется двухполупериодным выпрямителем  на диодах V1,V2.  С1- сглаживающий фильтр. Параметрический стабилизатор на транзисторе V3 и  транзисторе  V1 (нижняя панель)  стабилизирует полученное напряжение в +5В (ИП1). Стабилитрон V7 (2С133В)  формирует  опорное  напряжение  на  базе транзистора V5.  Полевой транзистор V4 - включен по схеме генератора стабильного тока. Транзисторы V5, V6 образуют дифференциальный усилитель по схеме токового зеркала. Подстроечное сопротивление R3 - для регулировки +5В.  С3 ...  С5 - слаживающие  фильтры. Полученное напряжение  +5В поступает также на источник вторичного напряжения (самовозбуждающийся генератор на транзисторах V8,  V9, трансформаторе Т2),  преобразующее  данное  напряжение  в высокочастотное переменное   напряжение   2*15В.   Частота    генерации =25...30кГц. Форма  импульсов  - меандр.  Полученное напряжение выпрямляется диодами мостового выпрямителя V10...V13 в постоянное напряжение +15В (ИП2), -15В (ИП3). Конденсаторы С8...С11 - слаживающие. Резисторы R8,  R9 - балластные,  предотвращающие выход из строя транзисторов генератора при отключенной нагрузке.

Переменное напряжение 20В, 50Гц выпрямляется диодами мостового выпрямителя V14...V17, сглаживается конденсатором фильтра С6. Полученное напряжение +27В (ИП7) поступает также на:

- стабилизатор,  собранный на транзисторе V19. Стабилитрон V18

(КС510) - источник опорного напряжения.  Выходное напряжение ста-

билизатора +10В (ИП5). Конденсаторы С12, С13 - сглаживающие;

- стабилизатор, собранный на стабилитроне  V20  (КС515).  Конденсаторы С14  (10000мкФ)  - накопительный,  служит как резервный источник питания аварийной сигнализации при  отключении  от  сети 220В, 50Гц.  Диод  V21  предотвращает разряд конденсатора С14 при отключении питания.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Примечание: При включении изделия ФАЗА-5 в сеть 220 В, 50 Гц через сетевую вилку,  блок питания включается  сразу, независимо от положения переключателя S1 выбора  рода  работ, расположенного на передней панели. О включении блока питания свидетельствует свечение зеленого светодиода "Сеть"  на передней панели. Все электронные узлы  изделия находятся под напряжением до момента отключения его из сети. Запуск изделия (мотора воздуходувки, цифрового табло, электромагнитных  клапанов) осуществляет процессор блока управления по опросу состояния переключателя S1 рода работы передней панели.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ЕА при подаче напряжения высокого  уровня  активизирует  режим обращения к  внутренней  памяти.  Так  как внутренняя память процессора мала (128 байт),  вывод ЕА соединен с источником напряжения +5 В.  При этом происходит переход к работе с внешней памятью (D11-КС573РФ2). Выдача младших разрядов адреса А7-А0  во  внешнюю память и прием кода команд из внешней памяти осуществляется через порт Р0 (D0-D7).  При этом фиксация адреса в ЗУ осуществляется по сигналу ALE,  поступающий на регистр сдвига (D8-К555ИР22), управляющий адресами,  а прием команды в микро-ЭВМ - по сигналу  PSEN, поступающий на ПЗУ (D11-КС573РФ2).

Временные диаграммы работы микро-ЭВМ в режиме  с  внешней  памятью данных  при  чтении  информации (рис.1) и записи информации (рис.2).

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Сигналы управления работой аппарата ФАЗА-5  с  переменных  резисторов R72...R76  передней панели и датчика давления через блок усилителей поступают на восьмиканальный  мультиплексор  (коммутатор) А1 (590КН6).  Величина напряжения сигнала - от 0 В до +3 В (в зависимости от номинала подстроечного  резистора  и  делителей, подключенных к +5 В).  Процессор выбирает линию измерения в соответствии с  программой,  изменяя  комбинацию  адресов  на  входах С1,С2,С3. Выбранный сигнал с входа Q (8 вывод А1) через согласующий усилитель (коэффициент усиления К=1) поступает на  аналоговый вход электронного   вольтметра,  выполненного  на  микросхеме  А3 (К1113ПВ1А) - аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) на 10 двоичных разрядов).

После завершения преобразования аналогового сигнала в цифровой код выдается  сигнал  ТО (вывод 17 А3) окончания преобразования и готовности к выдаче цифрового кода.По сигналу ТО процессор выдает команду по  линиям  Р26,Р27,  преобразуемые  сдвоенным дешифратором-мультиплексором D6 (К555ИД4) в сигнал РАD  (выбора  м/с  А3), поступающий на  вход 11 (РС) через инвертор D2.1 и сигналы MB,LB, управляющие работой шинных драйверов  с тремя  состояниями  D4,D5 (К155ЛП10,К155ЛП11).

С выхода драйверов код преобразования  поступает  в  процессор через порт  РО (D0-D7).  Так как АЦП (К1113ПВ1А) 10 разрядный,  а порт процессора - 8 разрядный,  то код передается в  процессор  в два этапа  -  сначала  старшие  разряды D9-D2 через м/с D4 и D5.1 поступают в порт РО (D7-D0) м/с D7,  затем младшие разряды  D1,D0 через м/с D5.2 поступают в порт РО (D1,D0) м/с D7.  Для запоминания величины давления нажимается кнопка S2 на верхней панели. При этом ЗП1 отсоединяется от общего провода, ЗП2 соединяется с общим проводом. Низкий уровень на выходе D1.1 (3 вывод) сменяется высоким, D-триггер  на  м/с  К555ТМ2 перебрасывается,  выдавая сигнал ЗП3, считываемый процессором через порт В3 КР580ВВ55. Сброс триггера происходит по команде RES1 с порта СО.  Элементы D1.1 и D1.2 (К155ЛА3) представляют собой RS триггер  (или  схему  исключающую "дребезг" контактов кнопки S2.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Значение напряжений на выходах А1.1, А1.2:

| Р, см.вод.ст. | Uвых.А1.1/12, мВ | Uвых.А1.2/10, В |
| --- | --- | --- |
| + 20 | -30 | + 1,7 |
| - 20 | + 30 | - 0,7 |
| + 60 | - 120 | + 5 |

Усилители мощности  собраны по однотипной схеме.Транзисторы V6 (КТ3117А1), V7 (КТ816В) управляют  клапаном  "Вдох",  транзисторы V11, V12 - клапаном "Выдох".  С блока управления приходят положительные импульсы амплитудой 5 В,  усиливаются каскадами до напряжения работы клапанов - 27 В.

Диоды V8, V13 открываются при возникновении отрицательных выбросов в  момент  снятия сигнала с катушек (индуктивностей) клапанов, предотвращая выход из строя транзисторов V7,  V12 импульсами отрицательной полярности.

Усилитель на транзисторах V9,  V10 нагружен  через  ограничительный резистор по току R38 на вход оптотиристора V2,  управляющий работой двигателя.

Усилитель на  транзисторах  V14,  V15 нагружен через ограничительный  резистор  по току R 42  на  входы  оптотиристоров V3, V4

(включенных последовательно),  управляющих  работой  нагревателя.

Особенность усилителей, управляющих  работой двигателя и нагревателя в том, что сигнал управления с блока управления стробируется импульсом высокой частоты (1280 Гц).

На вход оптотиристора V2 поступают положительные импульсы длительностью 50 мсек,  частотой 1280 Гц,  амплитудой 1,5 В, на вход оптотиристоров V3,  V4  поступают положительные импульсы длительностью 50 мсек,  частотой 1280 Гц,  амплитудой 3 В. Стробирование необходимо, так как тиристор силовой части оптотиристора периодически отключается при переходе  синусоидального  напряжения  сети 220 В, 50 Гц через нуль. Стробирующие импульсы вновь включают тиристор. Частота стробирования выбрана 1280 Гц, не кратная частоте питающей сети 50 Гц и тактовой частоте центрального процессора 6 МГц, что уменьшает помехи по питающим цепям всех  блоков  электроники и радиопомехи, наводящиеся аппаратом ФАЗА-5 в сеть 220 В.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

8.3.5. ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ РП5.05-00.200

На передней  панели расположен блок компараторов,  следящий за заданной температурой увлажнителя, устройство звуковой сигнализации, ручки управления временными параметрами, переключатель режимов работы аппарата ФАЗА-5 с блоком логической обработки сигналов.

Блок компараторов  реализован  на  двух сдвоенных операционных усилителях А1,А2 (140УД20А). К колодке Х1/1, Х1/2 подключены терморезисторы,расположенные внутри увлажнителя. При температуре 250 С сопротивление терморезисторов - 10 кОм. При увеличении температуры, сопротивление  терморезистора  уменьшается  (при  +  350  С  - R=6,81кОм). Компараторы А1.1,  А1.2 следят за исправностью электрических цепей  подключения терморезисторов.  Делителями R19-R20, R21-R22 задается опорное напряжение +6В на неинвертирующий  вход (А1.1/2, А2.2/6) компараторов. На инвертирующий вход компараторов подается напряжение с делителей:

А1.1/1  -  R6 - Rt1      +2 В

А2.2/7  -  R8,R9 - Rt2   +1,5...3,5 В.

Так как Uнеинв.>Uинв., на выходе компараторов - сигнал положительной = Uпит.  (+14В). Резисторы R29, R31 - ограничивающие ток.

На вход  м/с  D1.1 (К561ЛА9) поступают сигналы +9В (уровень логической "1").

При обрыве  терморезисторов из плеч делителей исчезают Rt1,Rt2 (в зависимости от характера обрыва - тот или другой терморезистор или оба вместе),  на вход компараторов через резисторы R6,  R9-R8 поступает напряжение +9,1 В.  Теперь  Uнеинв.<Uинв.,  компараторы перебрасываются в другое крайнее значение (Uвых.= -14 В).  С учетом того,  что внутри м/с К561ЛА9 по входам стоят  защитные  диоды,напряжение через  ограничительные  резисторы R29,R31 падает до - 0,7 В (уровень логического "0" ).  Данное состояние  через  блок логической обработки запрещает работу нагревателя.

Компаратор А1.2 следит за превышением предельной заданной температуры (+400 С).  В исходном состоянии с делителя R6-Rt1на неинвертирующий вход А1.2/6 подается напряжение +2В. На инвертирующий вход А1.2/7  подается  напряжение Uинв.<Uнеинв. На выходе А1.2/10 напряжение +14 В.  Подстроечным сопротивлением R25 опорное напряжение подбирается таким образом, чтобы при достижении на Rt1 температуры +40 С,напряжение Uинв.  стало больше или  равно  Uнеинв.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

При этом  компаратор  перебрасывается  в другое крайнее положение

(Uвых А1.2/10 = -14В).  На блок логической обработки приходит команда отключения нагревателя. При этом включается V12 "Перегрев", подается звуковой сигнал.

Компаратор А2.1 следит за рабочей температурой увлажнителя, заданной ручкой "Температура увлажнителя" в пределах +320 С...+380 С.

В исходном  состоянии  с  делителя  R98,R9-Rt2 на инвертирующий вход А2.1/1 подается напряжение 1,5...3,5 В (подбирается при  регулировке верхнего значения температуры). На неинвертирующий вход А2.1/2 подается напряжение Uнеинв.<Uинв. На выходе А2.1/12 напряжение -14В,  или  -0,7В  на входе м/с D3.1/2 (К561ЛЕ10) – уровень логического "0" , разрешающий работу нагревателя увлажнителя. Ручкой управления (переменный резистор R13) задается выбранная рабочая температура.  Подстроечным сопротивлением R2  подбирается нижний предел выбранной температуры. Регулировка R2 и R9 происходит таким образом,  чтобы при крайнем левом положении  ручки  R13 ("Температура увлажнителя") компаратор срабатывал при +310  С Rt2, а при крайнем правом положении R13 - при +380  С.  При  достижении заданной температуры  компаратор срабатывает,  при этом на выходе А2.1/12 устанавливается напряжение +14  В  (+9  В  на  входе  м/с D3.1/2 - уровень логической "1", выключающий нагреватель увлажни-теля). Диоды V4-V5,  V6-V7  - защищают вход компараторов от импульсов помех, возникающих в кабеле увлажнителя от нагревателя,  запитанном от сети 220 В через оптотиристор.  На элементах D5.1,  D5.2 (561ЛА7)  собран  генератор  звуковой частоты. При положении переключателя выбора рода работы S1 "Аппарат выключен", на вход D5.1/1 поступает уровень логического нуля, запрещающий работу  генератора.  При  других режимах на этот вход подается уровень логической "1", разрешающий  работу  генератора. Частота генерации - 2000 Гц. Сигнал с выхода  D5.2/4 поступает на счетчик D7 (561ИЕ16) и на элемент D5.4.  Счетчик D7 делит частоту на  2 .  На выходе D7/14 частота сигнала составляет 2 Гц. На один вход D5.4/13 поступает частота 2000 Гц,  на  другой  вход D5.4/12 -  2 Гц.  На выходе D5.4/11 получается прерывистый сигнал звуковой частоты, который через согласующий элемент D5.3 поступает на усилитель мощности на транзисторах V10, V14. Нагрузкой усилителя через согласующий трансформатор Т1 (расположенный в  блоке питания) служит  громкоговоритель Н1 (0,2 ГД1).  Сигнал поступает также на усилитель мощности V13,V15,V16. Нагрузкой усилителя служит звонок пьезокерамический Н1 (ЗП-5).    Микросхемы звукового генератора  D5, счетчика  D7,  усилителя V13,V15,V16 запитаны через диод V17 от напряжения +15 В(ИП6).    При пропадании напряжения сети 220  В  исчезают  все  питающие напряжения.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Указанные выше каскады запитываются через диод V17 от напряжения, накопленного конденсатором С14 (10000 мкФ),  расположенного в блоке питания.  При снижении напряжения до 10 В, открывается диод V18,  подключающий конденсаторы С1,С2 (по 10000 мкФ), расположенные на нижней панели.  Накопленной энергии хватает  на 3 мин. работы аварийной сигнализации.

При нажатии  кнопки S1  ("Звук тише", 3 мин.) на вход триггера D2.1/3  (561ТМ2)  подается  сигнал  логической  "1".  На  выходе D2.1/1 появляется уровень логической единицы. Элемент D4.2 инвертирует сигнал и закрывает транзистор V19. При этом в цепь нагрузки усилителя V14 последовательно с входной обмоткой трансформатора Т1 подключается сопротивление R64 (560 Ом), что ослабляет звук громкоговорителя Н1.

Уровень логической "1" с триггера D2.1 поступает также на  инвертор D4.1.  На входе R счетчика D6 (561ИЕ16) появляется уровень логического "0",  разрешая его работу.  На счетный вход  С  D6/10 поступают импульсы с блока усилителей частотой 5 Гц,  делятся в 2 раз. Через 3 мин.  на выходе D6/15 появляется уровень  логической "1", который через элементы D4.5, D9.4 подается на вход R триггера D2.1, перебрасывая его в другое состояние.

Счет счетчика D6 прекращается, транзистор V19 открывается, отключая R64 от нагрузки усилителя. Звук с динамика Н1 снова становится громким.

Блок  логической  обработки  сигналов реализован на м/с D1,D3, D4,D8,D9,D10,D11. В зависимости от положения переключателя S1 выбора рода работы аппарата ФАЗА-5, состояния выходов компараторов, на входы м/с поступают уровни логической "1" или логического "0". При заданной комбинации включается тот или иной агрегат аппарата. Работа м/с  происходит  в  соответствии с таблицами истинности на данный тип логики.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ИЛИ - НЕ

Х1       Х2        Х3        У

0         0        0        1

0         0        1        0

0         1        0        0

0         1        1        0

1         0        0        0

1         0        1        0

1         1        1        0

1

Х1	         1

Х3                                                      У

Х2

И -  НЕ

Х1       Х2        Х3        У

0         0         0         1

0         0         1         1

0         1         0         1

1         0         0         1

1         0         1         1

1         1         0         1

1         1         1         0

&

Х1

Х2                                                      У

Х3

Светодиоды V23,V27,V30,V24,V28     включаются     транзисторами

V25,V26. Светодиоды  расположены  около ручек управления R72-R76.

Их свечение указывает на то, что при выбранном переключателем S1

режиме работы  аппарата  регулировка данной ручкой управления не-

возможна.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

8.3.6. ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ РП5.05-00.300.

На верхней панели расположен полупроводниковый датчик давления ПДП-1000М, переключатель S3,  с помощью которого выбираемые параметры высвечиваются на табло индикации,  кнопка S2, нажатие которой обеспечивает запоминание выбранного давления.

Светодиод V1 указывает превышение давления (более 60 см.вод.ст.)

Светодиоды V2,V3  индицируют  отклонение  запомненного давления в

большую или меньшую сторону.

Кнопка S1 включает режим "Звук тише" на 3 мин.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

8.3.7. БЛОК ИНДИКАЦИИ РП5.05-00.310

Блок предназначен для индикации временных и объемных  параметров аппарата  ФАЗА-5,  измеренных и рассчитанных центральным процессором блока управления (пульс, объем вдоха и т.д.). Блок построен по  схеме  динамической индикации,  что значительно упрощает конструкцию.

Процессор управляет  работой  блока через порт А параллельного интерфейса (КР580ВВ55).

По линиям   "Код"   поступают   сигналы   на   вход   м/с   D1 (К155ИД3), представляющую собой дешифратор-демультиплексор 4 линии на 16  линий  (преобразование двоично-десятичного кода в десятичный). В данной схеме используется 9 выходных линий - по числу индикаторов Н. Таким образом выбирается индикатор, на котором зажигается символ выбранной цифры.  Перебор  производится  с  большой частотой, поэтому на табло светятся все индикаторы.

Транзисторы V1...V9 представляют собой усилители тока. Включение выбранного  индикатора  Н  производится  подачей уровня логического "0" на соответствующий транзистор с м/с D2.

Таблицы выполняемых функций показаны на рис. 1,2.

М/с КР514ИД2

| Вход | Выход | Цифра |
| --- | --- | --- |
| 2 2 2 2 | А В С D E F G |  |
| - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 - 0 1 1 0 1 0 0 - 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Рис. 1.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

М/с К155ИД3

| Вход | Выход |
| --- | --- |
| 2 2 2 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 |

Рис.2.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМАЗКИ В ИЗДЕЛИИ

1. Настоящая инструкция предназначена для руководства при применении смазки во время сборки узлов изделия.

2. Применение смазки должно производиться в строгом соответствии с требованиями  чертежа на сборку узла. Применение смазки в местах, не оговоренных в чертежах на сборку, категорически запрещено.

3. Смазка производится для предохранения от спекания резьбовых соединений, для смазывания узлов трения, а также для смазывания  резиновых деталей.

4. Каждая  вновь  поступающая партия смазки должна иметь паспорт с указанием  наименования смазки, завода-изготовителя, даты изготовления, номера партии и т.д.

5. Суммарный срок хранения смазок на складе и в составе изделия не должен превышать общий  гарантийный срок  службы смазки, указанный в гарантийной документации или ТУ на смазку.

6. Смазку хранить в банках  из нержавеющей стали с завинчивающимися крышками или в алюминиевых тюбиках.

7. После  того как закончится смазка в банке или при получении новой партии смазки,  банку  необходимо  промыть и обезжирить нефрасом С3-80/120 и высушить на воздухе.

8. Попадание  в смазку пыли, влаги, металлической стружки и других примесей не допускается.

9. Перед смазыванием поверхность деталей должна быть обезжирена.

10. Смазывание резьбы производить тампоном или замшей, тонким слоем вдоль витков. Резьбу штуцеров смазывать тампоном  при навинченной на 1,5 - 2 витка гайке. При этом  не допускается  образование  сгустков смазки на резьбе.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

11. Трущиеся поверхности деталей,металлические уплотнительные кольца, смазывать тонким слоем с помощью  замши или тампоном пропитанных смазкой, или шприцеванием жидкой  смазки в  собранные  узлы согласно техническим требованиям чертежа.

12. Резиновые и пластмассовые детали после обезжиривания смазать:

- уплотнительные кольца и прокладки смазать тонким слоем с помощью замши или тампоном;

- поверхности манжет, уплотняющие валы, пружины, устанавливаемые в манжеты, смазать тампоном или замшей;

- пружинную  полость после  установки  пружины заполнить смазкой;

- рабочие поверхности  манжет, устанавливаемые на заглушки сопел, смазать тампоном тонким слоем;

- смазывание резиновых деталей жидкими смазками  производить салфеткой из капроновой ткани,  пропитанной  жидкой смазкой и слегка отжатой;

- смазку в подшипник набивать в полость между шариками, сепаратором и кольцами с двух сторон с помощью шпателя. При  этом  внутреннее кольцо провернуть 5-7 раз. Затем добавить смазку так, чтобы сепаратор и зазоры между кольцами и сепаратором были покрыты смазкой. После установки подшипника в узел,  заполнить полость между шарикоподшипником и корпусом смазкой на 1/2 объёма свободного пространства. После окончательной  сборки  узла удалить  выступившую на валу смазку с помощью сухой, чистой капроновой ткани.  Запрещается удалять излишки смазки с помощью каких-либо растворителей;

- смазывание резиновых и неметаллических деталей одним и тем  же куском замши или тампоном не допускается.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОВКЕ И ПЛОМБИРОВКЕ

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦАХ АППАРАТА ИВЛ ФАЗА-5

Настоящая инструкция определяет состав контровочной смеси красного цвета на основе грунтовки АК-070,  технологический процесс приготовления и применения её в резьбовых соединениях сборочных единиц.

1. Приспособления и инструмент.

1.1.Вискозиметр ВЗ-4

1.2. Секундомер СОПпр-2а-3

1.3. Плитка электрическая нагревательная бытовая

1.4. Чашки фарфоровые или стеклянные

1.5. Палочка стеклянная

2. Материалы

2.1. Грунтовка АК-070 ОСТ 6-10-401-76

2.2. Родомин С ТУ 6-14-1088-74

2.3. Хладон 113 ГОСТ 23844-79

2.4. Ксилол ГОСТ 9410-78

2.5. Бязь ГОСТ 11680-75

2.6. Нефрас ГОСТ 443-76

3. Состав и приготовление контровочной смеси

3.1. Состав смеси:

грунтовка АК-070, лимонно-желтый .........500 мл

родомин С .............................…………...........0,3 г

3.2. Приготовление смеси

3.2.1. Весовую часть родомина С смешайте с небольшим  количеством грунтовки АК-070, имеющей вязкость от 14 до 15 секунд по вискозиметру ВЗ-4 при температуре 200 С.

3.2.2. В полученную смесь красного цвета добавьте остальное количество грунтовки АК-070 и всё тщательно перемешайте.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

3.2.3. Доведите  смесь  до  рабочей  вязкости (100-120) секунд по вискозиметру ВЗ-4 при температуре 200  С  путем  выпаривания. С целью ускорения  процесса выпаривания смеси произведите при нагреве на водяной бане и при периодическом помешивании смеси.

4. Подготовка поверхностей крепежных  деталей  и  резьбового  отверстия к контровке и пломбировке.

4.1. Поверхности  деталей,  подлежащих  контровке  и  пломбировке должны быть тщательно обезжирены до сборки путем промывки в  нефрасе или хладоне-113.

4.2. Резьбовые отверстия узлов,не позволяющих возможность промывки  путём погружения в ванну, должны быть тщательно обезжирены путём индивидуального обезжиривания кистью или тампоном из бязи, смоченной нефрасом или хладоном-113.

4.3. Просушите обезжиренные поверхности деталей и сборочных  единиц при комнатной температуре в течение (20-30) минут.

5. Контровка и пломбировка.

5.1. Нанесите  контровочный  материал  на  всю длину длину резьбы винта.

5.2. Вверните винт (болт, гайку) и затяните. При этом выжатый избыток контровочного состава в небольшом количестве  должен  располагаться  вокруг головки винта (болта) и по периметру гайки.Образовавшиеся излишние наплывы контровочного состава снимите чистой  салфеткой из бязи, смоченной ксилолом.

5.3. Запломбируйте резьбовое соединение путём  нанесения  контровочного  состава в соответствии с требованиями технологического процесса сборки.    С целью  предотвращения возможного попадания контровочной смеси в подшипник, контровку и пломбировку резьбовых соединений, вблизи подшипника, произведите с особой осторожностью.

5.4. Просушите контровочную смесь в составе сборочной единицы при комнатной температуре в течение 2 часов.

6. Хранение контровочной смеси.

6.1. Контровочный  состав,  приготовленный  на  основе  грунтовки АК-070,  храните в стеклянной таре с притертой пробкой. Время хранения контровочного состава на рабочем месте не более 3 суток.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7. Дополнительные требования.

7.1. Перед температурными испытаниями  сборочная  единица  должна быть дополнительно просушена при температуре (318-328)0 К, (45-55)0 С в течение 1 часа.

7.2. Перед  механическими испытаниями (вибропрочность, виброустойчивость и др.) сборочная единица должна быть дополнительно просушена  при  температуре (318-328)0 К, (45-55)0 С в течение 3 часов или должна быть выдержана при комнатной температуре не менее 24 часов.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Приложение 3

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПАЙКЕ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫМИ ПРИПОЯМИ

Настоящая инструкция  дает описание основных принципов технологического процесса пайки монтажных соединений оловянно-свинцовыми припоями, определяет состав и технологию приготовления флюсов.

1. Приборы, приспособления, инструмент/

1.1. Регулятор напряжения РТП-2М  или  реостат  переменного  тока напряжением 36 В, частота 50 Гц.

1.2. Электрический паяльник молоткового типа:

- напряжение питания 36 В;

- мощность (40-50) Вт;

- угол заострения стержня (45-60) ;

- температура нагрева паяльника в соответствии с данными таб-        лицы 3.1.

1.3. Термопара любого типа класса точности не ниже 1,5.

1.4. Электрический нож, для снятия изоляции с монтажного провода:

- напряжением питания 4 В, частота 50 Гц;

- мощность (50-60) Вт;

- нить обжига из проволоки "нихром" диаметром (0,5-0,6) мм.

1.5. Кисть волосяная для нанесения флюса на места пайки.

1.6. Подставка для флакона с флюсом.

1.7. Пинцет прямой =110 мм.

1.8. Бокорезы =100 мм.

1.9. Ножницы прямые =100 мм.

1.10. Кисть щетинная для промывки мест пайки от остатков флюса.

2. Материалы

2.1. Припой оловянно-свинцовый:

ПОССу-61-0,5     ГОСТ 21931-76;

ПОС-61           ГОСТ 21931-76;

ПОСК-50-18       ГОСТ 21931-76;

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

2.2. Канифоль ГОСТ 19113-73.

2.3. Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78.

2.4. Нефрас С-2 или С-3 ГОСТ 433-76.

2.5. Хладон 113 ГОСТ 23844-79.

2.6. Анилин солянокислый ГОСТ 5243-77.

2.7. Триэтиламин ГОСТ 9966-73.

2.8. Бязь отбеленная ГОСТ 11680-65.

3. Общие указания

3.1. Рабочим  местом  паяльщика  (монтажника)  служит  стол   или верстак, оборудованный местным освещением и источником питания переменного тока напряжением 4 В ( для электроножа) и 36 В (для электропаяльника), частотой 50 Гц.

3.2. С правой стороны исполнителя должна находиться  подставка  с паяльником и ванночка с припоем.

3.3. Рабочая часть стержня паяльника должна иметь чистую,  ровную и тщательно облуженную поверхность.

3.4. Флюсы должны храниться на рабочих местах во флаконах с плотно закрывающимися пробками. Срок  хранения флюса на рабочем месте не более 5 суток.

3.5. Флаконы с флюсом должны быть размещены в подставке. Подставка в свою очередь  должна  быть удалена от электропаяльника на безопасное расстояние.

4. Припои. Состав, физические  свойства  и применяемость припоев приведены в таблице 3.1.

5. Флюс. Состав и приготовление флюса КЭ.

5.1. В состав флюса КЭ входят: канифоль (30-40) г, спирт этиловый (70-60) г.

5.2. Растворите канифоль в спирте, затем тщательно перемешайте.

6. Состав и приготовление флюса ЛТИ.

6.1. В состав флюса ЛТИ входят:

канифоль                         -20 г,

спирт этиловый             -70 г,

анилин солянокислый  - 8 г,

триэтиламин          - от 1 до 2 г.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

6.2. Растворите канифоль в спирте. В подготовленную смесь добавьте анилин,  а затем триэтиламин.  Полученную смесь тщательно перемешайте.

- Подготовка электропаяльника к работе.

7.1. С целью обеспечения рабочей температуры паяльника, последний должен быть подключен к источнику переменного тока напряжением 36 В, частота 50 Гц, через регулятор  напряжения или  реостат  переменного тока любого типа, позволяющий регулировать напряжение питания паяльника.

7.2. Температура нагрева паяльника должна соответствовать данным, приведенным в таблице 3.1.

7.3. Температуру нагрева паяльника измерять термопарой любого типа класса точности не ниже 1,5.

8. Подготовка мест пайки.

8.1. Для  обеспечения  механически прочного соединения и электрически надежного контакта между  спаянными  элементами,  места  пайки должны быть хорошо зачищены и тщательно обезжирены.

8.2. Механическую зачистку деталей произведите наждачной бумагой.

8.3. Обезжиривание поверхностей деталей, подлежащих пайке, произведите путем тщательной протирки салфеткой из бязи,  смоченной  нефрасом или хладоном 113.

8.4. Провода должны быть освобождены от изоляции в местах их пайки с помощью электроножа.

9. Лужение.

9.1. Места непосредственной пайки деталей,  не имеющих гальванического покрытия серебром или золотом,  должны  быть  предварительно облужены.

9.2. Токопроводящие жилы провода, свободные от изоляции, а также детали из меди или ее сплавов (контактные штыри или ламели), не имеющие покрытия,  а также имеющие гальваническое покрытие оловом, подлежат  лужению в местах их спая с помощью паяльника или путем окунания в ванну (тигель) с расплавленным припоем.

9.3. Перед  облуживанием  на соответствующие поверхности деталей при  помощи волосяной кисти  нанесите флюс и произведите облуживание места спая.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

9.4. Облуженную поверхность  необходимо  охладить  до  комнатной температуры, после чего удалить с нее остатки флюса путем тщательной промывки смесью спирта с бензином в соотношении (1:1).

9.5. Слой припоя на поверхности детали после лужения должен быть сплошным, тонким и ровным, без наплывов и шероховатостей.

10. Пайка.

10.1. Регулятором напряжения или реостатом переменного тока установите величину напряжения питания паяльника, обеспечивающую  температуру нагрева паяльника в соответствии с маркой припоя, применяемого в работе.

10.2. Нанесите флюс на поверхность спаиваемых деталей. Количество флюса должно быть минимальным во избежании растекания его на  соседние поверхности,  не подлежащие пайке, но достаточным для качественной пайки.

10.3. Через (1-1,5) минуты после нанесения флюса подготовленным к работе паяльником нанесите припой тонким, ровным слоем на место спая деталей и произведите пайку.

10.4. В процессе пайки удерживайте спаиваемые  детали  неподвижно друг относительно друга до полного затвердевания припоя.

10.5. Охладите спаянный узел до комнатной температуры  и  удалите остатки  флюса  путем  протирки салфеткой из бязи,  смоченной смесью спирта с нефрасом в соотношении (1:1).

10.6. Нарушение технологического процесса пайки, лужения и подготовки паяльника к работе приводит к дефекту - ЛОЖНАЯ  ПАЙКА.  Ложные пайки образуются также при недостаточном прогреве мест спая.

11. Контроль.

Проверяйте пайку путем внешнего осмотра с помощью лупы  7-и-кратного увеличения.  Пайка должна быть чистой, блестящей, цветом характерным для применяемого припоя.  Пайка должна быть ровной,  без трещин, вздутий и раковин.

12. Техника безопасности.

Работы, связанные с пайкой оловянно-свинцовыми припоями выполняйте в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Не держите паяльник вблизи легко воспламеняющихся жидкостей (нефрас, спирт и др. ).

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Таблица 3.1.

|  |  | Основные физические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка припоя | ГОСТ | Удельный вес, г/см2 | Темпера-тура плавления, 0С | Темпера-тура паяльника, 0С | Назначение |
| ПОССу-61-0,5 или ПОС-61 | 21931-76 | 8,4 | 190 | 240 | Пайка меди и ее сплавов, лужение деталей. Пайка луженных деталей и проводов. |
| ПОСК-50-18 | 21931-76 | 9,0 | 142 | 190 | Пайка и лужение ответственных мест, недопускающих высокого нагрева |

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Приложение 4

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ

РАБОЧИХ БЛОКОВ РП5.02-00.000

Проверку рабочего  блока проводить с подключенным технологическим блоком электроники РП5.05-00.000*.

1. Провести пропарку блока.

Подключить технологический кабель блока рабочего и кабель технологического увлажнителя к электросети 220 В, 50 Гц. При этом электродвигатель  рабочего блока должен работать, а вода в банке технологического увлажнителя должна нагреваться.

Контроль визуальный. После закипания воды в увлажнителе дать поработать блоку рабочему в течение 1 часа, после чего отключить от сети увлажнитель, а затем отсоединить его от патрубка "Свежая смесь". Появление влаги на наружных поверхностях узлов и деталей не допускается.

2. Блок рабочий должен быть герметичен при давлении воздуха (50 + 10) см.вод.ст. Проверку производить измерением падения давления в технологической емкости, подключенной к патрубкам платы распределительной по схеме (приложение 10 ТУ).

Условия измерения:

объем технологической емкости - 3 л.;

начальное давление - 50 + 10 см.вод.ст.;

время измерения - 60 с.

За время измерения допускается снижение давления в емкости не более, чем на 2 см.вод.ст.

3. Настройка показаний индикатора.

3.1. Включить режим " Спонтанное дыхание" . Повернуть ручку на верхней панели в положение "Поток газа при СДППД, ППВ и ручном режиме".  Повернуть ручку "Минутная вентиляция" против часовой стрелки до упора.  При этом на индикаторе должна быть цифра "8". Повернуть ручку "Минутная вентиляция" по часовой стрелке до упора, при этом на индикаторе должно быть число " 63 ".

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

3.2. Настройку показаний индикатора производить с помощью шестерни РП5.02-00.020 и сопротивлений R1 и R3,  установленных  в  рабочем блоке.

4. Нестабильность давления воздушного потока в линии  "Вдох"  не более  +5,0 см. вод. ст.

4.1. Соединить  патрубок "Вдох" рабочего блока с патрубком "Подключение манометра" электронного блока и с ротаметром с пределом измерения 60 л/мин (см. рисунок 1).   Включить режим "Спонтанное дыхание".  Вращением ручки "Минутная вентиляция" установить по ротаметру значение потока 50 л/ мин.

4.2. По показаниям мановакуумметра определить нестабильность давления воздушного потока.

4.3. В случае несоответствия нестабильности давления  воздушного потока   предъявленным   требованиям   произвести   замену  клапанов РП4.08-01.007 в воздуходувке РП5.08-00.000 СБ.

5. Погрешность величины потока газа  при  спонтанном  дыхании  не должна превышать  + 15% на пределах 20 л/мин, 40 л/мин, 50 л/мин.

5.1. Соединить  патрубок " Вдох " с ротаметром с пределом измерения 60 л/мин (см. рисунок 2). Включить режим "Спонтанное дыхание". Ручку "Противодавление выдоху " повернуть против  часовой  стрелки до упора.

5.2. С помощью ручки " Минутная вентиляция " выставить по индикатору поочередно 20 л/мин, 40 л/мин, 50 л/мин. Контролировать величину расхода по ротаметру. Показания ротаметра не должны отличаться от установленных значений более чем на  + 15 %.

5.3. В случае  несоответствия  расхода  произвести  регулировку расхода  с помощью штока РП5.04.-00-028 регулятора сдвига.  В случае невозможности  регулировки  с  помощью   штока,   заменить   пружину РП5.04-00.004.

6. Положительное  давление  в  конце акта выдоха должно регулироваться в пределах от 1,5  + 1,5 до 20  + 5 см. вод. ст.

6.1. Подключить к рабочему блоку  тройник  пациента  с  резиновым мешком.  К  патрубку "Выдох" подключить с помощью резиновой трубки патрубок "Подключение манометра" электронного блока ( см. рисунок 3).

Включить режим "Автоматическое управление".

Установить:

Минутную вентиляцию  - 15 л/мин.

Частоту дыхания      - 15 1/мин .

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Продолжительность  вдоха - 40 %.

Ручку "Противодавление выдоху" повернуть против часовой стрелки до упора.

6.2. Поворотом ручки "Противодавление выдоху" по часовой стрелке проверить возможность плавной регулировки положительного давления в конце выдоха.

6.3. В случае несоответствия  параметров  необходимо  произвести регулировку  с помощью штока поз.30 и гайки поз.58.  В случае невозможности регулировки необходимо заменить  мембрану  РП4.04-01.016 или пружину РП5.04-00.032.

6.4.В случае не соответствия параметров необходимо произвести регулировку с помощью шайб РП5.02-00.048 (поз.55) или пружины РП5.02-00.047 (поз.47).

7. Потеря давления газового потока при пассивном выдохе не должна превышать 20 мм вод. ст. при постоянном потоке газа 25 л/мин.

7.1. Подвести воздух через ротаметр на 60 л/мин к патрубку "Выдох",  при этом аппарат должен быть отключен от сети.  К патрубку "Выдох" подключить водяной манометр по ГОСТ 9933 с погрешностью  измерения  +  2 мм вод.ст. (см. рисунок 4 ). Ручку "Противодавление выдоху" повернуть против часовой стрелки до упора.

7.2. Отрегулировать по ротаметру поток воздуха через рабочий блок до величины 25 л/мин. Потерю давления измерять по манометру.

7.3. В случае несоответствия потери давления необходимо заменить в клапане выдоха мембрану РП4.04-01.016 или же произвести  повторную регулировку согласно п. 5.3.

8. Схемы подключения оборудования приведены на рисунках 1,2,3,4.

* Технологический электронный блок проверяется в составе аппарата

ФАЗА-5. Аппарат должен соответствовать требованиям ТУ92-02.01.006.

Дополнительно технологический  электронный блок проверяется согласно п. 2 настоящих  "Требований к блоку рабочему РП5.02-00.000"  с 5-ю разными рабочими блоками, при этом погрешность потока газа при спонтанном дыхании не должна превышать  +  5%  на  пределах  20  л/мин,  40  л/мин, 50 л/мин.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Приложение 5

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

10  АППАРАТОВ ИВЛ ФАЗА-5

Таблица 5.1.

| № п/п | Обозначение | Наименование | К-во в комплекте, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.         КС573РФ2          Микросхема                      1              Допускается

с программой                                                                       КР573РТ2

2.         КР580ВВ55А       Микросхема                     1

3.         К1113ПВ1А         Микросхема                     1               Допускается

К1113ПВ1Б

4.          140УД20А           Микросхема                      2

5.           КТ626А              Транзистор                        2                Допускается

КТ626Д

6.             КД510А                 Диод                              2

7.          АЛ307КМ            Светодиод                        5

8.          АЛ307НМ            Светодиод                       5

9.        СП5-2В-1Вт-

10кОм+5%             Резистор                          1

10.       СТ4-16-10кОм

+10%-В           Терморезистор                   2

11.          К50-24-16-

10000мкФ            Конденсатор                   1

12.          ПДП-1000М  Преобразователь

давления полу-

проводниковый                 1

13.         ПГ39Ш-24В       Переключатель                 1

14.        1000900                 Подшипник                       4

15.        1000905                 Подшипник                       6

16.        80029С2                Подшипник                       2               Допускается

60029К

17.        ДАТ75-16-1,5        Электродвига-

-220/380УЗ                      тель                           1

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Продолжение табл.5.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18.                                   Кольцо А-10

ГОСТ 13942-86                  8

19.                                   Кольцо А-25

ГОСТ 13942-86                  6

20.                                   Кольцо

026-030-25-2-0

ГОСТ 9833-73                    4

21.   дА2.833.403           Ротаметр О -10                   1

22.   дА2.833.405        Ротаметр N О –10                 1

23.   РП3.03-00.13           Пассик                               15

24.   РП3.04-00.030         Катушка                              1

25.   РП3.08-00.005         Меха                                   18

26.   РП3.08-00.017         Пружина                            12

27.   РП1.04.040              Мембрана                            5

28.   РП4.04-01.16           Мембрана                            3

29.   РП4.04-01.16-02             -/-                                    3

30.   РП4.04-01.034         Якорь                                   2

31.   РП5.04-00.034         Якорь                                   1

32.   РП4.08-01.001         Вкладыш                             3

33.   РП4.08-01.002         Вкладыш                             3

34.   РП4.08-01.007         Клапан                                24

35.   РП5.02-00.015         Шестерня                            1

36.   РП5.02-00.016         Шестерня                            1

37.   РП5.02-00.017         Винт                                    10

38.   РП5.03-00.001         Рама                                     1

39.   РП5.03-00.002         Вал                                       3

комплектно

40.   РП5.03-00.004         Шкив                                   3

41.   РП5.03-00.008         Эксцентрик                        12

42.   РП5.03-00.009         Штифт                                  9

43.   РП5.04-00.004         Пружина                              2

44.   РП5.04-00.021         Трубка                                 2

45.   РП4.10-01.003          Кольцо                                2

46.   РП4.10-01.018         Прокладка                           2

47.   РП5.16-00.022         Держатель                           2

48.   РП5.16-00.049         Ловитель                             4

49.   mА6.462.000            Хомут                                  2

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Продолжение табл.5.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

50.   mА8.252.000-01       Подпятник                         4

51.   РП5.14-00.000          Отстойник                         2

52.   РП5.02-00.022          Рычаг                                  1

53.   РП5.02-00.023          Стойка                                1                   Доработка

54.   РП5.02-00.047          Пружина                            1                  узла ПДКВ

55.   РП5.02-00.048          Шайба                                3                 в случае его

56.   РП5.04-00.034          Якорь                                  1                 неустойчивой

57.   М4-6g*30.66.026       Болт                                                               работы

ГОСТ 7805-70                   1

58.   М3-6Н.5.016              Гайка

ГОСТ 5927-70                    1

59.   4.04.016                      Шайба

ГОСТ 11371-78                   2

60.   В.М4-6g*10.66.016   Винт

ГОСТ 17475-80                  2

61.                                     Проволока 0,5-ТС

12Х18Н9Т

ГОСТ 18143-72              3,5 м.

62.   63639/1333                 Кабель

63.   63639/1333-01            Кабель                              1

64.   63639/1333-02            Кабель                              1

65.                                     Кольцо                                 2

005-007-14-2

ИРП 1130

ГОСТ 18829-73

66.   РП1.04.046                 Кольцо

67.   ТО125-12,5-7-        Оптотиристор                   3

1У2

68.    КЦ 402 А                    Мост                               1

выпрямительный

Гарантийный срок беспроверочного складского  хранения комплекта 6 месяцев.

Комплект запчастей соответствует действующей тех документации и принят ОТК.

ФАЗА-5

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ

| 1. | РП5.00-00.000 ТО1 | Электрические схемы, перечни элементов, рисунки |
| --- | --- | --- |
| 2. | РП5.01-00.000 СБ | Аппарат ИВЛ. Сборочный чертеж |
| 3. | РП5.02-00.000 СБ | Блок рабочий. Сборочный чертеж |
| 4. | РП5.03-00.000 СБ | Блок энергетический. Сборочный чертеж |
| 5. | РП5.04-00.000 СБ | Плата распределительная. Сборочный чертеж |
| 6. | РП5.08-00.000 СБ | Воздуходувка. Сборочный чертеж |
| 7. | РП5.05-00.000 СБ | Блок электроники. Сборочный чертеж |
| 8. | РП5.05-00.100 СБ | Панель нижняя. Сборочный чертеж |
| 9. | РП5.05-00.300 СБ | Панель верхняя. Сборочный чертеж |

Приложение 7. Приложения к РП5.00-00.000 ТУ