4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОЛОРИМЫРА 4.1.  Принцип действия

Принцип действия колориметра основан па поочередном измерении светового потока F0, прошедшего через растворитель или контрольный раствор, по отношению к которому производится измерение, и потока F, прошедшего через исследуемую среду.

Световые потоки F0, F фотоприемниками преобразуются в электрические сигналы U0 и U, которые обрабатываются микро-ЭВМ колориметра и представляются на цифровом табло в виде коэффициента пропускания, оптической плотности, концентрации, активности.

С помощью микро-ЭВМ рассчитывается коэффициент пропускания т исследуемого раствора по формуле.

'U —Ui

где ut — величина сигнала при перекрытом свстоиом потоке.

Оптическая плотность Д исследуемого раствора рассчитывается по формуле

Д = -1|

Измерение концентрации исследуемого раствора па колориметре возможно при соблюдении основного закона свсто-поглощения, т. е. при линейной зависимости оптической плотности Д исследуемого раствора от концентрации С.

Концентрация исследуемого раствора рассчитывается но формулам:

Д = с + Ь С,	(3)              С = ^р- .          (4)

где с,  Ь — коэффициенты, определяемые по градуировочной   характеристике. Активность А рассчитывается  по  формуле

Д2 — Д|

А - ——4>——— .	(5)

где Д[  п Д2 — оптическая  плотность исследуемого  раствора в начале и в конце измерения; t — время  измерения  в  минутах.