Градуировочная характеристика составляется потребителем по набору растворов с известной концентрацией,

4.2. Схема оптическая принципиальная

Нить лампы 1 (рис. 1) конденсором 2 изображается в плоскости диафрагмы 3 (0 2 мм). Это изображение объективом 4, 5 переносится в плоскость, отстоящую от объектива на расстоянии ~ 300 мм, с увеличением 10х . Кювета 10 с исследуемым раствором вводится в световой пучок между защитными стеклами 9, И. Для выделения узких участков спектра из сплошного спектра излучения лампы в колориметре предусмотрены цветные светофильтры 8.

Теплозащитные светофильтры 6 введены в световой пучок при работе в видимой области спектра 400—590 нм.

Для ослабления светового потока при работе в спектральном диапазоне 400—540 нм введены нейтральные светофильтры 7.

Пластина 14 делит световой поток на два: ~ 10% светового потока направляется на фотодиод ФД-24К (12) и ~ 90%—на фотоэлемент Ф-26 (15). Для уравнивания фототоков, снимаемых с фотоприемника ФД-24К при работе с различными цветными светофильтрами, перед ним установлен светофильтр 13 из цветного стекла СЗС-16.

При работе с кюветами 17 малой емкости в кюветное отделение устанавливается приставка 19 для микроанализа. Линзы 18 уменьшают диаметр светового пучка в месте установки микрокювет или пробирки. Линзы 16 восстанавливаю! световой пучок до первоначального диаметра.

4.3. Блок-схема электрическая  (рис. 2)

Электрическая блок-схема колориметра состоит из преобразователей светового излучения в электрические сигналы (фотоприемников), измерительного усилителя постоянного тока (УПТ), стабилизаторов напряжения и микропроцессорной системы.

Фотоприемники и измерительный УПТ с переключателем фотоприёмников размещены в колориметрическом блоке (А1); стабилизаторы напряжения — в блоке питания (A3), а микропроцессорная система (А2) в верхней части прибора.

4.3.1. Схема электрическая принципиальная колориметрического блока (рис. 3).

6