Данные элементов электрической схемы приведены в приложении 1.

В колориметрическом блоке колориметра размещены осветитель EL1, фотоприёмники В 1.1 и УД1, печатная плата измерительного УПТ А), переключатель фотоприемников SA1.

Подключение фотоприемников BL1 и УД1 к входу УПТ А1 осуществляется переключателем SAL При работе с фотоэлементом (ВЫ) ток 1фэ, возникающий в нем под действием светового потока F, проходит через сопротивление нагрузки R6 (А1, рис. 4), на котором создается напряжение, равное 1)вх=1фэ-К6. Сопротивление нагрузки состоит из трех резисторов R6-1, R6-2 и R6-3, которые для подбора чувствительности могут замыкаться перемычками в комбинациях: 1-2; 2-3 и 1-3 (перепайка осуществляется в заводских условиях при настройке прибора или при его капитальном ремонте. Это напряжение подается на неинвертирующий вход операционного усилителя типа К284УД1А, на котором построен измерительный УПТ. Поданный сигнал усиливается по току и напряжению и через разъем XS1 подается в вычислительный блок. Изменение коэффициента усиления УПТ в пределах 1 — 6 раз осуществляется за счет изменения глубины отрицательной обратной связи резистором R8. Данная регулировка производится при начальной настройке колориметра, после смены фотоприемника, осветительной лампы, а также при регламентном осмотре технического состояния прибора. Коэффициент усиления усилителя устанавливается такой величины, чтобы максимальное выходное напряжение УПТ при максимальном световом потоке лежало в пределах 4— 4,8В.

Время установления выходного напряжения УПТ определяется постоянной времени R6-C2 (рис. 4).

Для измерения в области излучения 590 — 980 нм вместо фотоэлемента Ф26 (BL1) па вход УПТ подключается фотодиод ФД-24 К (УД1). Как следует из схем рис. 3 и 4, фотодиод включен на инвертирующий вход операционного усилителя как генератор тока. В этом случае операционный усилитель служит преобразователем тока в напряжение. Нагрузкой фотодиода является входное сопротивление операционного усилителя, которое при замкнутой цепи отрицательной обратной связи (через резисторы R2-1, R2-2 и R2-3 на рис. 4) является достаточно малым. Фотодиод по этой схеме включения работает практически в режиме короткого замыкания. Такой режим обеспечивает высокую линейность всей эле-