ктричсской схемы колориметра имеете с фотодиодом. Указанные резисторы в такой же комбинации, что и R6-1; R6-2; Rfi-З, могут замыкаться перемычками.

Напряжение на выходе УПТ для данного режима работы равно:

Увых =  1ФД-К2-К,	(6)
где 1фд — ток фотодиода;

R2    — сопротивление  в  цепи   отрицательной   обратной

связи; К     — коэффициент усиления УПТ по напряжению.

Изменение чувствительности электрической схемы при работе с фотодиодом осуществляется за счет изменения коэффициента усиления УПТ резистором R10 на печатной плате УПТ. Регулировку чувствительности схемы как и при работе с фотоэлементом Ф-26 производят при начальной настройке колориметра, после смены фотодиода и осветительной лампы, а также при регламентном осмотре технического состояния прибора. Величину коэффициента усиления УПТ устанавливают так, чтобы максимальное выходное напряжение УПТ при максимальном световом потоке лежало в пределах 4 — 4,8 В.

Время установления выходного сигнала УПТ при работе с ФД-24К определяется постоянной времени цепи С1 и R2.

Для балансировки УПТ (установки нулевого напряжения па его выходе при перекрытом световом потоке) предусмотрены переменные резисторы R1 и R2 (рис. 3), ручки которых «под шлиц» выведены на боковую стенку прибора под надписью НУЛЬ. Для каждого фотоприемника введена своя установка нуля.

Усилитель постоянного тока имеет собственную параметрическую стабилизацию питающих напряжений (стабилитроны и резисторы УД2^1 и \^D,1-R7), что повышает стабильность нуля колориметра. Контрольные гнезда XS4 и XS5 служат для подключения цифрового вольтметра.

4.3.2. Схема электрическая принципиальная блока питания

Электрическая принципиальная схема блока питания приведена на рис. 5. Данные элементов схемы приведены в приложении 2.

В блоке питания смонтированы следующие стабилизаторы напряжения:

— 6В — для питания осветительной лампы КГМ 6,3-15 и — 5 В—0,25 А — для питания цифровых микросхем вычислителя (плата А2);

12