— ± 15В — для питания аналоговых микросхем КФК-2 МП и 60 В — для питания фотоэлемента Ф26 (плата 1);

— 5В—1,5 А — для питания цепей световой индикации вычислителя (плата A3).

Все элементы стабилизаторов напряжения 6 В и 5В — 0,25 А, кроме электролитических конденсаторов большой емкости Cl, C2 и мощного регулирующего транзистора VT1, смонтированы на отдельной печатной плате А2, которая подключается к общей схеме прибора через разъем XS3 (рис. 5). Стабилизаторы напряжения на минус 15 и 15В (А1 на рис. 5) совершенно одинаковы и построены по типовой схеме стабилизаторов напряжения с применением транзисторов типа «п-р-п» (рис. 7). Отличительной особенностью их является наличие положительной обратной связи R5, R9 и R6, R10, которая позволяет увеличить коэффициент стабилизации до 200 — 250, а уровень пульсации 100Гц снизить до 3 — 5 мВ. На той же печатной плате смонтирован параметрический стабилизатор напряжения 60 В на стабилитронах УД4 и УД5 для питания фотоэлемента Ф-26. Резистор R1 служит для разряда емкости С1 после выключения прибора.

Стабилизаторы напряжения на 5 В (—0,2А и 1,5А) по схемному построению аналогичны стабилизаторам напряжения ± 15 В и отличаются от них только величиной опорного и входного напряжений. Цепь положительной обратной связи в этих стабилизаторах не регулируется. Она выбрана постоянной, обеспечивающей коэффициент стабилизации не менее 50 для первого стабилизатора и около 20 для второго. Электрические схемы стабилизаторов приведены на рис. G и 8. Все источники напряжения колориметрического блока питаются от сети через два трансформатора типа ТАН1-220-50к и ТПП 286-220-50 к.

4.3.3. Схема электрическая принципиальная блока вычислителя

Блок вычислителя состоит из микропроцессорнои_систсмы. Сигнал с выхода УПТ через разъем XS1 поступает в микропроцессорную систему (МПС). При нажатии определенных клавиш, входящих в состав клавиатуры МПС, этот сигнал соответствующим образом обрабатывается. Результаты измерения и расчетов выводятся на цифровое табло.

13