вит «А (3)», «т (2)», «К(1)>>, «С (4)», «Д (5)» соответственно и при измерении «нулевого отсчета» пп. Индикаторы 2—6 служат для вывода результатов измерений и значений параметров «с» и «Ь».

Клавиша  «Ш (0)»  МПС   предназначена    для    проверки (измерения)   «нулевого отсчета» п0.

6.   ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   И   СМЕННЫЕ   ЧАСТИ

6.1. Кюветы

К  колориметру прилагается набор  прямоугольных кювет № 2.

Рабочая    длина  и объем кювет 8 (рис. 12)  приведены п табл. 2.

Таблица 2

| Рабочая длина кюветы, мм | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, мл | 20 | 14 | 9 | 5 | 2.3 |

В набор   входят  по три  кюветы  каждого  размера.   Кю петы 8  устанавливают  в  кюветодержатель 2.

При   работе с  малыми   количествами жидкостей  используются   микрокюветы  3  или  пробирки  4.

Рабочая длина микрокювет   и   их   объем    приведены    п табл. 3.

Таблица   3

| Рабочая длина микрокюветы, мм | 10 | 5 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, мл | 0,40 | 0,20 | 0,12 | 0.08 |

Микрокюветы устанавливают в держатель 1, а затем держатель с микрокюветами устанавливают л кюветодержатель 2.

Пробирки 4 имеют внутренний диаметр 5 мм и высоту 40 мм. Для установки пробирок применяют специальный переходной держатель 6, который в свою очередь вставляют it держатель 1.

Примечание. Микрокюветы, пробирки и держатели   поставляются по требованию заказчика.