Паспорт (инструкция по эксплуатации) и схема аппарата для гальванизации Нион

1. Назначение

Аппарат для гальванизации «Нион» предназначен для воздействия постоянным электрическим током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, а также для проверки процедуры лекарственного электрофореза. Может использоваться в медицинских (клиники и стационары), лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях.

2. Основные технические данные

2.1 Напряжение питающего переменного электрического тока от бытовой сети - 220 В

2.2 Частота питающего электротока - 50 Гц

2.3 Мощность, потребляемая от сети аппаратом, не более - 10 ВА

2.4 Максимальный ток в цепи пациента при нагрузке в 500 Ом - 50+-5мА

2.5 Поддиапазоны значений тока в цепи пациента - 0….5 мА

2.6 Коэффициент пульсации тока в цепи пациента при любом значении тока нагрузки, не превышает 0,3%

2.7 Интервал отсчета значения тока в цепи пациента (с цифровой индикацией) - 0,1 мА

2.8 Электронная блокировка, исключающая появление тока в цепи пациента при включении аппарата при переключении поддиапозона работы, при положении ручки регулятора тока не в крайнем левом (нулевом) положении

2.9 Масса аппарат, не более 1,5 кг

2.10 Средний сок службы аппарата, не менее………………………….

2.11 Электробезопасность аппарата соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025-76, класс защиты II типа BF.

3. Комплект поставки

Аппарат для гальванизации «Нион», комплект принадлежностей, комплект запасных частей, паспорт

3.1 Комплект принадлежностей

3.1.1 Провод пациента одинарный с наконечником – 2 шт.

3.1.2 Пластинка свинцовая – 1 шт.

3.2 Комплект запасных частей

3.2.1 предохранитель ПМ 0,5 – 1шт.

3.2.2 Наконечник провода пациента – 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1 Электролечебный аппарат для гальванизации лечебного электрофореза позволяет плавно регулировать в цепи пациента силу постоянного тока, полученного при выпрямлении переменного тока от бытовой электросети.

Все детали и элементы электронной схемы смонтированы на вспомогательных бобышках, расположенных внутри корпуса. Собственно корпус аппарата выполнен из электроизоляционного полимерного материала и состоит из основного корпуса и съемного дна. Аппарат выполнен в настольном варианте, а также допускает установку на вертикальной поверхности.

На лицевой панели аппарата (рис. 1) расположены индикаторы цифрового миллиамперметра I (с интервалом отсчета в 0,1 мА), ручка плавного регулирования тока в цепи пациента 2, переключатель 3 поддиапазонов значений тока пациента «5мА» и «50 мА», тумблер 4 отключения аппарата от сети и прорези 5 в корпусе. На передней стенке установлены выходные клеммы 6, имеющие маркировку «+» и « - ». Аппарат включается в электросеть штепсельной вилкой 7.

В аппарате имеется электронное блокирующее устройство, исключающее появление тока в цепи пациента при включении аппарата и переключении поддиапазонов значения тока пациента установлена не в крайнем левом (нулевом) положении.

Рис. 1

4.2 Схема электрическая показана на рис. 2.

5. Указание мер безопасности

5.1 Для исключения несчастного случая пациента необходимо располагать вне пределов досягаемости заземленных металлических предметов, батарей отопления и т. д.

5.2 Размещение электродов на теле пациента и их смена должны производиться только при отключенном от сети аппарате и после установки ручки регулятора тока пациента в крайнее левое (нулевое) положение.

5.3 Замена предохранителей должна производиться только при отключенной штепсельной вилки от розетки электросети.

Запрещается пользование аппаратом лицам, не имеющим специальной подготовки.

6. Подготовка аппарата к работе

6.1 Подключить аппарат штепсельной вилкой в розетку электросети.

6.2 Установить ручку регулятора тока пациента в крайнее левое (нулевое) положение.

Таблица 1

| № | Обозначен. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DD1 | Микросхема КР572ПВ2 | 1 |
| 2. | VT1 | Транзистор КТ815В | 1 |
| 3. | VT2 | Транзистор КТ815В | 1 |
| 4. | VD1 | Диодный мост КЦ405 | 1 |
| 5. | VD2,3,9 | Диод КД522А | 3 |
| 6. | VD 4,5 | Стабилитрон КС147А | 2 |
| 7. | VD6 | Диодный мост КЦ407 | 1 |
| 8. | VD7 | Стабилитрон ДВ16Г | 1 |
| 9. | VD8 | Тиристор КУ228А | 1 |
| 10. | R1 | Резистор ОМЛТ-0,25-200 | 1 |
| 11. | R2 | Резистор ОМЛТ-0,25-220 | 1 |
| 12. | R3 | Резистор СП5-2-470 | 1 |
| 13. | R4 | Резистор ОМЛТ-0,25-470К | 1 |
| 14. | R5 | Резистор ОМЛТ-0,25-1М | 1 |
| 15. | R6 | Резистор ОМЛТ-0,25-100К | 1 |
| 16. | R7 | Резистор ОМЛТ-0,25-470 | 1 |
| 17. | R8 | Резистор МЛТ-2-240 | 1 |
| 18. | R9 | Резистор ППБ-15Г-1,5К | 1 |
| 19. | R10 | Резистор МЛТ-2-1К | 1 |
| 20. | R11 | Резистор МЛТ-1-3К | 1 |
| 21. | R12 | Резистор МЛТ-1-3К | 1 |
| 22. | R13 | Резистор МЛТ-2-510 | 1 |
| 23. | R14 | Резистор ОМЛТ-0,25-12 | 1 |
| 24. | R15 | Резистор СП5-2-100 | 1 |
| 25. | R16 | Резистор ОМЛТ-0,25-5,1К | 1 |
| 26. | HG1, HG2, HG3 | Индикатор АЛС324Б | 3 |
| 27. | C1…3 | Конденсатор К50-35-16-470 | 3 |
| 28. | C 4, 7 | Конденсатор К-73-24-100-0,1 | 2 |
| 29. | C5 | Конденсатор К-73-24-100-0,047 | 1 |
| 30. | C6 | Конденсатор К-73-24-100-0,01 | 1 |
| 31. | C8 | Конденсатор К10-7В-100 | 1 |
| 32. | C9 | Конденсатор К50-35-63-470 | 1 |
| 33. | C10 | Конденсатор К-50-35-63-220 | 1 |
| 34. | Tp | Трансформатор ТПП235-50-220 | 1 |
| 35. | BK1, BK2 | Тумблер ТВ 1-1 | 2 |
| 36. | Пр | Предохранитель ПМ 0,5 | 1 |

6.3 Переключая тумблер, установить требуемый поддиапазон тока пациента: «5 мА» или «50 мА». Аппарат готов к работе.

7. Порядок работы

7.1 продолжительность процедуры, величина тока и другие данные устанавливаются врачом.

7.2 Расположить электроды на теле пациента, после чего провода пациента подключить к выходным клеммам аппарата.

7.3 переключатель тумблера «Сеть» включить аппарат (загораются индикаторы цифрового миллиамперметра), плавным, медленным вращением рукоятки регулятора установить заданную величину тока пациента.

7.4 После окончания процедуры, вращая ручку регулятора против часовой стрелки, значение тока пациента плавно уменьшают до нуля и тумблером «Сеть» аппарат отключается от сети. После этого с тела пациента удаляют электроды.

7.5 В конце рабочего дня штепсельная вилка сетевого шнура отключается от розетки питающей электросети.

8. Техническое оборудование

8.1 До начала выполнения работ по техническому обслуживанию аппарат должен быть отключен от питающей электросети, штепсельная вилка сетевого шнура должна быть извлечена из розетки.

8.2 Через каждые 6 месяцев эксплуатации аппарата необходимо производить его профилактический осмотр. Проверяется состояние электрического монтажа на отсутствие видимых повреждений и удаляется пыль.

Осмотр должен проводить представитель «Медтехники», МП «Черномор» или другой квалифицированный специалист.

8.3 Разборка аппарата производится в следующей последовательности: вывернуть установленные на боковых стенках винты, снять крышку корпуса. Произвести осмотр или ремонт, произвести сборку в обратной последовательности.

8.4 Внешняя отделка корпуса аппарата допускает влажную санитарную обработку дезинфицирующими веществами: 3%-ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 %–го раствора синтетического моющего средства типа «Лотос».

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки Вероятная причина Метод устранения При включении в сеть аппарат не работает Перегорел предохранитель Заменить предохранитель При включении в сеть аппарат работает, но один или несколько индикаторов не горят Вышел из строя индикатор Заменить индикатор

Индикаторы горят, ток в цепи пациента отсутствует, но при вращении ручки регулятора в одном из положений возникает ток Обрыв обмотки проволочного потенциометра Контрольным прибором проверить наличие обрыва и заменить потенциометр

Не работает блокировка Вышел из строя один из элементов электронной схемы Вызвать специалиста

Для замены индикатора необходимо снять крышку, демонтировать платы и заменить индикатор.

Для замены предохранителя слегка нажать головку держателя предохранителя на боковой стенке аппарата и поворотом против часовой стрелки вынуть ее вместе с предохранителем из гнезда. Заменить предохранитель и установить головку.

10. Свидетельство о приемке

Аппарат для гальванизации «Нион», заводской номер ____ соответствует техническим условиям ТУ ______ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________________.

Аппарат следует хранить в закрытом помещении при температуре от 278? К до 313?К (+5…+40?С). Относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре 298?С (+25?С). Воздух в помещении не должен не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

11. Гарантия изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки его изготовителем.

11.3 В течение гарантийного срока малое предприятие «Черномор» безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие и его части по предъявлении гарантийного талона.

11.4 Предельный срок защиты без переконсервации – 5 лет.

12. Сведения о рекламациях

В случае отказа аппарата или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец аппарата должен направлять в адрес МП «Черномор» следующие документы:

-заявку на ремонт (замену) с указанием адреса и номера телефона, дефектную ведомость, гарантийный талон.

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная (к сожалению другой пока нет)