АС - 03         Нет связи со стойкой *

Ошибка относится к группам тестов ALLTST и TSTALL и про-

веряется в модуле PLT при начальном включении аппарата и при

каждом опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

Между РПУ и пультом существует канал связи, по которому

между ними осуществляется обмен информацией. К аппаратным

средствам проверки канала относятся: один разряд регистра и

один разряд мультиплексора платы интерфейсов для хранения и

чтения кода, поступающего с микропроцессора. Проверка осно-

вана на сравнении записанного в регистр платы интерфейсов и

затем считанного из него одного и того же кода. Если записан-

ный и считанный коды не совпадают, то программа выдает ошиб-

ку АС - 03.

Примечание: Появление ошибки АС-03 в "чистом  виде" сви-

детельствует о том, что неисправны аппаратные средства, отно-

сящиеся к  тракту  записи/считывания кода в плате интерфейсов

и в пульте,  присутствие же этой ошибки  на  фоне других мно-

жественных ошибок указывает на неисправность канала связи.

Определение.

Ошибка появляется при несовпадении записанного через ка-

нал и считанного через канал одного и того же кода.

Возможные причины появления.

1) В   плате   интерфейсов   неисправен   регистр    или

мультиплексор ( м/с DD15, DD20).

2) В пульте неисправны м/с, относящиеся к тракту записи/

AC-03

считывания случайного кода: DD3,DD4,DD6,DD7,DD10,DD13 и пр.

3) Не отлажен канал связи по чтению (фронты синхроимпуль-

сов на м/с ИР8/8 в плате пульта попадают на фронты числовой

последовательности на входах 1,2 этой же м/с.

Методы устранения.

1) Проверить исправность м/с DD15,DD20 на плате интерфей-

сов.

2) Проверить исправность м/с DD3,DD4,DD6,DD7,DD10,DD13

и  пр. в пульте.

3) Настроить канал (см. инструкцию по регулировке и на-

ладке аппарата).

Проверка.

1) Включить аппарат. Попытаться снова наладить обмен сиг-

налами между пультом и стойкой. Ошибка АС-03 не должна боль-

ше  индицироваться.

ИЛИ

2) Вставить микросхемы с программой " MONITOR " в соот-

ветствующие панельки на пульте, войти в режим записи по адресу

или входа в тест (КН7), выбрать общий тест аппарата (ALL-тест)

и "прогнать" его. Если неисправность устранена верно, то ошибка

АС- 03  не должна больше индицироваться.

Однажды было ... На пульте высыпала куча ошибок с АС-03 во главе. Думали, не работает канал связи, но все порты читались корректно. Оказалось, что оборвана дорожка между выв. 5 DD15 и выв. 6 DD19 (контроль канала) !  Остальные ошибки имели свои независимые причины (сгорели предохранители) и совпадение было случайным !  А мы уже приперли на себе двухлучевой осциллограф, чуть не рассыпались по дороге ...

(*) - Ошибки, отмеченные звездочкой, могут появляться при неисправности канала связи. Признаком вероятной неисправности канала является одновременное появление нескольких ошибок.