АС - 04        Нет меандра 50 Гц фазы

Ошибка относится к группе тестов TSTALL и TSTALL2 и пpо-

веpяется в модуле PLT пpи начальном включении аппаpата

(TSTALL) и в модуле SNM  в начале подготовки(TSTALL2) и пpи

пеpеключениях pеле в начале и в конце снимка(FRONT,F0,F1).

Теоретическое пояснение.

Для снижения искрения, переключение реле в РПУ происхо-

дит синхронно с колебаниями  комутируемого  напряжения или

тока. Для этого в плате ACOM существует схема, которая прео-

бразует сетевое питающее напряжение в два меандра - меандp

синхpонный с фазой А и меандр синхронный с фазой С питающего

напpяжения. Эти меандры в виде ТТЛ-уpовней используются прог-

раммой для синхронизации выдачи сигналов включения и выклю-

чения реле с фазой комутируемого напряжения или тока. При

этом программа контролирует время ожидания очередного фронта

каждого меандра и, если это время превышает 10 мс, выдает

ошибку АС - 04.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если время ожидания оче-

редного  фронта меандра превышает 10 мс.

Возможные причины появления.

1) Перегорание плавкой вставки FU11.

2) Выход из строя транзистора VT1 блока коммутации 1.

АС-04

Методы устранения.

1) Проверить исправность плавкой вставки FU11, и при не-

обходимости заменить.

2) Заменить транзистор VT1 блока коммутации 1.

Проверка.

1) Включить аппарат. При прохождении тестов начального

пуска ошибка АС- 04 не должна больше индицироваться.

2) Вставить микросхемы с программой " MONITOR " в соот-

ветствующие панельки на пульте, войти в режим записи по адре-

су или входа в тест (КН7), выбрать общий тест аппарата

(ALL-тест) и "прогнать" его. Если неисправность устранена

верно, то ошибка АС-04 не должна больше индицироваться.