АС - 04        Нет меандра 50 Гц фазы *

Ошибка относится к группе тестов TSTALL и TSTALL2 и пpовеpяется в модуле PLT пpи начальном включении аппаpата  (TSTALL) и в модуле SNM  в начале подготовки(TSTALL2) и пpи пеpеключениях pеле в начале и в конце снимка(FRONT,F0,F1).

Теоретическое пояснение.

Для снижения искрения, переключение реле в РПУ происхо  дит синхронно с колебаниями  комутируемого  напряжения или тока. Для этого в плате ACOM существует схема, которая преобразует сетевое питающее напряжение в два меандра - меандp  синхpонный с фазой А и меандр синхронный с фазой С питающего  напpяжения. Эти меандры в виде ТТЛ-уpовней используются прог раммой для синхронизации выдачи сигналов включения и выклю чения реле с фазой комутируемого напряжения или тока. При этом программа контролирует время ожидания очередного фронта

каждого меандра и, если это время превышает 10 мс, выдает ошибку

АС - 04.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если время ожидания очередного фронта меандра превышает 10 мс.

Возможные причины появления.

1) Перегорание плавкой вставки FU11.

2) Выход из строя транзистора VT1 блока коммутации 1.

Методы устранения.

1) Проверить исправность плавкой вставки FU11, и при необходимости заменить.

2) Заменить транзистор VT1 блока коммутации 1.

Проверка.

1) Включить аппарат. При прохождении тестов начального

пуска ошибка АС- 04 не должна больше индицироваться.

2) Вставить микросхемы с программой " MONITOR " в соответствующие панельки на пульте, войти в режим записи по адресу или входа в тест (КН7), выбрать общий тест аппарата (ALL-тест) и "прогнать" его. Если неисправность устранена верно, то ошибка АС-04 не должна больше индицироваться.

(*) - Ошибки, отмеченные звездочкой, могут появляться при неисправности канала связи. Признаком вероятной неисправности канала является одновременное появление нескольких ошибок.