АС - 05          Нет "0" на выходе.

предустановки

Ошибка относится к группе тестов ALLTST и проверяется в

модуле SNM при каждом опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

В аппарате существует механизм предустановки, в функции

которого входят:

- вскрытие портов после включения аппарата (см. АС-06);

- формирование одного из сигналов, разрешающих включе-

ние высокого напряжения;

- отключение высокого напряжения в случае возникновения

неисправности в блоке управления, в частности, при

"зависании" микропроцессора (т.е. поведение микропро-

цессора становится нештатным, при котором он не реа-

гирует на команды с пульта).

В статическом режиме при отсутствии съемки на выходе схемы

предустановки должен быть уровень логического "0". Во время

снимка при включенном высоком напряжении на выходе схемы пре-

дустановки должен присутствовать уровень логической "1". Зна-

чение сигнала на выходе схемы предустановки хранится в соот-

ветствующем порту и контролируется программой.

Определение.

Ошибка появляется при отсутствии уровня логического "0"

в соответствующем порту при подготовке к снимку ( в статичес-

ком режиме).

Возможные причины появления.

Неисправна схема формирования сигнала предустановки (блок

интерфейсов).

а) Неисправна микросхема DD12;

б) Неисправен транзистор VT1;

Методы устранения.

Добиться работы схемы в соответствии с разделом 5.13

ТО "Управление главной цепью в режиме снимка".

Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС-05 не должна больше индици-

роваться.