АС - 06         Вскрытие портов.

Предустановка не запускается.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL и проверяется в

модуле SNM при начальном пуске.

Теоретическое пояснение.

При включении питания в РПУ в некоторых регистрах аппа-

ратно устанавливается состояние, безопасное с точки зрения

несанкционированного включения высокого напряжения. После

проверки аппаратных средств (канала связи) доступ к этим ре-

гистрам должен быть разрешен. Формирование сигнала, разреша-

ющего запись в регистры, называется "вскрытием портов" и осу-

ществляется схемой предустановки. В состав схемы предустанов-

ки входят некоторые накапливающие элементы, поэтому сигнал

вскрытия портов появляется после предварительной "раскачки",

осуществляемой програмно. На вход схемы предустановки подает-

ся последовательность единиц и нулей с периодом 2мс и меньше.

Определено время раскачки, по истечении которого на выходе

схемы предустановки должен появиться уровень логической еди-

ницы, который и является сигналом вскрытия портов. Значение

сигнала с выхода схемы предустановки хранится в соответству-

ющем порту. Программа контролирует время раскачки.

Определение.

Ошибка возникает при начальном включении аппарата при

времени раскачки более 1,67мс.

Возможные причины появления.

Неисправна схема формирования сигнала предустановки

(блок интерфейсов):

AC-06

а) Неисправны микросхемы DD11, DD12;

б) Неисправен транзистор VT1;

Методы устранения.

Добиться работы схемы в соответствии с разделом 5.13

ТО "Управление главной цепью в режиме снимка".

Проверка.

Включить аппарат. При прохождении тестов начального пуска

ошибка АС-06 не должна больше индицироваться.