АС - 10          Перекал.

Ошибка относится к группе тестов ALLTST и проверяется

периодически при каждом опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

В РПУ регулировка анодного тока рентгеновской трубки осу-

ществляется по цепям накала. Значения токов накала формируют-

ся микропроцессором в виде ряда уставок тока (кодов накала).

Выбранный код через ЦАП поступает на вход блока накала. Опре-

делен максимальный код, соответствующий максимальному току на-

кала. Если средства контроля во время снимка фиксируют ток

накала, соответствующий коду больше максимального, то прог-

рамма выдает ошибку АС-10. К аппаратным средствам контроля

относится схема датчика тока накала (блок рентгеноскопии), на

выходе которой присутствует напряжение, пропорциональное ре-

альному току накала, которое поступает на вход АЦП и считыва-

ется микропроцессором.

Определение.

Ошибка возникает при Iнак.изм. > Iнак.макс. ( код АЦП 110).

Возможные причины появления.

Неисправен регулятор накала.

Методы устранения.

AC -10

Устранить неисправность регулятора накала, собранного на

транзисторах VT1 - VT4.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок с нулевым

кодом. Ошибка АС-10 не должна больше индицироваться.