АС - 11        Не переключился экспонометр.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SNM перед снимком.

Теоретическое пояснение.

При работе с экспонометром важно знать уровень переклю-

чения порогового элемента экспонометра, так как эта величина

используется в качестве базовой при дальнейшем расчете пара-

метров снимка. Для определения уровня переключения экспоно-

метра производится предварительная калибровка экспонометра.

Програмно формируется ряд значений опорного напряжения в ко-

довых единицах (от FF до 0), которые через ЦАП поступают на

вход порогового элемента экспонометра. Если при прохождении

диапазона от FF до 0 пороговый элемент так и не переключился,

программа выдает ошибку АС-11.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если код нуля экспоно-

метра (код напряжения переключения порогового элемента) ока-

зался < 0.

Возможные причины появления.

Практически ошибка возникает достаточно редко. Теоре-

тически же возникновение этой ошибки может быть связано с:

1) неисправностью схем, формирующих опорные напряжения

(для 3-х камер экспонометра).

2) неисправность каналов обработки выходных сигналов

камер экспонометра.

AC-11

3) неисправность схем, фиксирующих уровень на выходах

пороговых элементов.

Методы устранения.

1) Проверить исправность м/с DD22,DD24,DD17 блока интер-

фейсов и исправность схем, собранных на транзисторах VT4-VT10,

VT11, VD7 -VD9, VD10 блока экспонометра.

2) Проверить исправность схем, собранных на элементах

VD1,VD2,DA1,DD1.3 (1-ый канал), VD3,VD4,DA2,DD1.2 (2-ой ка-

нал), VD5,VD6,DA3,DD1.1 (3-ий канал).

3) Проверить исправность м/с DD20 блока интерфейсов.

Проверка.

Произвести контрольный снимок с нулевым кодом с экспоно-

метром. Ошибка АС-11 не должна больше индицироваться.