АС - 12              Есть ток анода.

Ошибка относится к группам тестов ALLTST, TSTALL,TSTALL2

и проверяется в модуле PLT и SNM при начальном включении ап-

парата, при каждом опросе кнопок и при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

При отключенном высоком напряжении в цепях анода должно

фиксироваться значение тока, не превышающее некоторое мак-

симальное, определенное для статического режима. К аппарат-

ным средствам контроля относится схема измерения тока. Напря-

жение, пропорциональное измеренному току, поступает на вход

АЦП, откуда считывается микропроцессором.

Определение.

Ошибка возникает в случае Iанода действительное > 8мА

в статическом режиме.

Возможные причины появления.

1) Неисправна схема измерения анодного тока.

2) Неисправно АЦП.

Методы устранения.

1) Проверить исправность схемы измерения анодного тока,

собранной на элементах: R71,R72,R82,R83,VD12-VD15,DA13

(канал измерения  токов до 1,0А в блоке рентгеноскопии),

R86-R88,R91,R94-R9,VD17-VD22,DA15,DD12,C36,C37 (канал из-

AC-12

мерения токов до 0,25А в блоке рентгеноскопии), R5,R6,

R11,R12,R19,R22,R24,DA1,C20 - для 1,0А и R4,R7,R15,R14,

R20,R23,R26,C21,DA2,C21 - для 0,25А ( в блоке интерфей-

сов).

2) Проверить исправность АЦП DD26 блока интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС-12 не должна больше индици-

роваться.