АС - 16         Ток накала не соответствует

(>) коду.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SNM  в конце подготовки к снимку.

Теоретическое пояснение.

В РПУ регулировка анодного тока рентгеновской трубки осу-

ществляется по цепям накала. Значения токов накала формируют-

ся микропроцессором в виде ряда уставок тока (кодов накала).

Выбранный код через ЦАП поступает на вход блока накала. Во

время снимка программа контролирует соответствие реального

тока в цепях накала установленному коду накала. К аппаратным

средствам контроля относится схема датчика тока накала (блок

рентгеноскопии). На выходе этой схемы присутствует напряже-

ние, пропорциональное действительному току накала, которое

поступает на вход АЦП, откуда считывается микропроцессором.

Программа приводит код накала и значение реального тока на-

кала к одним единицам измерения, сравнивает их между собой и

при разнице более 10% выдает ошибку.

Определение.

Ошибка появляется при Iнак. изм. > Iнак. , соответствующего

установленному коду накала больше, чем на 10 % .

Возможные причины появления.

1)  Неисправен регулятор напряжения на транзисторах VT2,

VT4 блока накала.

AC-16

2) Неправильно записан коэффициент Cerr30 в памяти м/с

РР3.

Методы устранения.

1) Добиться работы схемы регулятора напряжения в соот-

ветствии с разделом 5.5 "Цепи накала".

2) Войти в РАБ-1. Набрать нужное значение коэффициента

Cerr30 на табло и сделать снимок с нулевым кодом. При этом

вновь набранный коэффициент Cerr30 автоматически запишется

в память РР3.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок. Ошибка

АС-16 не должна больше индицироваться.