АС - 23                 Нет записи в РР2.

Ошибка записи в память м/с РР31 (РР32) результатов юсти-

ровки, а также после окончания снимка при изменении в памяти

м/с РР31 (РР32) счетчика снимков аппарата.

Теоретическое пояснение.

Каждый рентгеновский аппарат из-за разброса характерис-

тик элементов, входящих в него, настраивается индивидуально.

Часть параметров настройки хранится в ПЗУ (м/с РФ4), другая

часть хранится в электронезависимой памяти м/с РР3 (РР31 или

РР32, в зависимости от комплектности аппарата). Запись пара-

метров в РР3 (РР2 - некоторая условная часть РР3) осуществля-

ется в процессе настройки аппарата после завершения юстиров-

ки по следующим адресам:

0040              0 =  Rсопр

0044          1 - 3 =  A, B, C    для БФ 1РМ

0050          4 - 6 =  A, B, C    для МФ 1РМ

005С          7 - 9 =  A, B, C    для БФ 2РМ

0068         10 -12 =  A, B, C    для МФ 2РМ

0074             13 =  с25        сдвиг АЦП тока до 0,25А

0078             14 =  m25        масштаб АЦП тока до 0,25А

007С             15 =  с10        сдвиг АЦП тока до 1,0А

0080             16 =  m10        масштаб АЦП тока до 1,0A

Адреса указаны для РР31. Для РР32 все адреса увеличиваются на

1000 ( 16-ричное). Например, параметр Rсопр в РР31 будет запи-

сан по адресу 0040, а в РР32 - по адресу 1040.

В ПЗУ и ОЗУ каждый параметр занимает 3 байта. В РР каждый

параметр занимает 4 байта: 3 байта собственно информации и 1

байт контрольная сумма. Каждый байт имеет 3 копии, сдвинутые

по адресам на 00А1.

Например:

первая копия параметра R сопр записана по адресу 0040;

вторая -                               по адресу 00Е1;

третья -                               по адресу 0182;

AC-23

При любой записи в память м/с РР3 после окончания записи про-

изводится сравнение кодов записанного в РР3 и считанного из

РР3 по одному и тому же адресу. Если эти коды не совпадают, то

программа выдает ошибку АС-23.

Определение.

Ошибка возникает при несовпадении записанного в РР3 и

считанного из РР3 по одному и тому же адресу одного и того-

же кода.

Возможные причины появления.

1) М/с РР31 (РР32) отсутствует на передней панели пульта.

2) М/с РР31 (РР32) неисправна.

Методы устранения.

1) Установить м/с РР31 (РР32) в соответствующую панельку

на передней панели пульта.

2) Заменить м/с РР31 (РР32). Установить на пульте ПЗУ с

программой "DOCTOR". Войти в режим редактирования "EDIT" и

произвести запись соответствующих параметров в память РР3 с

листа (с протокола испытаний).

Проверка.

Включить аппарат. Проверить совпадение записанных прог-

раммой "DOCTOR" параметров после включения аппарата. Ошибка

АС- 23 не должна больше индицироваться.