АС - 24        Нет "0" предустановки в конце

снимка.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

По окончании снимка уровень сигнала на выходе схемы пред-

установки (см.АС-05, АС-06) должен стать нулевым. Значение

сигнала на выходе схемы предустановки контролируется програм-

мой.

Определение.

Ошибка возникает в случае отсутствия "0" на выходе схе-

мы предустановки после окончания снимка.

Возможные причины появления.

Во время снимка возникла неисправность в схеме предуста-

новки.

Методы устранения.

Устранить неисправность в схеме предустановки, собранной

на элементах:  DD11, DD12, VT1  в блоке интерфейсов.

AC-24

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок с нулевым

кодом. Ошибка АС-24 не должна больше индицироваться.