АС - 27         Испорчена РР, требуется

переюстировка.

Ошибка относится к группе TSTALL и проверяется в модуле

UST при включении аппарата.

Теоретическое пояснение.

Часть параметров юстировки аппарата после настройки по-

мещаются в памяти м/с РР3 (см.АС-23) и извлекаются оттуда для

расчета параметров снимков при начальном включении аппарата,

затем эти параметры преобразуются в формат FL16 и рассылаются

в соответствующие ячейки ОЗУ.

В памяти м/с РР3 каждый байт (назовем его оригиналом)

каждого параметра имеет еще две копии и в четвертом байте

хранится их контрольная сумма. Для получения достоверной ин-

формации, чтение из памяти м/с РР3 осуществляется в два эта-

па. На первом этапе оригинал сравнивается с первой копией и,

если они совпадают, то оригинал выдается в качестве истинного

байта данного параметра. Если же они не совпадают, то истин-

ное значение вычисляется с привлечением оригинала и двух его

копий по формуле поразрядного голосования и называется вос-

становлением оригинала(второй этап). Затем вычисляется их

контрольная сумма и, если она совпадает с 4-м байтом в РР3,

то восстановление считается успешным, в противном случае про-

грамма выдает ошибку АС-27. (Следует иметь в виду, что ошибка

АС-27 связана с основными параметрами юстировки аппарата.

Разрушение параметров С10,M10,C25,M25 ошибкой не является).

Определение.

Ошибка появляется при неправильном считывании параметров

аппарата из м/с РР3.

AC-27

Возможные причины появления.

1) Отсутствует м/с РР3.

2) Испорчена м/с РР3.

3) Аппарат не отъюстирован.

Методы устранения.

1) Установить м/с РР3.

2) Заменить м/с РР3. Установить на пульте ПЗУ с програм-

мой "DOCTOR". Войти в режим "EDIT" и произвести запись пара-

метров в память м/с РР3 с листа (с протокола юстировки).

3) Переюстировать аппарат.

Проверка.

1) Выключить и через некоторое время включить питание

пульта. В режиме работы с программой "DOCTOR" войти в режим

индикации ошибок "ERR". После исполнения этой операции на

табло должны высветиться 00 ошибок по всем копиям.

2) Включить аппарат. Ошибка АС-27 не должна больше инди-

цироваться.