АС - 30              В РР2 нет данных по

юстировке накала.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM в конце подготовки к снимку.

Теоретическое пояснение.

Регулировка тока анода рентгеновской трубки производится

с помощью уменьшения или увеличения тока накала. Величины то-

ков накала задаются в виде ряда кодов накала (уставок тока

накала) и формируются микропроцессором. Для проверки соответ-

ствия реального тока коду накала программа приводит эти вели-

чины к одним и тем же единицам, т.к. они считываются с элект-

рически разных элементов. Пересчет осуществляется с помощью

коэффициента С-Er30.

Iнак.= Код нак.* С-Er30

С-Er30 является одним из параметров юстировки накала, хранит-

ся в электронезависимой памяти м/с РР3 (РР32 или РР31, способ

хранения см. в АС - 23) и доступен программе. Если же считы-

вание коэффициента C-Er30 из памяти м/с РР3 невозможно (спо-

соб чтения смотри в АС-27), то программа выдает ошибку АС-30.

Определение.

Ошибка появляется в случае невозможности считывания пара-

метра C- Er30 из памяти м/с РР3.

Возможные причины появления.

1) Неисправна м/с РР31 (РР32).

AC-30

2) Неточность, допущенная регулировщиком в процессе юс-

тировки при записи параметра в память м/с РР3.

3) Запись затерта по каким-либо иным причинам электри-

ческого характера.

Методы устранения.

1) Проверить исправность м/с РР3 и при необходимости за-

менить. Восстановить параметры аппарата в памяти РР3, для че-

го следует установить на пульте м/с ПЗУ с программой "DOCTOR",

войти в режим редактирования "EDIT" и с помощью клавиши 2 ус-

тановить и записать нужное значение восстанавливаемого пара-

метра.

2), 3) Повторить запись затертого параметра (см.п.1).

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок с нулевым

кодом. Ошибка АС-30 не должна больше индицироваться.