АС - 31         "0" в экспонометре >=FF.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверятся в

модуле SNM перед снимком.

Теоретическое пояснение.

При работе с экспонометром важно знать уровень переклю-

чения порогового элемента экспонометра (из "0" в "1"), так

как эта величина используется в качестве базовой при дальней-

шем расчете параметров снимка. Для определения уровня пере-

ключения экспонометра производится предварительная калибров-

ка экспонометра. Програмно формируется ряд значений опорного

напряжения в кодовых единицах (от FF до 0), которые через ЦАП

поступают на вход порогового элемента экспонометра. Калибров-

ка начинается со значения FF. Если к началу калибровки экспо-

нометр уже переключен из "0" в "1", то программа выдает ошиб-

ку АС-31.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если код нуля экспоно-

метра (код напряжения переключения порогового элемента)

>FF.

Возможные причины появления.

1) Не подключен экспонометр.

2) Неисправность каналов обработки выходных сигналов камер

экспонометра.

3) Неисправность схем, фиксирующих уровень на выходах по-

роговых элементов.

AC-31

Методы устранения.

1) Подключить экспонометр.

2) Проверить исправность схем, собранных на элементах

VD1,VD2,DA1,DD1.3 (1-ый канал), VD3,VD4,DA2,DD1.2 (2-ой ка-

нал), VD5,VD6,DA3,DD1.1 (3-ий канал) блока экспонометра.

3) Проверить исправность м/с DD20 блока интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Произвести контрольный снимок с экспо-

нометром. Ошибка АС-31 не должна больше индицироваться.