АС - 32         При восстановлении ОРГ-АВТ

не происходит  запись в РР3.

Ошибка относится к группе TSTALL и проверяется в модуле

UST при включении аппарата.

Теоретическое пояснение.

Программа аппарата, работающего в режиме орган-автомати-

ки, при расчете параметров снимка обращается к таблице орган-

автоматики (О-А), расположенной в энергонезависимой памяти

м/с РР3 (см.АС-34). Если таблица О-А в памяти м/с РР3 испор-

чена, то программа пытается восстановить ее (см. АС-34) и за-

тем перезаписать в память м/с РР3. Последующий контроль пра-

вильности записи основан на сравнении записанного в память

м/с РР3 и считанного из памяти м/с РР3 по одному и тому же

адресу одного и того же кода.

Определение.

Ошибка возникает при несовпадении записанного в память

м/с РР3 и считанного из памяти м/с РР3 кода.

Возможные причины появления.

Неисправна м/с РР3.

AC-32

Методы устранения.

Заменить м/с РР3. В режиме работы с программой "DOCTOR"

войти в режим "ORG-INIT" и выполнить его.

Проверка.

1) Выключить и через некоторое время включить питание

пульта. В режиме работы с программой "DOCTOR" войти в режим

"ORG-ERR". После выполнения режима на табло должны высветить-

ся 00 ошибок по всем копиям.

2) Включить аппарат. Продолжить работу в режиме орган-

автоматики. Ошибка АС-32 не должна больше индицироваться.