АС - 34         Не совпадает контрольная

сумма таблицы ОРГАН-

АВТОМАТИКИ в РР2

Ошибка относится к группе TSTALL и проверяется в модуле

UST  при начальном включении аппарата.

Теоретическое пояснение.

При проведении рентгенографии аппарат может работать в

режиме автоматического выбора параметров съемки (режим орган-

автоматики). Таблица экспозиций орган-автоматики, к которой

обращается программа при расчете параметров снимка, располо-

жена в энергонезависимой памяти м/с РР3 (РР31 или РР32, в за-

висимости от комплектности аппарата). В памяти м/с РР3 нахо-

дятся 3 копии таблицы. Копии расположены по по следующим ад-

ресам:

РР31    |     РР32 |

--------------------------------------------------

01E7    |     11E7 |   адрес начала 1-ой копии;

069A    |     169A |    адрес начала 2-ой копии;

0B4D   |     1B4D |   адрес начала 3-ей копии;

Для аппаратов, выпущенных после 30.04.96 :

РР31    |    РР32 |

--------------------------------------------------

81E7    |    91E7 |    адрес начала 1-ой копии;

869A   |     969A |    адрес начала 2-ой копии;

8B4D  |    9B4D |    адрес начала 3-ей копии;

После включения аппарата программа контролирует правиль-

ность записи таблицы О-А в памяти РР3. Вычисляются контроль-

ные суммы всех трех копий и, если они совпадают, то проверка

на этом завершается, иначе - программа пытается восстановить

побайтно таблицу О-А путем поразрядного голосования с привле-

чением всех трех копий таблицы О-А. Для восстановленной копии

подсчитывается контрольная сумма кода, и если она не равна "0"

AC-34

(восстановить не удалось), то программа выдает ошибку АС-34.

Определение.

Ошибка возникает в случае невозможности восстановления

испорченной в памяти м/с РР3 таблицы органо-автоматики.

Возможные причины появления.

1) На пульте не установлена м/с РР31(РР32).

2) Неправильно произведена запись в м/с РР31(РР32) или

неисправна м/с.

Методы устранения.

1) Установить на пульт м/с РР31(РР32)

2) Установить на пульте ПЗУ с программой "DOCTOR". Войти

в режим "ORG-AUTO" (автоматическое восстановление поврежден-

ной записи). Если восстановление не прошло, то следует заме-

нить микросхему.

3) В "DOCTOR"-е войти в режим "ORG-INIT". Выполнить.

Проверка.

1) Выключить и через некоторое время включить питание пульта.

2) В режиме работы с программой "DOCTOR" войти в режим

"ORG-ERR". Выполнить.  При этом на табло должны индициро

ваться "00" (нулевые ошибки) по всем копиям.

3) Включить аппарат. При прохождении тестов начального пуска

ошибка АС-34 не должна больше индицироваться.