АС - 35         Все записи таблицы ОРГАН-

АВТОМАТИКИ в РР2 в

состоянии Off

.

Ошибка относится к группе TSTALL и проверяется в модуле

PLT при включении аппарата и при каждом изменении кода орган-

автоматики.

Теоретическое пояснение.

При проведении рентгенографии аппарат может работать в

режиме автоматического выбора параметров съемки (режим орган-

автоматики). Таблица экспозиций орган-автоматики (О-А), к ко-

торой обращается программа при расчете параметров снимка,рас-

положена в энергонезависимой памяти м/с РР3 (РР31 или РР32,

в зависимости от комплектности аппарата).

В каждой строке таблицы орган-автоматики заданы парамет-

ры съемки конкретного органа пациента, поэтому при обращении

к таблице О-А одна из строк должна быть активной, а все ос-

тальные строки должны быть пассивными. При записи таблицы О-А

в память м/с РР3 (см.АС-34) в каждую строку таблицы вводится

признак "включен"(on) и "выключен"(off). Этот признак контро-

лируется программой при включении аппарата и при каждом изме-

нении кода таблицы О-А. При отсутствии признака "on" в одной

из строк таблицы О-А программа выдает ошибку АС-35.

Определение.

Ошибка появляется, когда в таблице О-А, записанной в па-

мяти РР3, нет ни одной активизированной строки.

AC-35

Возможные причины появления.

1) Ошибка оператора при работе с программой "DOCTOR".

2) В м/с РР3 испортилась информация о ручном режиме.

Методы устранения.

Установить на пульте ПЗУ с программой "DOCTOR". Войти в

режим "ORG-INIT". Выполнить.

Проверка.

1) Выключить и через некоторое время включить питание пульта.

2) Установить штатное ПЗУ аппарата.

3) Включить аппарат. Ошибка АС-35 не должна больше индициро-

ваться.