АС - 47       Пропало напряжение на входе

бака во время снимка.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

Во время снимка необходимо контролировать наличие напря-

жение на первичных обмотках высоковольтного трансформатора

(на входе бака). Существуют програмные и аппаратные средства

контроля напряжения на входе бака. К аппаратным средствам от-

носится схема измерения напряжения. Измеренное напряжение

поступает на вход АЦП, откуда считывается микропроцессором.

Определение.

Ошибка возникает при пропадании напряжения на входе бака

во время снимка.

Возможные причины появления.

1) Неисправна схема измерения напряжения.

2) Сработала схема предустановки (на выходе схемы предус-

тановки во время снимка сформировался нулевой уровень напря-

жения,запрещающий сигнал включения высокого напряжения на

м/с DD21.1,DD21.2.

3) Неисправна м/с DD15 блока интерфейсов, на выходе 19

которой формируется сигнал включения высокого напряжения.

4) Неисправны м/с DD21.1, DD21.2 блока интерфейсов.

AC-47

Методы устранения.

1) Проверить исправность схемы измерения, собранной на

на элементах VD17-VD28, R66,R67,R69,R70 (трехфазный выпрями-

тель - в блоке комутации 2), R76,R77,R80,R81,R88,R91,

VD8-VD11,VD18,VD19,DA12 (дифференциальный усилитель- в блоке

рентгеноскопии), R3,R8,R16,R21,R25,R27,R28, DA3,VD12,C25,DD26

( повторитель и АЦП в блоке интерфейсов).

2) Проверить правильность работы схемы предустановки

в соответствии с разделом 5.13 технического описания.

3),4) Проверить исправность м/с DD15, DD21.1, DD21.2

блока интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок в основном

режиме. Ошибка АС-47 не должна больше индицироваться.