АС - 56          Скопия. Переполнение бака.

(Велико напряжение на входе)

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SCP при просвечивании.

Теоретическое пояснение.

Во время рентгеноскопии необходимо контролировать напря-

жение на первичных обмотках высоковольтного трансформатора

(на входе бака) на предмет превышения максимального допусти-

мого. К аппаратным средствам контроля относится схема измере-

ния напряжения. Измеренное напряжение поступает на вход АЦП,

откуда считывается микропроцессором.

Определение.

Ошибка возникает при Uизм.> 110 kВ.

Возможные причины появления.

1) Неисправна схема защиты, собранная на элементах

DA3,DA5,VD3,VD4,R3,R8,R15,R16,R25,R30,R40,R49 блока рентге-

носкопии,  или неправильно подобран номинал  подборочного ре-

зистора R8 в этой схеме.

2) Неправильно выставлены пределы изменения тока накала

рентгеноскопии.

-

AC-56

Методы устранения.

1)  Проверить правильность работы схемы защиты, собран-

ной на элементах DA3,DA5,VD3,VD4,R3,R8,R15,R16,R25,R30,

R40,R49  блока рентгеноскопии  и  правильность подбора резисто-

ра  R8 в этой схеме.

2) Установка пределов изменения тока накала рентгеноскопии

осуществляется програмно в режиме  “РАБ.9” (см.  Инструкцию по

наладке и регулировке, подраздел “ Использование служебного ре-

жима программы РПУ”.

Проверка.

После устранения неисправностей ошибка АС-56 не должна

больше индицироваться.