АС - 60         Снимок. Переполнение бака.

(Велико напряжение на входе)

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2  и проверяется

в модуле SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

Во время снимка необходимо контролировать напряжения на

первичных обмотках высоковольтного трансформатора (на входе

бака), с тем, чтобы оно не превысило максимально допустимое.

К аппаратным средствам контроля относится схема измерения

напряжения. Измеренное напряжения поступает на вход АЦП, от-

куда считывается микропроцессором. В случае превышения мак-

симального значения напряжения на входе бака во время снимка

программа выдает ошибку АС-60.

Определение.

Ошибка появляется при значении напряжения на входе бака

во время снимка больше, чем максимально допустимое (около 310V).

Возможные причины появления.

1) Неисправна схема измерения напряжения.

2) Пробит один из симисторов, управляющих подключением

логических проволок.

AC-60

Методы устранения.

1) Проверить исправность схемы измерения, собранной на

на элементах VD17-VD28, R66,R67,R69,R70 (трехфазный

выпрямитель - в плате ACOM), R76,R77,R80,R81,R88,R91,

VD8-VD11,VD18,VD19,DA12 ( дифференциальный усилитель-

в блоке рентгеноскопии), R3,R8,R16,R21,R25,R27,R28,

DA3,VD12,C25,DD26 ( повторитель и АЦП в блоке интер-

фейсов).

2) Проверить исправность цепей, в которые входят симис-

торы VS5 -VS22, расположенных в блоке БСК.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок с нулевым ко-

дом. Ошибка АС-60 не должна больше индицироваться.