АС - 61          Скопия. Переполнение тока.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в  мо-дуле SCP при просвечивании.

Теоретическое пояснение.

Во время рентгеноскопии необходимо контролировать ток , протека-ющий через рентгеновскую трубку на предмет превышения максималь-ного допустимого. К аппаратным средствам контроля относится схема измерения тока.

Определение.

Ошибка возникает при Iизм.> 4,2 мА.

Возможные причины появления.

1)  Не отрегулированы цепи накала.

2) Возможны несанкционированные скачки напряжения при пере-ходе от снимка в рентгеноскопии к просвечиванию.

Методы устранения.

1)

2)

Проверка.