# СОДЕРЖАНИЕ

АС - 01      Нет +5В стойки

1. Теоретическое пояснение.

2.  Определение.

3. Возможные причины появления

4.Методы устранения

5.Проверка

АС - 02       Нет +15В стойки

1.Теоретическое пояснение.

2.Определение.

3.Возможные причины появления.

4.Методы устранения

5. Проверка.

АС - 03         Нет связи со стойкой

1.Теоретическое пояснение.

2.Определение.

3.Возможные причины появления.

4.Методы устранения.

5.Проверка.

# АС - 01      Нет +5В стойки

Ошибка относится к группам TSTALL и ALLTST и проверяется  в модулях PLT,SNM,SCP при включении аппарата и при каждом опро-се кнопок.

## Теоретическое пояснение.

Напряжение +5В является питающим напряжением для м/с и эле-ментов, входящих в платы интерфейсов, рентгеноскопии, накала и др. Для контроля напряжения +5В выделен один из каналов  АЦП,  кото-рый опрашивается микропроцессором при включении аппарата и при каждом опросе кнопок.

## Определение.

Ошибка появляется в том случае, если измеряемый уровень на-пряжения по цепи +5В отличается от номинала более, чем на +- 10 %.

## Возможные причины появления

1)  Перегорание плавких вставок FU7,FU8 и FU9.

	2) Опорное напряжение на выводе 10 DD26 блока интерфейсов отличается от 2.50 В.

## Методы устранения

1) Проверить исправность плавких вставок FU7, FU8, FU9  и при необходимости заменить.

	2) Требуется подбор резистора R44 блока интерфейсов.

## Проверка

. 
	Включить аппарат. Ошибка АС-01 не должна больше индици-  роваться.

# АС - 02       Нет +15В стойки

Ошибка относится к группам TSTALL и ALLTST и проверяет-  ся в модулях PLT,SNM,SCP при включении аппарата и при каждом  опросе кнопок.

## 1.Теоретическое пояснение.

Напряжение +15В является питающим напряжением для ряда  элементов блоков и плат, входящих в стойку. Для контроля напряже-ния +15В выделен один из каналов АЦП, который опрашивается  мик-ропроцессором при включении аппарата и при каждом опросе  кнопок.

## 2.Определение.

Ошибка появляется в том случае, если измеряемый уровень на-пряжения по цепи +15В отличается от номинала более, чем на ± 10 %.

## 3.Возможные причины появления.

1)  Перегорание плавких вставок FU7,FU8 и FU9 .

	2) Опорное напряжение на выводе 10 DD26 блока интерфейсов отличается от 2.50 В.

## 4.Методы устранения

1) Проверить исправность плавких вставок FU7, FU8, FU9  и при необходимости заменить. 

	2) Требуется подбор резистора R44 блока интерфейсов.

## Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС-02 не должна больше индици-

роваться.

# АС - 03         Нет связи со стойкой

Ошибка относится к группам тестов ALLTST и TSTALL и про- веряется в модуле PLT при начальном включении аппарата и при каж-дом опросе кнопок.

## 1.Теоретическое пояснение.

Между РПУ и пультом существует канал связи, по которому  между ними осуществляется обмен информацией. К аппаратным  средствам проверки канала относятся: один разряд регистра и один разряд мультиплексора платы интерфейсов для хранения и чтения кода, поступающего с микропроцессора.  Проверка основана на сравнении записанного в регистр платы интерфейсов и затем считанного из него одного и того же кода. Если записанный и считанный коды не совпада-ют, то программа выдает ошибку АС - 03.

	Примечание: Появление ошибки АС-03 в "чистом  виде" свиде-тельствует о том, что неисправны аппаратные средства, относящиеся к  тракту  записи / считывания кода в плате интерфейсов  и в пульте,  при-сутствие же этой ошибки  на  фоне других множественных ошибок ука-зывает на неисправность канала связи.

## 2.Определение.

`Ошибка появляется при несовпадении записанного через канал и считанного через канал одного и того же кода.

## 3.Возможные причины появления.

1) В плате интерфейсов неисправен регистр или мультиплексор
 ( м/с DD15, DD20).

	2) В пульте неисправны м/с, относящиеся к тракту записи / счи-

тывания случайного кода: DD3,DD4,DD6,DD7,DD10,DD13 и пр.

	3) Не отлажен канал связи по чтению (фронты синхроимпульсов на м/с ИР8/8 в плате пульта попадают на фронты числовой  последова-тельности на входах 1,2 этой же м/с.

АС-03

## 4.Методы устранения.

1) Проверить исправность м/с DD15,DD20 на плате интерфейсов.

	2) Проверить исправность м/с DD3,DD4,DD6,DD7,DD10,DD13  и  пр. в пульте.

	3) Настроить канал (см. инструкцию по регулировке и наладке аппарата).

## 5.Проверка.

1) Включить аппарат. Попытаться снова наладить обмен сигна-лами между пультом и стойкой. Ошибка АС-03 не должна больше ин-дицироваться.

	ИЛИ

	2) Вставить микросхемы с программой " MONITOR " в соот-  ветствующие панельки на пульте, войти в режим записи по адресу  или входа в тест (КН7), выбрать общий тест аппарата (ALL-тест) и "прог-нать" его. Если неисправность устранена верно, то ошибка  АС- 03  не должна больше индицироваться.