Коды ошибок

рентгеновского питающего устройства

«Ренекс  2У-МП»

Часть 1.  Электротехнические неполадки и неисправности периферийного оборудования.

АС - 01      Нет +5В стойки.*

Ошибка относится к группам TSTALL и ALLTST и проверяет-

ся  в модулях PLT,SNM,SCP при включении аппарата и при каждом

опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

Напряжение +5В является питающим напряжением для м/с  и

элементов, входящих в платы интерфейсов, рентгеноскопии, нака-

ла и др. Для контроля напряжения +5В выделен один из каналов

АЦП,  который опрашивается микропроцессором при включении

аппарата и при каждом опросе кнопок.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если измеряемый уровень

напряжения по цепи +5В отличается от номинала более, чем на

+- 10 %.

Возможные причины появления.

1)  Перегорание плавких вставок FU7,FU8 и FU9.

2) Опорное напряжение на выводе 10 DD26 блока интерфей-

сов отличается от 2.50 В.

Методы устранения.

1) Проверить исправность плавких вставок FU7, FU8, FU9

и при необходимости заменить.

2) Проверить напряжение питания +5в  прибором с классом точности не хуже 1. Если напряжение выходит за пределы (4.55-5.45)в, устранить причины ухода напряжения (проверить блок питания и питающие цепи )

3)Требуется подбор резистора R44 блока интерфейсов.

4) Вышел из строя АЦП  КР 572 ПВ 4

Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС-01 не должна больше индици-

роваться.

(*) - Ошибки, отмеченные звездочкой, могут появляться при неисправности канала связи. Признаком вероятной неисправности канала является одновременное появление нескольких ошибок.

АС - 02       Нет +15В стойки *

Ошибка относится к группам TSTALL и ALLTST и проверяет-

ся в модулях PLT,SNM,SCP при включении аппарата и при каждом

опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

Напряжение +15В является питающим напряжением для ряда

элементов блоков и плат, входящих в стойку. Для контроля напря-

жения +15В выделен один из каналов АЦП, который опрашивается

микропроцессором при включении аппарата и при каждом опросе

кнопок.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если измеряемый уровень

напряжения по цепи +15В отличается от номинала более, чем на

+- 10 %.

Возможные причины появления.

1)  Перегорание плавких вставок FU7,FU8 и FU9 .

2) Опорное напряжение на выводе 10 DD26 блока интерфей-

сов отличается от 2.50 В.

Методы устранения.

1) Проверить исправность плавких вставок FU7, FU8, FU9

и при необходимости заменить.

2) Требуется подбор резистора R44 блока интерфейсов.

AC-02

Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС-02 не должна больше индици-

роваться.

(*) - Ошибки, отмеченные звездочкой, могут появляться при неисправности канала связи. Признаком вероятной неисправности канала является одновременное появление нескольких ошибок.

АС - 03         Нет связи со стойкой*

Ошибка относится к группам тестов ALLTST и TSTALL и про-

веряется в модуле PLT при начальном включении аппарата и при

каждом опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

Между РПУ и пультом существует канал связи, по которому

между ними осуществляется обмен информацией. К аппаратным

средствам проверки канала относятся: один разряд регистра и

один разряд мультиплексора платы интерфейсов для хранения и

чтения кода, поступающего с микропроцессора. Проверка осно-

вана на сравнении записанного в регистр платы интерфейсов и

затем считанного из него одного и того же кода. Если записан-

ный и считанный коды не совпадают, то программа выдает ошиб-

ку АС - 03.

Примечание: Появление ошибки АС-03 в "чистом  виде" сви-

детельствует о том, что неисправны аппаратные средства, отно-

сящиеся к  тракту  записи/считывания кода в плате интерфейсов

и в пульте,  присутствие же этой ошибки  на  фоне других мно-

жественных ошибок указывает на неисправность канала связи.

Определение.

Ошибка появляется при несовпадении записанного через ка-

нал и считанного через канал одного и того же кода.

Возможные причины появления.

1) В   плате   интерфейсов   неисправен   регистр    или

мультиплексор ( м/с DD15, DD20).

2) В пульте неисправны м/с, относящиеся к тракту записи/

AC-03

считывания случайного кода: DD3,DD4,DD6,DD7,DD10,DD13 и пр.

3) Не отлажен канал связи по чтению (фронты синхроимпуль-

сов на м/с ИР8/8 в плате пульта попадают на фронты числовой

последовательности на входах 1,2 этой же м/с.

Методы устранения.

1) Проверить исправность м/с DD15,DD20 на плате интерфей-

сов.

2) Проверить исправность м/с DD3,DD4,DD6,DD7,DD10,DD13

и  пр. в пульте.

3) Настроить канал (см. инструкцию по регулировке и на-

ладке аппарата).

Проверка.

1) Включить аппарат. Попытаться снова наладить обмен сиг-

налами между пультом и стойкой. Ошибка АС-03 не должна боль-

ше  индицироваться.

ИЛИ

2) Вставить микросхемы с программой " MONITOR " в соот-

ветствующие панельки на пульте, войти в режим записи по адресу

или входа в тест (КН7), выбрать общий тест аппарата (ALL-тест)

и "прогнать" его. Если неисправность устранена верно, то ошибка

АС- 03  не должна больше индицироваться.

(*) - Ошибки, отмеченные звездочкой, могут появляться при неисправности канала связи. Признаком вероятной неисправности канала является одновременное появление нескольких ошибок.

НО:

Однажды было ... На пульте высыпала куча ошибок с АС-03 во главе. Думали, не работает канал связи, но все порты читались корректно. Оказалось, что оборвана дорожка между выв. 5 DD15 и выв. 6 DD19 (контроль канала) !  Остальные ошибки имели свои независимые причины (сгорели предохранители) и совпадение было случайным !  А мы уже приперли на себе двухлучевой осциллограф, чуть не рассыпались по дороге ...

АС - 09            Обрыв накала.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

В РПУ регулировка анодного тока рентгеновской трубки осу-

ществляется по цепям накала. Значения токов накала формируют-

ся микропроцессором в виде ряда уставок тока (кодов накала).

Выбранный код через ЦАП поступает на вход блока накала. Опре-

делен минимальный код, соответствующий минимальному току на-

кала. Если средства контроля фиксируют во время снимка ток

накала, соответствующий коду меньше минимального, то програм-

ма выдает ошибку АС-09. К аппаратным средствам контроля отно-

сится схема датчика тока накала (блок рентгеноскопии), на вы-

ходе которой присутствует напряжение, пропорциональное реаль-

ному току накала, которое поступает на вход АЦП и считывается

микропроцессором.

Определение.

Ошибка возникает при Iнак.измер. <  Iнак.мин. ( код АЦП 5).

Возможные причины появления.

1) Отсутствует контакт в высоковольтных разъемах между

генераторным устройством и высоковольтным кабелем или кабелем

и защитным кожухом рентгеновской трубки.

2) Перегорание плавких вставок FU10 (в ждущем режиме

или при рентгеноскопии), FU15 - FU17 (в режиме подготовки или

во время снимка).

- Выход из строя транзисторов VT5-VT8 на плате накала (в режиме подготовки и во время снимка)

4) Неисправность АЦП (DD26 платы интерфейсов).

5) Повреждение нити накала рентгеновской трубки.

6) Неправильная установка начального значения накала

скопии. (в ждущем режиме или при R - скопии)

Методы устранения.

1) Отключить аппарат от сети, разединить высоковольтные

разъемы. Почистить и выправить их контакты.

2) Проверить плавкие вставки FU10 или FU15-FU17 и, при

необходимости, заменить.

3) Проверить и при необходимости заменить транзисторы VT5-VT8 на плате накала.

3) Проверить м/с DD26 в плате интерфесов и, при необхо-

димости, заменить.

4) Отключить катодный разъем от РИД и проверить омметром нити  накала. При обнаружении обрыва заменить РИД.

- Установить правильное значение накала скопии.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок c нулевым

кодом. Ошибка АС-09 не должна больше индицироваться.

Маленькие хитрости

| В транзисторах КТ 825 и КТ 827, установленных в преобразователе накала, имеются вот такие защитные стабилитроны: Они служат для защиты от обратной полярности и от превышения Uкэ max. |  |
| --- | --- |

Однако жизнь показала, что этого не достаточно,  эти стабилитроны не всегда справляются с задачей и транзисторы выходят из строя. Особенно это заметно на аппаратах «Ренекс-2МП», где транзисторный преобразователь используется и во время снимка, и для поднакала. Поэтому рекомендуется при ремонте преобразователя устанавливать внешние диоды параллельно имеющимся в составе транзистора:

кт827            vd                                            кт825           vd

VD - любой диод с   I max >= 1A,  U обр. max >=200 В.,  Fраб>=10 кГц (например, КД226, КД105). Желательно также использовать теплопроводную пасту (КТП) при установке транзисторов на теплоотвод и при креплении теплоотвода к корпусу. Практика показала, что в момент снимка действующее значение (!) тока через дополнительный диод достигало в отдельных случаях 50мА. После принятия всех изложенных мер выходов транзисторов из строя не было, несмотря на то, что аппарат эксплуатируется в травмвтологическом пункте.

Дополнительные пять минут работы - и одной головной болью меньше.

При обрыве накала на 1 р.м. в универсальных аппаратах запуск 2 р.м. становится также невозможным, т.к. обнаружив обрыв, аппарат прекращает дальнейшую работу. Чтобы запустить аппарат при оборвеном накале 1 р.м., можно подключить лампу 220в, 75-200 Вт к контактам К32 и К31 в/в трансформатора. (накал 1 р.м.,мал. фокус.). Если причина обрыва в баке, кабелях или излучателе, то лампа сыграет роль нагрузки и даст возможность переключить аппарат на 2 р.м.

АС - 13         Велико напряжение в средней

точке разгона в начале

подготовки.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется

в модуле SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

В аппарате использована трубка с вращающимся анодом.

Вольфрамовый диск анода вращается под воздействием электро-

магнитного поля статора, на обмотки которого подается трех-

фазное сетевое напряжение. Фаза А питающего напряжения пода-

ется все время, пока включено РПУ, а фазы В и С комутируются.

Контроль "разгона" анода включает в себя два этапа. На пер-

вом - контролируется наличие фазы А питающего напряжения при

отключенных фазах В и С (см. АС-33), на втором этапе подклю-

чаются фазы В и С. Существует контрольная цепь, в которой при

подключении всех трех фаз исправного сетевого напряжения фор-

мируется постоянный уровень напряжения, близкий к "0". Если

же усредненное значение напряжения в этой цепи превышает ус-

ловный минимум и значительно больше "0", то программа выдает

ошибку АС-13.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, когда при подключении

всех трех фаз питания анода усредненное напряжение в сред-

ней точке разгона превышает допустимое.

Возможные причины появления.

AC-13

1) Перегорела одна из плавких вставок FU1,FU2,FU3.

2) Неисправны схемы формирования сигналов включения симис-

торов фаз "B" и "C".

3) Неисправен один или два симистора VS1,VS2.

4) Неисправна схема фиксации уровня напряжения в конт-

рольной цепи.

Методы устранения.

1) Проверить исправность плавких вставок FU1,FU2,FU3;

2) Проверить исправность м/с DD18 блока интерфейсов и

исправность схем, собранных на элементах DD1.3,DD1.4,VD3,VT5,

VS1 (фаза "B") и на DD1.1,DD1.2,VD2,VT4,VS2 (фаза"C");

3) Проверить исправность симисторов VS1,VS2;

4) Проверить исправность транзистора VT6 блока комута-

ции 2  и исправность м/с DD26 блока интерфейсов;

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок с нулевым

кодом. Ошибка АС-13 не должна больше индицироваться.

АС - 14          Нет готовности штатива.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется

в модуле SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

При работе со столом или стойкой снимков (в зависимости

от выбранного рабочего места) при подготовке к снимку между

блоком управления и штативным устройством происходит обмен

сигналами. В конце подготовки к снимку РПУ выдает сигнал вклю-

чения решетки на выбранном рабочем месте. В ответ от штативно-

го   устройства должен прийти сигнал готовности штатива (ответ

решетки), который служит сигналом на включение высокого напря-

жения. Существует программа, контролирующая время, в течение

которого следует ожидать сигнал готовности штатива. По исте-

чении этого времени РПУ, если не поступил сигнал на включение

высокого напряжения, заканчивает подготовку и программа выда-

ет ошибку АС-14.

Определение.

Ошибка появляется при времени ожидания сигнала ответа решетки более, чем 1000мс.

Возможные причины появления.

1) Неисправность штативного устройства. ( Как правило, отсутствие   питания из-за перегорания предохранителя). - чаще всего.

2) Неисправна схема фиксации уровня сигнала "Готовность

штатива".

Методы устранения.

1) Проверить предохранители штативного устройства.

2) Проверить работоспособность штативного устройства.

3) Проверить правильность работы схемы, собранной на эле-

ментах DD8.1,DD8.2,DD8.3,DD7.4 блока комутации 2 и исправ-

ность м/с DD19 блока интерфейсов.

Проверка.

Произвести контрольный снимок. Ошибка АС-14 не должна

больше индицироваться.

АС - 20          Окончание снимка по

предустановке.

Ошибка относится к группе тестов ALLTST и проверяется

в модуле SNM периодически во время каждого опроса кнопок.

Теоретическое пояснение.

Окончание снимка по предустановке (при этом уровень сиг-

нала на выходе схемы предустановки досрочно изменяется из "1"

в "0" и, значит, досрочно отключается высокое напряжение)

свидетельствует о возникновении неисправности в блоке управ-

ления или в самой схеме предустановки. В ОЗУ существует ячей-

ка памяти, в которую после окончания снимка записываются коды

признаков окончания снимков. Программа контролирует содержи-

мое этой ячейки памяти и при считывании из нее соответствую-

щего кода выдает ошибку АС-20.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, когда снимок закончен по

досрочному появлению "0" на выходе схемы предустановки.

Возможные причины появления.

1)  Неисправна  схема предустановки.

2)  Плохое заземление оплеток высоковольтных кабелей.

AC-20

Методы устранения.

1) Проверить исправность схемы предустановки.

2) Проверить заземление оплеток высоковольтных кабелей.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок. Ошибка

АС-20 не должна больше индицироваться.

АС - 22          Сеть не в допуске, <180В.

Ошибка относится к группам тестов TSTALL и ALLTST и про-

веряется в модулях PLT и SNM при включении аппарата и при

каждом опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

Параметры сети участвуют в расчетах параметров снимка,

поэтому определены границы диапазона, в котором может изме-

няться напряжение сети.

Контроль осуществляется при включении аппарата и при

каждом опросе кнопок. К аппаратным средствам контроля отно-

сится схема измерения напряжения, измеряющая в режиме рентге-

нографии и рентгеноскопии напряжение на первичных обмотках

высоковольтного трансформатора, а в режиме подготовки- напря-

жение сети. Измеренное напряжение поступает на вход АЦП, отку-

да  считывается  микропроцессором.

Определение.

Ошибка появляется при среднем по трем фазам напряжении

сети <= 180В.

Возможные причины появления.

1) Перегорание одной из плавких вставок FU11,FU12,FU13.

2) Плохой контакт в реле KV15, переключающем режим работы

схемы измерения напряжения.

AC-22

Методы устранения.

1) Проверить плавкие вставки FU11,FU12,FU13 и при необхо-

димости заменить.

2) Выключить аппарат. Заменить реле KV15.

Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС-22 не должна больше индици-

роваться, если напряжение сети больше 180В.

АС - 25         Нет окончания движения

томографа при пробе.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

При работе в режиме томографии первый прогон колоны то-

мографа является пробным, в течение которого опытным путем

определяется время движения томографа при заданном угле и

высоте среза. Измеренное время является параметром предстоя-

щего снимка и не может быть больше установленного (5с).

Определение.

Ошибка появляется при времени движения томографа при

пробе > 5с.

Возможные причины появления.

Неисправен штатив томографа.

Методы устранения.

Устранить неисправность штатива.

AC-25

Проверка.

Произвести повторно операции в режиме томографии. Ошибка

АС-25 не должна больше индицироваться.

АС - 33         Нет питания разгона анода.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется

в модуле SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

В аппарате использована трубка с вращающимся анодом.

Вольфрамовый диск анода вращается под воздействием электро-

магнитного поля статора, на обмотки которого подается трех-

фазное сетевое напряжение. Фаза А питающего напряжения пода-

ется все время, пока включено РПУ, а фазы В и С комутируются,

Контроль питания анода основан на контроле наличия фазы А пи-

тающего напряжения ( при отключенных фазах В и С). Напряжение

фазы А с помощью схем выпрямления и делителей преобразуется в

уровень постоянного напряжения, усредненное значение которого

контролируется программой. Контроль производится при подго-

товке к снимку и при значении контрольного напряжения меньше

установленного программа выдает ошибку АС-33.

Определение.

Ошибка появляется при значении контрольного напряжения

фазы А меньше допустимого.

Возможные причины появления.

1)  Плохой контакт в разъеме XP1 (для первого рабочего

места) или ХР2 (для всех остальных рабочих мест).

2) Перегорание плавкой вставки FU1.

3) Неисправна схема фиксации уровня напряжения в конт-

рольной цепи.

AC-33

4) Не подходит 220В к центральной точке в схеме разгона.

Методы устранения.

1) Проверить контакт в разъеме ХР1 или ХР2.

2) Проверить исправность плавкой вставки FU1 и, при необ-

ходимости, заменить.

3) Проверить исправность транзистора VT6 в блоке комута-

ции 2 и м/с DD26 в блоке интерфейсов.

4) Проконтролировать и, при необходимости, исправить.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок с нулевым

кодом. Ошибка АС-33 не должна больше индицироваться.

АС - 36         Ток накала не соответствует

(<) коду.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SNM в конце подготовки к снимку.

Теоретическое пояснение.

В РПУ регулировка анодного тока рентгеновской трубки осу-  ществляется по цепям накала. Значения токов накала формируют-  ся микропроцессором в виде ряда уставок тока (кодов накала).  Выбранный код через ЦАП поступает на вход блока накала. Во  время снимка программа контролирует соответствие реального  тока в цепях накала установленному коду накала. К аппаратным  средствам контроля относится схема датчика тока накала (блок  рентгеноскопии). На выходе этой схемы присутствует напряже-  ние, пропорциональное действительному току накала, которое  поступает на вход АЦП, откуда считывается микропроцессором.  Программа приводит код накала и значение реального тока на-  кала к одним единицам измерения, сравнивает их между собой и  при разнице более 10% выдает ошибку.

Определение.

Ошибка появляется при Iнак. , соответствующего установ-

ленному коду накала > Iнак. изм. более, чем на 10 %.

Возможные причины появления.

1)  Неисправен регулятор напряжения на транзисторах VT2,

VT4 блока накала.(2УМП)

2) Перегорание одной или двух плавких вставок из FU15,

FU16, FU17.

3) Выход из строя одного или двух транзисторов в преобразователе VT5-VT8 (Чаще в 2МП).

4) Неправильно записан коэффициент Cerr30 в памяти м/с

РР3.

Методы устранения.

1) Добиться работы схемы регулятора напряжения в соответствии с разделом 5.5 "Цепи накала”.

2) Проверить плавкие вставки FU15, F16 или FU17 и, принеобходимости, заменить.

- Проверить транзисторы преобразователя VT5-VT8, при необходимости заменить.

4) Войти в РАБ-1. Набрать нужное значение коэффициентаCerr30 на табло и сделать снимок с нулевым кодом. При этомвновь набранный коэффициент Cerr30 автоматически запишетсяв память РР3.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок. Ошибка

АС-36 не должна больше индицироваться.

Маленькие хитрости.

Если причиной появления ошибки был выход из строя транзисторов преобразователя (VT5-VT8), то предлагается выполнить рекомендации, изложенные в описании ошибки АС-09.

АС - 37         Есть напряжение на входе

бака до снимка.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

При работе в режиме рентгенографии при подготовке к сним-

ку напряжение на первичных обмотках высоковольтного трансфор-

матора (на входе бака) не должно превышать некоторое значе-

ние, определенное для режима подготовки. К аппаратным средствам

контроля относится схема измерения напряжения. Измеренное на-

пряжения поступает на вход АЦП в блоке интерфейсов, откуда

считывается микропроцессором.

Определение.

Ошибка появляется, если во время подготовки к снимку на-

пряжение на входе бака превышает +5В.

Возможные причины появления.

1) Неисправна схема измерения напряжения.

2) Не переключилось реле KV15, переключающее режимы рабо-

ты схемы измерения напряжения.

3) Обрыв в одной из первичных обмоток высоковольтного транс-

форматора (генератор работает на холостом ходу).

AC-37

Методы устранения.

1) Проверить исправность схемы измерения напряжения, соб-

ранной на элементах VD17-VD28, R66,R67,R69,R70 (трехфазный

выпрямитель - в блоке комутации 2), R76,R77,R80,R81,R88,R91,

VD8-VD11,VD18,VD19,DA12 (дифференциальный усилитель- в блоке

рентгеноскопии), R3,R8,R16,R21,R25,R27,R28, DA3,VD12,C25,DD26

(повторитель и АЦП в блоке интерфейсов).

2) Проверить исправность реле KV15 и при необходимости  за-

менить.

3) Выключить аппарат и прозвонить первичные обмотки высо-

ковольтного трансформатора.

Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС-37 не должна индицироваться.

АС - 38         Есть напряжение на баке

после снимка.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

После окончания снимка при срабатывании схема отключения

высокого напряжения (по одному из признаков окончания снимка)

на первичных обмотках высоковольтного трансформатора должно

быть небольшое напряжение, не превышающее некоторое макси-

мальное. Если схема отключения высокого напряжения не сраба-

тывает, то средства контроля продолжают фиксировать напряже-

ние сети на первичных обмотках в/в трансформатора. К аппарат-

ным средствам контроля относится схема измерения напряжения.

Измеренное напряжения поступает на вход АЦП, откуда считыва-

ется микропроцессором.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если напряжение на входе

бака после снимка превышает 20V.

Возможные причины появления.

1) Неисправна схема измерения напряжения.

2) Не сработала схема отключенния высокого напряжения.

3) Неисправен симистор, осуществляющий асинхронное отклю-

чение высокого напряжения.

AC-38

Методы устранения.

1) Проверить исправность схемы измерения напряжения, соб-

ранной на элементах VD17-VD28, R66,R67,R69,R70 (трехфазный

выпрямитель - в блоке комутации 2), R76,R77,R80,R81,R88,R91,

VD8-VD11,VD18,VD19,DA12 (дифференциальный усилитель- в блоке

рентгеноскопии), R3,R8,R16,R21,R25,R27,R28, DA3,VD12,C25,DD26

(повторитель и АЦП в блоке интерфейсов).

2) Проверить исправность схемы отключения высокого напря-

жения, собранной на элементах VT1,VD13,VD14,DD11,DD12,DD15,

DD21.1,DD21.2 блока интерфейсов (схема предустановки).

3) Проверить исправность симистора VS1.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок c нулевым

кодом. Ошибка АС-38 не должна больше индицироваться.

АС - 40         Реальные mAsы после

снимка >1100.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяются в модуле

PLT после снимка.

Теоретическое пояснение.

Медицинский персонал, работающий на эксплуатации рентге-

новского аппарата, при задании режима снимка оперирует поня-

тиями mas-ов (милиампер*секунд) и киловольт. После снимка прог-

рамма вычисляет по значениям реального тока и времени снимка

значение реальных mas-ов и если это значение превышает макси-

мально допустимое, то программма выдает ошибку АС-40.

Определение.

Ошибка появляется при значении реальных mas-ов после

снимка > 1100.

Возможные причины появления.

1) Неисправна схема измерения анодного тока.

2) При замене РИД (если такое случилось) не была произ-

ведена переюстировка главной цепи (при этом снимок может

пройти, но величины токов сильно завышены.

AC-40

Методы устранения.

1) Наладить правильную работу схемы измерения анодного

тока в соответствии с разделом 5.8 технического описания.

2) При замене РИД произвести переюстировку главной цепи.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок. Ошибка

АС-40 не должна больше индицироваться.

АС - 41         Нет ответа от ТОМО.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

При работе в режиме томографии (4-ое р.м. на столе сним-

ков) во время подготовки к снимку между РПУ и томографом про-

исходит обмен сигналами. Завершает обмен разрешающий уровень

сигнала от томографа на включение высокого напряжения. Про-

грамма контролирует время, в течении которого следует ожидать

поступление указанного сигнала. При отсутствии разрешающего

уровня дольше указанного времени РПУ завершает подготовку к

снимку, а программа выдает ошибку АС-41.

Определение.

Ошибка появляется при времени ожидания разрешающего уров-

ня сигнала от томографа больше, чем 4000мс.

Возможные причины появления.

1) Нет движения колонны томографа.

2) Не работают концевые выключатели.

3) Неисправны м/с DD8.3,DD7.4 в блоке коммутации 2.

4) Неисправны м/с DD19,DD18 блока интерфейсов.

AC-41

Методы устранения.

1) Проверить исправность механических устройств, от-

ветственных за движение томографа.

2) Проверить исправность концевых переключателей.

3) Проверить исправность м/с DD8.3,DD7.4 блока комута-

ции 2.

4) Проверить исправность м/с DD18,DD19 блока интерфейсов.

Проверка.

Произвести контрольный снимок на 4-ом р.м. Ошибка АС-41

не должна больше индицироваться.

AC - 44         Неправильное чередование

фаз  (A 0->1...C=1)

Ошибка относится к группам TSTALL и ALLTST и проверя-

ется в модуле PLT при начальном включении аппарата и при каж-

дом опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

РПУ питается от трехфазной сети. При трехфазной схеме пи-

тания возникает необходимость контроля правильного чередова-

ния фаз. В основном это важно для трехфазных двигателей, обе-

спечивающих вращение анода, движение штатива и пр. Проверка

основана на сравнении фаз меандров фазы А и фазы С питающего

напряжения. В  момент  перехода  меандра  фазы  А  из нуля в

единицу, меандр фазы С должен иметь единичное значение.

Определение.

Ошибка возникает при нулевом значении фазы С в момент пе-

рехода фазы А из нуля в единицу.

Возможные причины появления.

При подключении РПУ к сети перепутаны фазы.

Методы устранения.

Проконтролировать и исправить подсоединение питающих про-

водов к сети.

AC-44

Проверка.

Включить аппарат. При очередном опросе кнопок ошибка не

должна больше индицироваться.

АС - 48         Нет сигнала ЭСУ ГОТОВ.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

В режиме рентгеноскопии предусмотрена возможность делать

снимки с помощью экрано-снимочного устройства (ЭСУ). Если на

ЭСУ включен режим съемки, то от ЭСУ на РПУ должен поступить

нулевой уровень сигнала "ЭСУ ГОТОВ" (кассета заряжена и на

нее можно сделать, по крайней мере, еще один снимок), при

этом РПУ переходит в режим подготовки к снимку. Если соответ-

ствующий сигнал не поступает, то РПУ не переходит в режим

подготовки к снимку и программа выдает ошибку АС-48.

Определение.

Ошибка возникает при отсутствии нулевого уровня сигнала

"ЭСУ ГОТОВ" от ЭСУ, находящегося в режиме съемки.

Возможные причины появления.

1) Неисправно ЭСУ.

2) Неисправна м/с DD6.2 в блоке комутации 2.

3) Неисправна м/с DD20 в блоке интерфейсов.

AC-48

Методы устранения.

1) Проверить исправность ЭСУ.

2) Проверить исправность м/с DD6.2 в блоке комутации 2.

3) Проверить исправность м/с DD20 в блоке интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Перевести ЭСУ в режим съемки. Ошибка

АС-48 не должна больше индицироваться.

АС - 49        Есть сигнал ФОТО-СНИМ

во время подготовки.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

При работе в режиме рентгеноскопии на 1-ом р.м.предусмот-

рена возможность делать снимки с помощью фотокамеры. При этом

во время подготовки к снимку между РПУ и фотокамерой происхо-

дит обмен сигналами. Завершает обмен сигнал от фотокамеры

ФОТО-СНИМ на включение высокого напряжения, разрешающий уро-

вень которого должен появиться в КОНЦЕ подготовки. При нали-

чии разрешающего уровня сигнала ФОТО-СНИМ до завершения обме-

на между РПУ и фотокамерой программа выдает ошибку АС-49.

Определение.

Ошибка появляется при наличии разрешающего уровня сигнала

ФОТО-СНИМ во время подготовки к снимку (до выдачи сигнала “КА-
  ЧАНИЕ РАСТРА”).

Возможные причины появления.

1) Не сформирован соответствующий уровень сигнала

ФОТО-СНИМ на фотокамере.

2) Неисправна м/с DD7.2 в блоке комутации 2 или м/с DD19

в блоке интерфейсов.

AC-49

Методы устранения.

1) Проконтролировать уровень сигнала ФОТО-СНИМ с фотока-

меры.

2) Проверить исправность м/с DD7.2 в блоке комутации 2 и

и м/с DD19 в блоке интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Нажать на фотокамере кнопку "Снимок".

Ошибка АС-49 не должна больше индицироваться.

АС - 50         Нет сигнала ФОТО-СНИМ.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM  в конце подготовки к снимку.

Теоретическое пояснение.

При работе в режиме рентгеноскопии на 1-ом р.м.предусмот-

рена возможность вести съемку с помощью фотокамеры. Единичный

уровень сигнала ФОТО-СНИМ является сигналом на включение вы-

сокого напряжения, поступающим от фотокамеры в РПУ в конце

подготовки к снимку после завершения обмена сигналами готов-

ности между РПУ и фотокамерой. Программа контролирует время,

в течение которого следует ожидать "1" сигнала ФОТО-СНИМ.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если время ожидания "1"

сигнала ФОТО-СНИМ превышает 1000мс.

Возможные причины появления.

1) Не сформирован соответствующий уровень сигнала

ФОТО-СНИМ на фотокамере.

2) Неисправна м/с DD7.2 в блоке комутации 2 или м/с DD19

в блоке интерфейсов.

AC-50

Методы устранения.

1) Проконтролировать уровень сигнала ФОТО-СНИМ с фотока-

меры.

2) Проверить исправность м/с DD7.2 в блоке комутации 2 и

и м/с DD19 в блоке интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Нажать на фотокамере кнопку "Снимок".

Ошибка АС-50 не должна больше индицироваться.

АС - 51         Есть сигнал ФОТО-СНИМ

после окончания снимка.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется

в модуле SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

При проведении съемки во время рентгеноскопии на 1-ом р.м

с помощью фотокамеры сигнал ФОТО-СНИМ ( сигнал на включение

высокого напряжения, поступающий от фотокамеры в РПУ) должен

быть снят после начала снимка в течении 400мс. При невыпол-

нении этого условия программа выдает ошибку АС-51.

Определение.

Ошибка появляется при наличии единичного (разрешающего)

уровня сигнала ФОТО-СНИМ после начала снимка в течение вре-

мени более, чем 400мс.

Возможные причины появления.

1) Не сформирован соответствующий уровень сигнала

ФОТО-СНИМ на фотокамере.

2) Неисправна м/с DD7.2 в блоке комутации 2 или м/с DD19

в блоке интерфейсов.

Методы устранения.

1) Проконтролировать уровень сигнала ФОТО-СНИМ с фотока-

меры.

AC-51

2) Проверить исправность м/с DD7.2 в блоке комутации 2 и

и м/с DD19 в блоке интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок с помощью

фотокамеры. Ошибка АС-51 не должна больше индицироваться.

АС - 51         Есть сигнал ФОТО-СНИМ

после окончания снимка.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется

в модуле SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

При проведении съемки во время рентгеноскопии на 1-ом р.м

с помощью фотокамеры сигнал ФОТО-СНИМ ( сигнал на включение

высокого напряжения, поступающий от фотокамеры в РПУ) должен

быть снят после начала снимка в течении 400мс. При невыпол-

нении этого условия программа выдает ошибку АС-51.

Определение.

Ошибка появляется при наличии единичного (разрешающего)

уровня сигнала ФОТО-СНИМ после начала снимка в течение вре-

мени более, чем 400мс.

Возможные причины появления.

1) Не сформирован соответствующий уровень сигнала

ФОТО-СНИМ на фотокамере.

2) Неисправна м/с DD7.2 в блоке комутации 2 или м/с DD19

в блоке интерфейсов.

Методы устранения.

1) Проконтролировать уровень сигнала ФОТО-СНИМ с фотока-

меры.

AC-51

2) Проверить исправность м/с DD7.2 в блоке комутации 2 и

и м/с DD19 в блоке интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Сделать контрольный снимок с помощью

фотокамеры. Ошибка АС-51 не должна больше индицироваться.

АС - 52         Нет готовности ФОТО-

камеры к серии.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется в

модуле SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

При работе в режиме рентгеноскопии с фотокамерой можно

сделать один или серию снимков. В режиме серийной съемки РПУ

после каждого снимка переходит в режим подготовки к снимку и

в течение 2 сек. ожидает либо снятия сигнала подготовки, либо

сигнал на новый снимок. Программа контролирует время, в тече-

ние которого следует ожидать повторного сигнала на включение

высокого напряжения ( единичный уровень сигнала ФОТО-СНИМ) от

фотокамеры, находящейся в режиме серийной съемки.

Определение.

Ошибка появляется при времени ожидания повторного сигна-

ла на снимок от фотокамеры более, чем 2000мс.

Возможные причины появления.

Фотокамера не переведена в режим серийной съемки.

AC-52

Методы устранения.

Перевести фотокамеру в режим серийной съемки (кнопка

или переключатель на фотокамере).

Проверка.

Произвести серию контрольных снимков с помощью фотока-

меры. Ошибка АС-52 не должна больше индицироваться.

АС - 53         Не собран томограф,

томография запрещена.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

При работе со столом снимков РПУ находится либо в режиме

снимков на 2-ом р.м., либо переходит в режим томографии (4-ое

р.м.) по сигналу от томографа ТОМОГРАФ СОБРАН (уровень логи-

ческого нуля), который поступает в соответствующий порт, от-

куда считывается микропроцессором. При отсутствии разрешающе-

го уровня сигнала ТОМОГРАФ СОБРАН РПУ возвращается в режим

снимков на 2-м р.м. и программа выдает ошибку АС-53.

Определение.

Ошибка появляется при отсутствии соответствующего уровня

сигнала ТОМОГРАФ СОБРАН во время подготовки к снимку, в то

время как стол снимков находится в режиме томографии.

Возможные причины появления.

1) Не собран томограф.

2) Не исправен томограф.

3) Неисправны м/с DD8.4 (блок комутации 2), DD20,DD17 (плата

интерфейсов).

AC-53

Методы устранения.

1), 2) Проконтролировать исправность и правильность сборки

томографа.

3) Проверить исправность м/с DD8.4 (блок комутации 2), DD20,

DD17 (плата интерфейсов).

Проверка.

Произвести контрольный снимок на 4-ом р.м.  Ошибка АС-53

не должна больше индицироваться.

АС - 54               Собран томограф,

снимки запрещены.

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM при подготовке к снимку.

Теоретическое пояснение.

При работе со столом снимков РПУ находится либо в режи-

ме снимков на 2-ом р.м., либо переходит в режим томографии (4-ое

р.м.) по сигналу от томографа ТОМОГРАФ СОБРАН (уровень ло-

гического нуля), который поступает в соответствующий порт, от-

куда считывается микропроцессором. Может возникнуть ситуация,

когда стол снимков находится в режиме томографии ( нулевой уро-

вень сигнала ТОМОГРАФ СОБРАН), а номер рабочего места в РПУ

не соответствует томографии (не 4-ый). В этом случае программа вы-

дает ошибку АС-54.

Определение.

Ошибка появляется при попытке сделать снимок, в то время

как режим стола снимков, находящегося в режиме томографии, не

соответствует выбранному рабочему месту.

Возможные причины появления.

Ошибочные действия рентгенолаборанта.

АС-54

Методы устранения.

Произвести правильную последовательность действий.

Проверка.

Сделать контрольный снимок в режиме томографии. При этом

ошибка АС-54 не должна больше индицироваться.

АС - 55         Скопия. Нет напряжения

на входе бака.

Ошибка относится к группе тестов TSTALL2 и проверяется

в модуле SCP при рентгеноскопии.

Теоретическое пояснение.

Во время рентгеноскопии необходимо контролировать напря-

жение на первичных обмотках высоковольтного трансформатора

(на входе бака), с тем, чтобы значение этого напряжения не

стало меньше минимально возможного. К аппаратным средствам

контроля относится схема измерения напряжения. Измеренное

напряжение поступает на вход АЦП, откуда считывается микро-

процессором.

Определение.

Ошибка возникает в том случае, если среднее значение из-

меренного напряжения на входе бака при рентгеноскопии стано-

вится меньше 20V (сработала схема отключения высокого напря-

жения).

Возможные причины появления.

1) Неисправна схема измерения напряжения.

2) Неисправна схема включения высокого напряжения в ре-

жиме рентгеноскопии.

3) Неисправен симистор включения высокого напряжения в

режиме рентгеноскопии.

4) Неисправно какое-либо реле из КМ5, KV10, KV19.

AC-55

Методы устранения.

1) Проверить исправность схемы измерения напряжения, соб-

ранной на элементах VD17-VD28, R66,R67,R69,R70 (трехфазный

выпрямитель - в блоке комутации 2), R76,R77,R80,R81,R88,R91,

VD8-VD11,VD18,VD19,DA12 (дифференциальный усилитель- в блоке

рентгеноскопии), R3,R8,R16,R21,R25,R27,R28, DA3,VD12,C25,DD26

( повторитель и АЦП в блоке интерфейсов).

2) Проверить исправность схемы, собранной на элементах

DD17 блока интерфейсов, DD11.1,DD11.2,DD11.3,VT4,VD16 блока

рентгеноскопии, DD5.2,VD10 блока комутации 2.

3) Проверить исправность симистора VS4.

4) Прочистить контакты и проверить исправность реле (кон-

такторов) KV10, KM5, KV19.

Проверка.

Включить аппарат. Установить режим рентгеноскопии. Ошиб-

ка АС-55 не должна больше индицироваться.

АС - 57         Неправильное начальное

состояние пульта скопии.

Ошибка относится к группе TSTALL и проверяется в модулях

PLT и SNM при начальном включении аппарата.

Теоретическое пояснение.

К проверкам, обязательным при включении аппарата, отно-

сится проверка начального состояния кнопок выносного пульта.

При начальном включении аппарата кнопки выносного пульта

должны быть отжаты. Информация о состоянии кнопок выносного

пульта находится в соответствующем порту, который опрашивае-

ся программой при начальном включении аппарата и периодичес-

ки при каждом опросе кнопок.

Определение.

Ошибка появляется при наличии информационного "нуля"

("нажато") в одном из разрядов порта, где хранится информа-

ция о состоянии кнопок штатива 1-го р.м. при начальном вклю-

чении аппарата.

Возможные причины появления.

1) Неправильное начальное положение кнопок выносного

пульта при включении аппарата.

2) Неисправна кнопка выносного пульта.

3) Не подключен к РПУ кабель выносного пульта.

AC-57

Методы устранения.

1) Проверить начальное положение кнопок выносного пульта.

2) Проверить исправность кнопок на выносном пульте.

3) Подсоединить к РПУ кабель выносного пульта.

Проверка.

Включить аппарат. Индикация ошибки АС-57 должна отсутст-

вовать.

АС - 58         Неправильное начальное

состояние кнопок штатива.

Ошибка относится к группе TSTALL и проверяется в модулях

PLT и SNM при начальном включении аппарата.

Теоретическое пояснение.

К проверкам, обязательным при включении аппарата, отно-

сится проверка начального состояния кнопок штатива 1-го р.м.

При начальном включении аппарата кнопки “ СНИМОК” и

“СКОПИЯ” штатива 1-го р.м. должны быть отжаты. Информация

о состоянии кнопок штатива1-го р.м.находится в соответствующем

порту, который опрашиваеся программой при начальном включе-

нии аппарата и периодически при каждом опросе кнопок.-

Определение.

Ошибка появляется  в том случае, если при начальном вклю-

чении аппарата на штативе 1-го р.м. нажаты кнопки “СНИМОК” и

“СКОПИЯ”.

Возможные причины появления.

1) Неправильное начальное положение кнопок штатива 1-го

р.м. при включении аппарата.

2) Неисправна кнопка штатива.

3) Не подключен к РПУ кабель штативного устройства.

AC-58

Методы устранения.

1) Проверить начальное положение кнопок штатива 1-го р.м.

2) Проверить исправность кнопок на штативном устройстве.

3) Подсоединить к РПУ кабель штативного устройства.

Проверка.

Включить аппарат. Индикация ошибки АС-58 должна отсутст-

вовать.

АС - 62         Сеть не в допуске, >250В.

Ошибка относится к группам тестов TSTALL и ALLTST и

проверяется в модулях PLT и SNM при включении аппарата и при

каждом опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

Параметры сети участвуют в расчетах параметров снимка,

поэтому определены границы диапазона, в котором может изме-

няться напряжение сети.

Контроль осуществляется при включении аппарата и при

каждом опросе кнопок. К аппаратным средствам контроля отно-

сится схема измерения напряжения, измеряющая в режиме рентге-

нографии и рентгеноскопии напряжение на первичных обмотках

высоковольтного трансформатора, а в ждущем режиме - напряже-

ние сети. Измеренное напряжение поступает на вход АЦП, откуда

считывается микропроцессором.

Определение.

Ошибка появляется при среднем по трем фазам напряжении

сети >= 250В.

Возможные причины появления.

1) Разовый скачок напряжения (несистематическая ошибка).

2) Завышенное напряжения сети.

3) Неисправна схема измерения напряжения.

AC-62

Методы устранения.

1) Погасить ошибку. При разовом скачке напряжения ошибка

АС-62 не должна больше индицироваться.

2) Отключить аппарат от сети. Замерить напряжение сети.

При действительно завышенном напряжении сети обратиться за

разъяснениями к медперсоналу, обслуживающему аппарат.

3) Если напряжение сети в норме, то следует проконтроли-

ровать исправность схемы измерения напряжения.

Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС- 62 не должна больше индици-

роваться.

АС - 65         Уход сети при ТОМОГРАФИИ

Ошибка относится к группе TSTALL2 и проверяется в модуле

SNM во время снимка.

Теоретическое пояснение.

Параметры сети, участвующие в расчете параметров снимка,

могут довольно сильно изменяться в течение времени расчета,

особенно в режиме томографии, так как именно в этом режиме

время расчета снимка довольно значительно. Если к моменту на-

жатия кнопки "СНИМОК", "уход" параметров сети больше допусти-

мого, то снимок с ранее расчитанными параметрами сделан быть

не может и программа выдает ошибку АС-65.

Определение.

Ошибка выдается в случае нажатия кнопки "СНИМОК" во вре-

мя запрета снимка из-за "ухода" параметров сети.

Возможные причины появления.

Изменение параметров сети больше допустимого к моменту

снимка.

Методы устранения.

Следует сделать еще одну пробу, которая осуществляется

каждый раз в начале работы в режиме томографии. При этом  де-

АС-65

лается перерасчет снимка с существующими на данный момент

параметрами сети.

Проверка.

Сделать контрольный снимок в режиме томографии. Ошиб-

ка АС-65 не должна больше индицироваться.