УНИВЕРСАЛЬНОЕ  РЕНТГЕНОВСКОЕ

ПИТАЮЩЕЕ  УСТРОЙСТВО “ РЕНЕКС 2У - МП”

-

ОШИБКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

URPU                     титульный лист

СОДЕРЖАНИЕ

АС-01........................................................................................................... Нет +5В стойки

АС-02 ........................................................................................................  Нет +15В стойки

АС-03 .................................................................................................. Нет связи со стойкой

АС-04............................................................................................Нет меандра 50Гц фазы А

АС-05..............................................................................Нет нуля на выходе предустановки

АС-06.........................................................Вскрытие портов. Предустановка не запускается

АС-09.............................................................................................................Обрыв накала

АС-10.......................................................................................................................Перекал

АС-11......................................................................................Не переключился экспонометр

АС-12 ............................................................................................................Есть ток анода

АС-13...............................Велико напряжение в средней точке разгона в начале подготовки

АС-14..............................................................................................Нет готовности штатива

АС-16..........................................................................Ток накала не соответствует (>) коду

АС-20..........................................................................Окончание снимка по предустановке

АС-22............................................................................................Сеть не в допуске, < 180В

АС-23........................................................................................................ Нет записи в РР2

АС-24..................................................................... Нет нуля предустановки в конце снимка

АС-25...........................................................Нет окончания движения томографа при пробе

АС-27....................................................................Испорчена РР2, требуется переюстировка

АС-30......................................................................В РР2 нет данных по юстировке накала

АС-31.........................................................................................Ноль в  экспонометре  >=FF

АС-33........................................................................................Нет питания разгона анода

АС-34..........................Не совпадает контрольная сумма таблицы Орган-Автоматики в РР2

АС-35...........................................Все записи таблицы Орган-Автоматики в состоянии OFF

АС-36..........................................................................Ток накала не соответствует (<) коду

АС-37..................................................................Есть напряжение  на входе бака до снимка

АС-38..............................................................Есть напряжение на входе бака после снимка

АС-40..........................................................................Реальные mASы после снимка  > 1100

АС-41...................................................................................................Нет ответа от ТОМО

АС-44........................................................Неправильное чередование фаз  ( А  0-> 1 ...C =1)

АС-47..................................................Пропало напряжение на входе бака во время снимка

АС-48...........................................................................................Нет сигнала ЭСУ ГОТОВ

АС-49.........................................................Есть сигнал ФОТО-СНИМ во время подготовки

АС-50.............................................................Нет сигнала ФОТО-СНИМ после подготовки

АС-51...........................................................Есть сигнал ФОТО-СНИМ после конца снимка

АС-52........................................................................Нет готовности ФОТО-камеры к серии

АС-53...............................................................Не собран томограф, томография запрещена

АС-54..........................................................................Собран томограф, снимки запрешены

АС-55.......................................................................Скопия. Нет напряжения на входе бака

АС- 56 .....................................Скопия. Переполнение бака. ( Велико напряжение на входе)

АС-57.....................................................Неправильное начальное состояние пульта скопии

АС-58..................................................Неправильное начальное состояние кнопок штатива

АС-62..............................................................................................Сеть не в допуске, >250В

АС-65...........................................................................................Уход сети при томографии