Ремонт датчиков сатурации кислорода

Метод измерения сатурации кислорода в крови основан на измерении разницы в поглощении объектом определенных длин волн - красной и инфракрасной. Излучающая часть датчика содержит 2 светодиода (светодиодную сборку), обычно включенных паралельно-встречно (катод одного к аноду другого и наоборот). Светодиоды излучают попеременно строго на определенных длинах волн - от этого зависит точность измерения. Далее, прошедшее через палец пациента излучение принимается фотодиодом и поступает на усилитель прибора.

Как показала практика, на точность метода сильно влияет наличие между излучателем и приемником некоторых зон, которые бы могли являться своего рода светофильтрами. Такими зонами могут быть, например, накрашенные ногти, кожа пальца, смазанная зеленкой и т. п. Особенно следует остерегаться попадания красящих жидкостей на светофильтры датчика.

Ввиду этого фирмы-изготовители настоятельно рекомендуют в случае выхода из строя приобретать новые датчики, а стоят они из-за необходимости использования особо точных по длине волны и отдаче светодиодов - немало. Для тех, кто решится на самостоятельный ремонт, приведу пару советов.

1. По поводу светодиодной сборки - в случае выхода из строя хотя-бы одного свтодиода дальнейший ремонт не имеет смысла. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует проверять светодиоды путем прямого подключения к источнику питания (батарейке), только через резистор. Несоблюдение ведет к выходу светодиодной сборки из строя.

В свое время имел дело с сенсором, у которого был банальный обрыв одного из проводов кабеля - частый случай. Все соединил, пробую - сатурацию на живых людях меряю а результат получаю как у трупов и кривая весьма странная... Оказалось - техник больницы приложился - проверял светит или не светит от трехвольтовой батарейки. Светить - светит, инфракрасный тоже не в обрыве, а погрешность просто дикая!

2. Паять также следует аккуратно, быстро ни в коем случае не раскаленным паяльником.

3. В случае необходимости, разборку проводить только с тыльной стороны (не с той, которая касается пальца). В противном случае есть риск повредить светофильтры. Для защиты места вмешательства можно использовать прозрачный санитарный силиконовый герметик.

4. Обязательно проверить отремонтированный датчик на разных уровнях сатурации.

Рис. 1. Схема датчика сатурации кислорода DS-100A фирмы Nellcor

Рис. 2. Схема адаптера датчика сатурации кислорода DS-100A для реанимационного монитора Argus TM-7 фирмы Schiller

Рис. 3. Схема датчика сатурации кислорода фирмы Bionics (бывшая BioSys)

Рис. 4. Схема датчика сатурации кислорода BioSys (для моделей, выпускавшихся ранее)