Инструкция по настройке термостатов ТС-1/20 и ТС-1/80

1. Измерить напряжение на выходе интегрального стабилизатора DA1 (+5В) в контрольной точке КТ4 блока сетевого: напряжение должно быть +(5±0,1)В.

2. Измерить напряжение в точках Пл1, Пл2 блока сетевого: напряжение должно быть (15-16)В.

3. Измерить опорное напряжение в контрольных точках КТ6, КТ7 и на контакте “8” разъема ХР11 блока сетевого: напряжение должно быть (4,096±0,005)В.

4. Измерить напряжение на выходе интегрального стабилизатора DA1 блока МКУ: напряжение на входе «20» микропроцессора (далее - МП) DD1 должно быть +(5±0,1)В, на входе «1» МП должен быть уровень логической единицы (+4В +1В).

5. На индикации блока МКУ должно:

а) выводиться текущее значение температуры;

б) включиться индикатор «нагрев» на блоке МКУ и блоке сетевом, если температура установки выше текущей температуры.

6. Проверить работу кнопок поочередным их нажатием:

а) при нажатии кнопки «Р» должна засветиться запятая в правом разряде цифровой индикации;

б) при нажатии кнопок «вверх» или «вниз» должно соответственно происходить увеличение или уменьшение показаний индикации.

7. Нажмите повторно кнопку “Р” должен установиться режим “работа” при этом, если текущая температура ниже установленной, то должен включиться “нагрев”, о чем свидетельствует свечение индикатора «HL3» («нагрев»).

8. Выньте заглушку из отверстия расположенного на верхней плоскости кожуха, установите вместо нее поверенный контрольный термометр ТЛ-4 (0-55)oС или другой с адекватной точностью и диапазоном измерения таким образом, чтобы центр ртутной колбы или термодатчика находился на уровне датчика температуры.

9. Установить на цифровой индикации температуру заведомо меньшую окружающей температуры.

10. Через два часа сравните температуру, показываемую индикацией и контрольным термометром.

11. Изменяя сопротивление резистора R11 добиться, чтобы показания индикации и контрольного термометра совпадали.

12. Замените установленный термометр на поверенный контрольный термометр ТЛ-4 (50-105)oС, установив его также как и заменяемый.

13. Установите на индикации температуру 60,0oС.

14. Через два часа сравните температуру, показываемую индикацией и контрольным термометром.

15. Изменяя сопротивление резистора R18 добиться, чтобы показания индикации и контрольного термометра совпадали.

16. При необходимости требования пп. 8-15 настоящей инструкции повторите.